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声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1产品概述

    JEC7系列电化学传感器是是将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合，设计制造出的通用型气体模组。与传统的三电极型电化学传感器相比，其最大的变化在于对工作电极与辅助电极的整体调整，增加其反应面积、多孔柔性基底和毛细孔结构的作用面积，因而敏度明显提高,稳定性增强，重复性也得到了显著提升。

1.2适用范围

检测过程受环境影响小，抗干扰能力强，在养殖场、工业管道、炼油厂、炼钢厂、医疗、气象等场合应用广泛。

1.3产品特点
JEC7系列传感器的检测限更低。

JEC7系列传感器采取了结构紧凑型传感器设计，主要针对气象监测、医疗卫生监测等工作环境。

四电极电化学传感器在量程、灵敏度、分辨率方面的性能，均超过市面上主流竞品的平均水平。

高性能芯片，突破性制程工艺，产品性能提升2.77-3.1倍。

多种量程可供用户选择,使用寿命比传统的三电极型电化学传感器更长。
第二章 主要参数

2.1性能参数

	参数
	技术指标

	型号
	JEC7-VOCS-50

	正常检测范围
	0-50ppm

	灵敏度
	+0.55±0.2uA/ppm

	极性
	正

	T90
	≤90s

	偏压
	0mV

	分辨率
	＜0.5

	检测原理
	电化学

	温度范围
	-30-50℃

	湿度范围
	15-90%RH（无凝结）

	压力范围
	0-120（标准大气压）


2.2产品外观图
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2.3引脚定义及外观尺寸
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2.4结构尺寸
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2.5基本电路
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2.6使用须知

以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。

推荐用目标气体进行标定。如果用交叉敏感气体进行标定，不能保证其标定和测量的准确性。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并且可能随着传感器的生产批次不同和传感器的寿命而变化。

上述交叉灵敏度包括但不限于上述气体，该传感器有可能对其他气体有响应。
2.7注意事项

必须避免的情况

暴露于可挥发性硅化合物蒸汽中

要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如果表面吸附了硅化合物蒸汽，传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹，抑制传感器的敏感性， 并且不可恢复。

高腐蚀性的环境

暴露在高浓度的腐蚀性气体（如 NH3， SOX， Cl2， HCl 等）中，不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏，并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。

碱、碱金属盐、卤素的污染

该传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后，或暴露在卤素如氟利昂中，也会引起性能劣变。

接触到水

溅上水或浸到水中会造成该传感器敏感特性下降。

结冰

水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。

施加电压

由过载电压引起的过载加热功率会对传感器造成不可逆的损害，同时静电也会损坏设备，所以在接触设备时要采取防静电措施。

尽可能避免的情况

凝结水

在室内使用条件下，轻微凝结水对传感器性能会产生轻微影响。但是，如果水凝结在敏感层表面并保持一段时间，传感器特性则会下降。

处于高浓度气体中

无论是否通电，在高浓度气体中长期放置，均会影响其特性。如用打火机气直接喷向该传感器，会对其造成极大损害。

长期暴露在极端环境中无论是否通电，长时间暴露在极端条件下，如高湿、高温或高污染等极端条件，传感器性能将受到严重影响。

振动

频繁、过度振动会导致该传感器内部产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声波焊接机会产生此类振动。

冲击

如果传感器受到强烈冲击或碰撞会导致其内部断裂。

焊接

回流焊接建议条件中性气氛；焊接温度 250±10℃； 避免助焊剂蒸汽。

手工焊接建议条件含氯最少的松香助焊剂； 焊接温度≤350℃；持续时间≤3s。


注：违反以上使用条件将使该传感器特性下降。
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