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第一章产品简介

产品介绍
本产品是一款广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、污水和自来水等溶液中EC值或TDS值和水温的电导率探头。

    监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录，也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。
功能特点

高性能高精度电极
智能温度补偿测量更加准确

耐高温高压稳定性好
精工元器件品质再升级
应用范围广
探头参数
	型号
	电极

图片
	电极数量
	电极常数
	外壳

材质
	应用

范围
	安装

螺纹
	测量范围

	JXEC-T001
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	2
	K=0.01
	304不锈钢
	纯水

检测
	G3/4(55°圆柱管螺纹）
	(0~20)uS/cm

	JXEC-T010
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	2
	K=0.1
	304不锈钢
	饮用水

检测
	G3/4(55°圆柱管螺纹）
	(0.2~200)uS/cm

	JXEC-T100
	[image: image3.png]



	2
	K=1
	304不锈钢
	河水原

水检测
	G3/4(55°圆柱管螺纹）
	(2~2000)uS/cm

	JXEC-T1000
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	2
	K=10
	304不锈钢
	污水废

水检测
	G3/4(55°圆柱管螺纹）
	(0.02~20)ms/cm

	JXEC-T10000
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	2
	K=10
	聚砜树脂
	污水废

水检测
	G3/4(55°圆柱管螺纹）
	(0.02~20)ms/cm

	JXEC-T100000
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	2
	K=30
	304不锈钢
	污水废

水检测
	G3/4(55°圆柱管螺纹）
	(0~199)ms/cm

	JXEC-T1000000
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	2
	K=1000
	304不锈钢
	海水检测

高浓度盐水
	G3/4(55°圆柱管螺纹）
	10uS/cm~500ms/cm


                                      表1
第二章 产品硬件
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2.1接线连接

图1 T10000接线                             图2普通接线
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2.2结构尺寸                   
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图3T010/T100尺寸          图4T001/T1000/T10000尺寸    图5T100000/T1000000尺寸

第三章 注意事项

本产品在使用过程中会出现断电后再上电，数据错误的现象。原因是因为本产品所使用的不锈钢探头通电后，吸引电荷附着在探头表面，断电后需要电极表面无水后再通电测试，这时吸引电荷才能测量准确。




