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JEC7电化学
H2气体模组传感器
使用说明

                    JEC7-H2-50 
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声明
[bookmark: 本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明]本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。
请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。
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第1章 产品简介
   1.1 产品概述

[bookmark: _GoBack]JEC7系列模组内置高精度电化学传感器，将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合，设计制造出的通用型气体模组。与传统的三电极型电化学传感器相比，其最大的变化在于增加其反应面积、多孔柔性基底和毛细孔结构的作用面积，因而敏度明显提高,稳定性增强，重复性也得到了显著提升。
传感器内部带有高精度放大、去噪声处理、温度补偿处理，同时出厂前每个传感器都经过标准气体标定处理，保证客户拿到手的传感器模组直接输出可用和准确的气体浓度信息。

   1.2 产品特点

· JEC7系列模组的检测限更低。
· 在量程、灵敏度、分辨率方面的性能，均超过市面上主流竞品的平均水平。
· 出厂已标定，无需二次标定，直接使用。
· 体积小，易安装。
· 高性能芯片，突破性制程工艺，产品性能提升2.77-3.1倍。
· 使用寿命比传统的三电极型气体模组更长。
· 支持包括数字量和模拟量在内的多种接口。

   1.3 产品参数

	参数
	技术指标

	检测气体
	氢气（H2）

	测量范围
	0-50ppm

	分辨率
	0.001ppm

	响应时间
	一般小于15秒

	检测原理
	电化学

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯方式
	TTL/Modbus RTU

	供电方式
	5V±2%

	耗电
	≤0.2W

	运行温度
	-10至50℃

	工作湿度环境
	0-95%RH(无凝结)



  



 1.4 引脚说明

下图（表）是模组的引脚说明，如图（表）所示：
	序号
	定义

	1
	VO

	2
	VCC

	3
	GND

	4
	485A/RXD

	5
	485B/TXD



[image: 2343835787_25761474572_1605260489636_图片1] [image: 2343835787_25761512147_1605260491667_图片2]
         485通讯引脚图                     TTL通讯引脚图

   1.5 产品结构尺寸

下图是模组的结构尺寸图，根据尺寸合理进行安装使用，如图所示：
[image: ]      [image: ]
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 1.5 产品外观尺寸
[image: 7671267443_72099619696_00]
第2章 通讯协议
我司研发的模组通讯分为TTL和Modbus RTU两种通讯方式。其中，模组有两种工作方式，分别为主动上报模式和问询模式，默认工作模式为主动上报模式；如需改成问询模式，需要输入如下问询指令：
发送: FF 01 03 02 00 00 00 00 05可以切换为问询模式	
发送: FF 01 03 01 00 00 00 00 04可以切换为主动上报模式
其中通讯模式0x01代表主动上报，0x02代表问询式

2.1 TTL通讯方式
2.1.1 通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,
出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制



2.1.2 通讯命令

（1）主动上报模式-07
	接受（RX）

	起始位
	地址
	命令字
	分辨率位
	气体浓度
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X07
	0x03
	高字节
	低字节
	0
	0
	0
	0x4B




其中分辨率代表小数点位数：如下表所示
	分辨率位
	分辨率系数

	0x00
	1

	0x01
	0.1

	0x02
	0.01

	0x03
	0.001


其中气体浓度值=(气体浓度高位*256+气体浓度低位)*分辨率系数。
例如：读出的通讯字节为 FF 01 07 03 01 35 00 00 00 4B
其中气体浓度值读出来为0x01 0x35，转换为10进制为1和53；分辨率位位0x03，查表分辨率系数位0.001，则计算：
气体浓度=（1*256+53）*0.001=0.309 ppm	

   （2）问询模式-07
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	--
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x07
	0
	0
	0
	0
	0
	0x07


实例发送: FF 01 07 00 00 00 00 00 07问询一次数值
	接受（RX）

	起始位
	地址
	命令字
	分辨率位
	传感器浓度
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x07
	0x03
	高字节
	低字节
	0
	0
	0
	0x4B


例如：读出的通讯字节为 FF 01 07 03 01 35 00 00 00 4B
代表气体浓度=（1*256+53）*0.001=0.309 ppm	（具体含义见前文）

2.2 Modbus RTU通讯方式
2.2.1 通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制



2.2.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：
初始结构>=4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构>=4字节的时间
地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。
数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前
CRC 码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节



应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节



2.2.3 寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	气体浓度（单位0.001ppm）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写



2.2.4 通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的气体值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	气体浓度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01,0x00
	0xB9
	0xD4



气体浓度:
0x01 0x00（16进制）=256（10进制）=>气体浓度=0.256ppm

第3章 附录
3.1 使用须知

（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。
（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。 
（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。
（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可逆损坏。 
（5）模组不可经受撞击或震动。 
（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。 
（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。 
（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用。
（9）以上所有性能规格都是在环境条件：温度20℃，相对湿度50%，一个大气压（100kPa）下测得。
（10）该模组有可能对其他气体有响应。

3.2 质保和售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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