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	TDS水质传感器

	模块使用说明书

	JXCT-TDS


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1产品概述

TDS水质传感器是我公司研制的一款高精度产品，用于测量水的TDS值，TDS数值可反应水的洁净程度，可用于生活用水、水培等领域的水质检测。

TDS (Total Dissolved Solids)， 中文名：总溶解固体，又称溶解性固体总量，表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。一般来说，TDS值越高，表示水中含有的溶解物越多，水就越不洁净。因此，TDS值的大小，可作为反映水的洁净程度的依据之一。

1.2功能特点

（1）使用方便

（2）快速检测

（3）性能稳定

（4）防水探头
第二章 主要参数

2.1产品参数

	参数名称
	参数内容

	工作电压
	DC5V

	检测温度
	0-60度内的水，不可检测过热沸腾水

	输出方式
	TTL 串口

	检测方式
	交变电压驱动

	TDS探头接口
	2P*2.54mm

	温度传感器接口
	2P*2.54mm

	测量范围
	0-500 ppm

	测量精度
	误差<1%F.S


                                    表1

2.2 TDS探头参数
	参数名称
	参数内容

	两极间绝缘电阻
	≧50M欧(未接触水时)

	检测介质温度
	≦60℃

	推荐工作电压
	≦5V（指夹在俩针之间的电压）

	推荐工作电流
	≦50uA（电流越小，探针寿命越长）


                                   表2

2.3 标准曲线及温度校准公示

TDS的常用单位为ppm(parts DeI million)，用溶质质量占全部溶液质量的百万分

比来表也称百万分比浓度。TDS传感器模块标准曲线如下图所示。

                       标准TDS曲线图
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图1
TDS 修正计算公式如下：

TDS=［TDS实测值+（T温度-25℃）*0.0108］/［1+(T温度-25）*0.0388］
其中TDS实测值为读取浓度值，T温度为待测溶液测量温度，通过温补公式算出最TDS后值。

注：（1）TDS的测量单位有时也用mg/L表示，与ppm的换算关系为1mg/L=1ppm；

（2）TDS和电导率往往存在一种相通的关系，有时候TDS也可以用来皮示电导率，两者的关系：1ppm=2uS/cm，其中uS/cm为电导率的单位。 

           （3）国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中规定饮用自来水的TDS有限量要求：溶解性总固体=1000ppm

产品硬件
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3.1产品外观
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 图2

3.2 引脚定义
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图3

	序号
	定义
	序号
	定义
	序号
	定义
	序号
	定义

	①
	TDS2
	③
	TGND
	⑤
	TX
	⑦
	NTC1

	②
	NTC2
	④
	5V
	 ⑥
	RX
	⑧
	TDS1


表3
3.3产品尺寸
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图4

3.4 安装方法
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 图5

第四章 通信协议

4.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	波特率
	9600

	错误校准
	CRC冗长循环码


                           表4
4.2 协议示例以及解释

   主动发送格式如下：

	FF
	TDS1_H
	TDS1_L
	TDS2_H
	TDS2_L
	TEM1
	TEM2
	AA

	帧头
	tds1高8位
	tds1低8位
	Tds2高8位
	Tds2低8位
	探头1温度
	探头2温度
	帧尾


                                 表5
TDS1计算：TDS1_H*256+TDS1_L(ppm)

TDS2计算：TDS2_H*256+TDS2_L(ppm)


例如：

     发送：FF 00 64 00 0A 2A 0A AA

     TDS1表示=TDS1_H*256+TDS1_L转换十进制=0X0064转换十进制=100ppm

TDS2表示TDS2_H*256+TDS2_L转换十进制=0X000A转换十进制=10ppm

TEM1表示=0X2A转换十进制=42℃

TEM2表示=0X0A转换十进制=10℃
由于TDS探头的个体差异或者未进行温度补偿等原因，会导致测量值有较大的误差。因此，为获得更精确的TDS值，在测量之后，必须进行校准，校准公式如下：
TDS=［TDS实测值+（T温度-25℃）*0.0108］/［1+(T温度-25）*0.0388］
其中TDS实测值为读取浓度值，T温度为待测溶液测量温度，通过温补公式算出最TDS后值。

第五章 注意事项

  1、TDS探头不能用于60℃以上的水中. 

2、TDS探头放置位置不能太靠近容器边缘，否则会影响示数。

3、IDS探头头部与导线为防水，可浸入水中，连线接口处与信号转接板不防水，请注意使用。



                                                                      


