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	红外测温传感器

	使用说明书

	JITB-202


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1产品概述

红外测温传感器是我公司研制的一款远距离非接触式测温探头，可主要应用在非接触温度测量、穿戴式测温、红外测温仪、测温门、人脸识别测温一体机等。
1.2功能特点

（1）测量分辨率可达 0.01°C，测温精度为±0.1°C
测温距离 80CM以内

（3）尺寸小、集成度高

（4）接口简单，4pin输入命令，输出温度

（5）优良的环境适应性，能在0-50℃环境温度范围准确测温
第二章 主要参数

2.1产品参数

	参数名称
	参数内容

	工作电压
	3.3V

	工作电流
	<1.5ma

	测量频率
	<10HZ

	测量范围
	0-100℃

	漏电流
	1ua

	视角
	112°

	精度
	±0.1℃

	通信方式
	IIC


表1

2.2红外性能
	参数名称
	参数内容

	芯片尺寸
	1.3*1.3mm

	热电堆电阻
	170±20%KΩ

	噪声电压
	42±2nV/Hz1/2

	响应率
	60±10V/W

	时间常数
	16±4ms

	探测
	（0.60±0.8）E08cmHz1/2/W

	NTC阻值
	100±1%KΩ

	NTC BETA值
	3950±1%K


表2

2.3红外感应电压曲线
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图1

2.4光学特性
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图2

2.5滤波特性
	参数名称
	参数内容

	滤波器截止波长
	5.5um

	感应信号
	≥75%

	滤波器阻塞值
	1%


表3
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图3
2.6引脚定义

	引脚序号
	1
	2
	3
	4

	名称
	SCL
	SDA
	VDD
	GND


                                      表4
2.7封装尺寸
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              图4侧视                 图5俯视                图6底视
 第三章 通信协议
3.1总线描述

IIC总线是一个标准的双向接口，它使用一个控制器(称为主控制器)与从设备进行通

信。 从机不能传送数据，除非它已被主机寻址。该设备支持7位IIC寻址协议，可以对

寻址寄存器进行访问(读或写)如图（7）、（8）所示。 由 start（开始信号）、stop（结束信号）、二进制数据等三部分组成，如图（9）所示。开始时SCL 高SDA 下降沿，之后发送从机地址。在 7 位的地址位之后，是控制读写位，选择读写操作。当从机识别到与其对应的地址信息后，将向主机发送一个应答信号，在第 9 个时钟周期拉低 SDA在停止时SCL保持高电平，SDA 上升沿。
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 图7IIC写寄存器数据协议
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图8IIC读寄存器数据协议
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图9

3.2典型信号模拟

IIC总线为同步传输总线，总线信号完全与时钟同步。IIC总线上与数据传送有关的信有起始信号S、终止信号、应答信号。如下图（10）所示。
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  3.3从机地址
 地址字节格式：高7位为模块地址，最低位为读/写操作，1代表读。
	A7
	A6
	A5
	A4
	A3
	A2
	A1
	R/W

	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1


                            表5
3.4寄存器
通过IIC串行接口访问寄存器来控制和读取数据来确定。表6总结了寄存器集。

(1）寄存器地址

[image: image7.png]kg & /5 ak HEHEE
001 D Rig BEID 04
002 DRDY Rig 1 FoRRRL 0x00
006 DATAH Rig CHIFICHMIBE 1788 123~16 0x00
007 DATAM Rig CHIFICHIBZ 1788 15-8 0x00
0x08 DATAL Rig CHIFICHMIBZ 17881 7~0 0x00
0x30 CMD #5 I 0X0A
0x05 DATA Rix CHOMRETFES (1 7~0 0x00
0x06 DATA Rix CHOMRETReS I 15-8 0x00
007 DATA Rig CHOMRETFE3(123~16 0x00
0x08 DATA Rig CHORRF 7 ER{131-24 0x00





表6

数据帧格式
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表7
说明：读取出来的数据为当前温度，温值计算公式：温度=DATA（高位）*256+DAT（低位）。

使用方法

进入正常工作状态。接入IIC 总线， 主机发送读命令后进入读取状态，传感器会立即返回一个 16 位数据值，该数据表示当前检测的温度值，温值计算公式：温度=DATA（高位）*256+DATA（低位）。下图(11)是一次IIC 通信过程的读取时序：起始信号 start，发送从机地

址 0x6D接收到从机应答信号 ACK， 发送读命令 0x02，接收到从机应答信号ACK；起始信号 start，发送从机地址 0x6D，接收到从机应答信号ACK，读取温度高字节，发送到从机应答信号ACK， 读取温度低字节，结束信号Stop。
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                            图11


第五章 注意事项

需将传感器安置在避风避雨的环境中，保持传感器处于干燥的环境下运

行，防止进水。

为了保证测量的准度，请将不要直接暴露在阳光下测量因为太阳辐射的红

外线也是探头采集的要素。

（3）为了防止电磁方面的干扰，请在安装时尽量使红外温度传感器远离电磁场

（比如电动机、马达、大功率电缆等），如有必要可加金属套管。

（4）仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚

至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。
第六章 产品命名规则
	名称
	类别

	精讯畅通
	J

	红外测温
	IT

	封装方式
	A:TO46封装
	B:TO50封装
	C:SMD封装

	测温方式
	10:近距离非接触式
	20:远距离非接触式

	输出方式
	1:模拟
	2:数字


                                   表8



