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第一章 产品简介

产品概述
JXF-CO2-20型号是利用非分散性红外线技术（NDIR）测量二氧化碳的一种传感器。红外光源发出的红外辐射经过一定浓度待测的气体吸收之后，与气体浓度成正比的光谱强度会发生变化，因此求出光谱光强的变化量就可以反演出待测气体的浓度。红外二氧化碳传感器模组是采用NDIR红外吸收检测原理，将先进光路、精密电路与智能化软件相结合，形成一款通用型红外CO2传感器模组。

本产品采用进口红外光源和双通道热电堆探测器，对测量和参考信号的处理，并对进行温度补偿，即使在恶劣的温度和环境条件下，也能获得稳定可靠的测量结果。本产品可广泛应用于暖通制冷换新风控制、室内空气质量监测、农业及畜牧业生产过程监控，可安装于智能楼宇、通风系统、控制器、壁挂使用、机器人、汽车等应用场合。

产品特点
操作方便：操作简单直接读取

检测精度高：产品响应时间快，选择性好。
稳定性：产品使用寿命长久,稳定性高。
体积小，重量轻：尺寸小，集成方便，易安装。

参数指标

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-5000ppm 
0-5%，0－20%，0－100%vol 

	测量分辨率
	1ppm

	测量精度
	50ppm或±5%F.S(25℃)

	响应时间
	<30s      (25℃)

	预热时间
	< 1min    (25℃)

	达到精度
	< 5min    (25℃)

	工作电压
	5V DC

	平均耗电
	<60mA

	工作湿度
	0~95%RH(非凝露)

	工作温度
	-10~60℃；出厂默认温度补偿范围：0~50℃

	存储温度
	-20~70℃


表1
1.4 产品硬件
1.4.1 下图是产品的外观图,如图所示：
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1.4.2 下图是产品的结构尺寸图,如图所示：
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1.4.3 产品引脚定义，如图所示：

	序号
	1
	2
	3
	4

	引脚定义
	5V
	GND
	RX
	TX
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 图3                            表2 
第二章 通信协议

2.1通信参数

	参数
	内容

	通讯地址
	0x01（默认）

	波特率
	9600（默认）

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位


                                  表3
模组有两种工作方式，分别为主动上报式和被动应答式，默认工作模式为主动上报模式，在主动上报模式下设备会以间隔1S发送一次当前的浓度值。设备可以通过指令修改为问答式，问答式状态下只有向设备发指令询问，设备才会恢复当前浓度

2.2通信命令

主动上报模式

RX（接收）格式如下：
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	p
	p
	m
	\r
	\n


例如：输出1235 ppm格式如下（十六进制）：

	20
	20
	31
	32
	33
	35
	20
	70
	70
	6d
	0D
	0A


                                 表4
其中0X20为空格的十六进制码，输出以换行符结尾
注：若串口数据显示采用ASCII码形式，会直接显示当前气体浓度数值
修改通讯模式

TX（发送）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0**


RX（接收）格式如下：

	起始位
	地址
	命令字节
	通讯模式
	状态
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x03
	0x**
	0x**
	0x00
	0x00
	0x00
	0**


                                  表5
发送:  FF 01 03 01 00 00 00 00 FC可以切换为主动上报

返回： FF 01 03 01 01 00 00 00 FB代表设置成功

发送： FF 01 03 02 00 00 00 00 FB可以切换为问询模式

返回： FF 01 03 02 01 00 00 00 FA代表设置成功

发送： FF 01 03 03 01 00 00 00 F9被动问询PPM模式
返回： xxxxx+PPM(ASCII码，数值+单位PPM)
其中通讯模式：0x01代表主动上报，0x02代表问询式；

主动问询模式（MODBUS-RTU）
读取模组地址 0x01 的气体浓度值，格式如下：

TX（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据位
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x05
	0x00,0x02
	0xD4
	0x0A


RX（接收）：

	地址码
	功能码
	有效字数
	气体浓度值
	气体浓度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00,0x00
	0x06,0x51
	0x38
	0x6F


                                   表6
气体浓度值：651 H(十六进制)=1617=>气体浓度=1617PPM

修改模组设备地址，格式如下：

TX（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据位
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


RX（接收）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据位
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


                                  表7
发送：01 06 01 00 00 02 09 F7 将模组地址01改成02。

修改模组波特率，格式如下：

TX（发送）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x01
	0x00,0x01
	0x18
	0x36


RX（接收）：

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x01
	0x00,0x01
	0x18
	0x36


                                   表8
发送：01 06 01 01 00 01 18 36模组波特率9600改成4800。

其中数据长度0x00代表2400；0x01代表4800；0x00,0x02代表9600。

第三章 使用注意事项

1） 请在传感器工作电压范围内使用传感器。 
2） 传感器顶部不可施加过大的机械力。 
3） 防尘防水，避免传感器浸入水中。 
4） 禁止剪切或直接焊接传感器管脚。 
5） 避免撞击和高空摔落。
第四章 附录

质保与售后
质保条款遵循我司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起免费保修一年。

2.如在仪器质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据仪器故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的仪器，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将仪器分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的仪器；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的仪器；

（4）未使用厂家原装耗材而造成仪器测定故障的仪器；

（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
4          
3

