[image: image1.jpg]T
wmERS 1113 20 30 50(mm)
MEEED 0 100 300 600 1000(mm)

D:SENFOoHER, ZREBEINBMHERA/NBLE



一站式物联网供应平台
[image: image8.png]B &if7E





	非接触人体红外测温传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-HW_MNL

	Ver1.1



产品简介

产品概述

JXBS-3001-HW_MNL是一款非接触式的红外温度传感器，可以不接触目标通过测量目标发射的红外辐射强度计算出人体温度，使用户可以方便地测量无法接近的目标。
该温度传感器为一体化集成式红外温度传感器，传感器、光学系统与电子线路共同集成 在不锈钢壳体内；易于安装，金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接；同时还有选件（安装支架、显示屏）以满足各种工况场合要求。
功能特点

采用非接触式红外探测，工作稳定，外形美观，安装简单，无需调试，可广泛应用于各类型极端的高温环境。
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	输出信号
	模拟量输出（4-20mA/0-10V/0-5V）

	灵敏度
	±1%Fs或±1.5℃（取较大值）

	测量范围
	0-50℃（可定制）

	工作温度
	-40-85℃

	光谱范围 
	5.5 ~ 14 µm/8-14um

	光学分辨率
	1:2/1:4

	相应时间
	150 ms

	尺寸
	110mm×ф18mm(长度*直径)

	发射率 
	0.95 (固定)

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


光路图

物距比（D：S）1：1.5，指测量距离与被测物体直径的比值。当红外温度传感器和被测物体距离增大时，则要求被测物体表面积更大。
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系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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工作原理及注意事项

红外测温原理
任何物体都向外辐射红外能量，辐射强度随着温度的变化而变化。红外测温仪一般使用波长在 5.5μm－14μm 范围内的红外辐射能量。红外温度传感器是一种光电子传感器，它接收红外辐射并将其转化成电信号，经电子线路放大器、线性化、信号处理，显示或输出温度。

被测量点的最大距离和尺寸

被测目标的尺寸和红外测温仪的光学特性决定了被测目标和测量头之间的最大距离。为了避免测量误差，被测目标应尽量充满探测头的视场。因此，应保持被测点始终小于被测物体或至少与被测目标相同尺寸。

镜头清洁

仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。

电磁干扰

为了防止电磁方面的干扰，请在安装时尽量使红外温度传感器远离电磁场源（比如电动机、马达、大功率电缆等），如有必要可加金属套管。

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	红外线温度传感器
	1台

	电源适配器
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明
设备电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接

反，线序说明如表所示：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。
安装方法
红外线温度传感器带M18×1螺纹，可用于直接安装，也可通过使用安装支架进行安装，可调安装支架能够使测量头的调节更加方便。在调整被测目标与测量头时必须确保光路无遮挡。

接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线接万用表红标笔，采集设备的信号正，传感器的蓝色线接万用表黑标笔，采集设备的信号负，即可采集设备的数据。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线接万用表红标笔，采集设备的信号正，传感器的蓝色线接万用表黑标笔，采集设备的信号负，即可采集设备的数据。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，传感器的黄(灰)色线接万用表红标笔，采集设备的信号正，万用表黑标笔接传感器黑色线，采集设备的信号负，即可采集设备的数据。

[image: image6.png]LI A (4-20mA)
—ERii TR

F—b

F12V~-24 VI rLJEIERC 25
TR RS

b

IEffpkide 7 R BAEEGE
RBLIRE 5 RE S
=2

XA HE





对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，传感器的黄(灰)色线接万用表红标笔，采集设备的信号正，万用表黑标笔接传感器黑色线，采集设备的信号负，即可采集设备的数据。
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模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出
	电流值
	温度值

	4mA
	最小值

	20mA
	满量程


计算公式为P=满量程/4*（I/4-1）-最小值
其中I的单位为mA。以4mA代表0点，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出
	电压值
	温度值

	0V
	最小值

	10V
	满量程


计算公式为P=V(电压) *满量程/10000-最小值
其中V的单位为mV,请以0V代表0点，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出
	电压值值
	温度值

	0V
	0

	5V
	满量程


计算公式为P=V(电压) *满量程/5000-最小值
其中V的单位为mV,请以0V代表0点，5V代表最大量程线性换算即可。





