温湿度传感器

使用说明书

JSHT-20

声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

威海精讯畅通电子科技有限公司

- 第一章产品简介

- 1.1产品概述

JSHT20新一代温湿度传感器是一款基于MEMS设计标准的温湿度传感器，它具有典型状态下±0.3℃温度测量精度和±2%RH的湿度测量精度。其内部由一个改良型的MEMS电容式湿敏元件和标准的数字处理电路构成，其具有出色的稳定性和更好的分辨率，可以完整的替代SHT20与其他的温湿度传感器，同时得益于最新的生产工艺，传感器具有更优的性价比。

  - 1.2特点

- 完全标定

- 特制的湿敏响应膜以及更优异的长期稳定性

- 采用SMD封装适用于回流焊焊接

- 广泛应用于消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域，例如：暖通空调、除湿器和冰箱等家电产品，测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。

- 第二章主要参数

  - 2.1湿度性能

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度误差 | 典型 |  | ±2 |  | %RH |
|  | 最大 | 见图2.1 |  |  |  |
| 分辨率 | 典型 | - | 0.024 | - | %RH |
| 重复性 |  | - | ±0.1 | - | %RH |
| 迟滞 |  | - | ±1 | - | %RH |
| 非线性 |  | - | <0.1 | - | %RH |
| 响应时间 | T63% | - | <8 | - | S |
| 工作范围 | extended | 0 | = | 100 | %RH |
| 长时间漂移 | 正常 | - | ＜1 | - | %RH/yr |

备注:

本产品的典型参数均在标准25℃与1atm下得出的测试结果。

  - 2.2湿度误差

图2.1不同湿度下典型误差与最大误差

℃

RH%

  - 2.3温度性能

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度误差 | 典型 |  | ±0.3 |  | ℃ |
|  | 最大 | 见图2.2 |  |  |  |
| 分辨率 | 典型 | - | 0.01 | - | ℃ |
| 重复性 |  | - | ±0.1 | - | ℃ |
| 迟滞 |  | - | ±.01 | - | ℃ |
| 非线性 |  | - | <0.1 | - | ℃ |
| 响应时间 | T63% | 5 | - | 30 | S |
| 工作范围 | extended | -40 | - | 85 | ℃ |
| 长时间漂移 | 正常 | - | 0.1 | - | %℃/yr |

备注:响应时间取决于传感器基片的导热率。

  - 2.4温度误差

图2.2不同温度下典型误差与最大误差

℃

℃

  - 2.5扩充性能

传感器在所建议工作范围内，性能稳定，见图2.3。长期暴露在正常范围以外的条件下，尤其是在湿度>80%时，可能导致信号暂时性漂移(60小时后漂移+3%RH)。当恢复到正常工作条件后，传感器会缓慢自恢复到校正状态。在非正常条件下的长时间使用，会加速产品的老化。

图2.3工作条件

最大范围          正常范围

同时下图定义了不同温度段的湿度的典型误差情况：

图2.4典型误差

  - 2.6电气性能与通信性能

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | 典型 | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V |
| 供电电流 （3.3V供电下） | 典型 | - | 980 | - | uA |
|  | 休眠 | - | - | 0.25 | uA |
| ESDRating(HBM) |  | - | ±4000 | - | V |
| f(SCL) | SCL clock frequency | 0 | - | 400 | kHz |
| Tw(SCLL) | SCL clock low time | 1.3 | - | - | us |
| Tw(SCLH) | SCL clock high time | 0.6 | - | - | us |
| Tsu(SDA) | SDA setup time | 100 | - | - | ns |
| Th(SDA) | SDA data hold time | 0.2 | - | 0.9 | us |

图2.5 IIC时序图

- 第三章电路设计与封装

  - 3.1封装尺寸与引脚图

图3.1 产品外观图（左为JSHT-20芯片外观图，右为JSHT-25插销式外观图）

图3.2 JSHT-20芯片引脚视图（左为引脚定义图，右为芯片尺寸图）

| 引脚 | 名称 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 悬空 |
| 2 | VDD | 电源供电 |
| 3 | SCL | 串行数据时钟 |
| 4 | SDA | 串行数据数据 |
| 5 | VSS | 电源地 |
| 6 | NC | 悬空 |

图3.3 JSHT-25插销式传感器引脚尺寸视图

15mm

4

3

2

1

5mm

| - 引脚 | - 名称 | - 连接 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - VDD | - 接电源 |
| - 2 | - SCL | - 串行数据，双向 |
| - 3 | - SDA | - 串行时钟，双向 |
| - 4 | - GND | - 电源地 |

  - 3.2典型电路图

图3.3 典型电路图

  - 3.3焊接与生产指南

本芯片的SMD焊盘由铜引线框架平面基板制成，使用时所有焊盘都需要焊接在PCB上。焊接推荐使用钢网印刷锡膏的方式焊接，建议钢网厚度0.125mm。 请使用标准的回流焊炉对传感器进行焊接，回流焊最佳使用温度低于200℃,能承受的极限焊接温度260℃,应注意的是在最高260℃温度下，接触时间应小于30秒。传感器能承受的极限焊接温度是260℃,因此建议在回流焊焊接时使用低温180℃。

注意：回流焊焊接后，需将传感器在常温25℃、相对湿度>75%RH的环境下存放12～72小时，或者放置在温度60℃~85℃、 相对湿度>85%RH的环境下2～6小时，效果更佳，以此保证聚合物的重新水合，否则将导致传感器读数漂移。使用低温焊锡(比如：180℃)可以减少水合时间。

焊接后不允许冲洗电路板，所以建议客户使用“免洗”型焊锡膏。如果将传感器应用于腐蚀性气体中或有冷凝水产生 (如：高湿环境),引脚焊盘与PCB都需要密封(如：使用敷形涂料)以避免接触不良或短路。

如果传感器暴露在极端工作条件或化学蒸汽中，读数会产生漂移。可通过如下处理，使其恢复到校准状态。

若湿度偏高，采取烘干措施：在60-65℃和<5%RH的湿度条件下保持2～10小时，直至恢复为止；

若湿度偏低，可重新水合，参照上文描述的回流焊焊接后水合处理方式。

  - 3.4 PCB与外壳设计指南

如果传感器与易发热的电子元件在同一个印刷线路板上，在设计电路时应采取措施尽可能将热传递的影响减小到最小。

如：保持外壳的良好通风，传感器与印刷电路板其它部分的铜镀层应尽可能最小，或在两者之间留出一道缝隙。同时为了提高传感器的可靠性能，应该避免在传感器下方布线或者覆铜，这样能阻值PCB上其他部分的热源向这里扩散。

图3.4 PCB隔热设计

在产品设计上，传感器的设计遵循以下四个点：

- 传感器与外界空气充分接触，如不按照此标准设计，会影响与环境的温度和湿度交换，可能会导致更高的温湿度响应时间。

- 图3.5 传感器与外界空气接触

PCB

外壳

- 传感器与外壳内部空气完全隔离，如不按照此标准设计，会导致在一定的温度和湿度交换速率下，需要交换的气体空间更大，可能会导致更高的温湿度响应时间。

- 图3.6 传感器与外壳内部空气隔离

PCB

外壳

- 传感器周围的测量盲区小，以保证更高的测试灵敏度。

- 图3.7 传感器测量盲区小

PCB

外壳

- 传感器与热源隔离，热源会影响传感器的测量的准度。

  - 第四章 工作流程

  - 4.1功能描述

JSHT20 通过 I2C 接口可以直接和 MCU 连接通讯。温度和湿度数据都使用存储在非易失性存储器（NVM）的系数进行补偿。这些系数是在工厂校准的时候写入的，无需客户自行进行标定。

产品包含一个MEMS聚合物叉指湿敏感应芯体和一个数字补偿信号调理芯片。其中调理芯片包含模拟前端放大、24 位△∑ ADC、控制单元、非易失存储器及 I2C 接口。传感器通过模拟前端放大和 AD 转换获得未补偿的湿度和温度原始数据。各项校准系数存放在 NVM 内，用于零点、灵敏度、零点和灵敏度温度系数及线性等参数性能补偿。

  - 4.2温度、湿度测量

MCU通过I2C接口启动温度和湿度测量，采样完成后，芯片会自动进行补偿计算。在等待过程中，MCU通过读取状态位，判断测量是否完成。测量完成后，MCU通过I2C接口读取温度和湿度的原始数据。

图4.1 工作流程图

开始

启动测量

等待或查询状态

No

等待测量完成

Yes

读取原始温度、湿度数据

计算温度、湿度

延时

  - 4.3 测量时序

测量数据的输出速率（ODR）是由外接 MCU 控制的。测量由传感器收到的 I2C 命令决定。测量完毕后，传感器进入睡眠模式。测量数据可以通过 I2C 接口获取。在动态测量中，ODR 可以达约每秒 100 次。对于 ODR 较高的应用，考虑到传感器自发热和热平衡特性，建议设置恒定的 tdelay。这将有利于减少传感器和环境之间的无规律的热交换。建议的测量时序如下图：

图4.2 测量时序

考虑到低功耗，可以每秒测量一次温度多次湿度。

对于低 ODR 或基于主机同步的应用，tdelay 只要大于 0.5ms 即可。通过协调能量消耗、工作速度和精度来获得优化的结果。

  - 4.4 输出信号

本产品数据输出包含原始温度数据和湿度数据。原始温度数据和湿度数据需要转换成可读的压力值和温度值。

原始压湿度数据按照如下公式转换成可读的湿度值：

HumData为通过I2C读取的原始数据。

假设对到的HumData为0x1918A，计算其代表的湿度：

原始温度数据按照如下公式转换成可读的温度值：

假设读取到的tempData为0x15794，计算现在的温度：

- 第五章 IIC接口

IIC 从设备接口与飞利浦 IIC 规格兼容，支持标准和快速模式。SDA 和SCL 这两个 PAD 都含有对VDD 和对GND 的ESD 保护二极管电路。由于SCL 不进行IIC 协议中的时钟延展操作(clock stretching)，所以SCL 是高阻输入结构，并没有下拉能力。

传感器的 7 位地址是 1111000 (0x78)。

  - 5.1 IIC读状态

不管是传感器处在哪种读数据模式（RW = ‘1’，地址11110001），第一个输出的字节是状态字节。为读取传感器的状态，IIC 主设备要在状态字节后发送 NOACK 和stop 条件，如下图。

图5.1  IIC读状态

A

S

S

ACK

Start

From master to slave

N

P

P

NOACK

Stop

From slave to master

状态字节提供传感器的工作状态信息：

| 状态位 | 含义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Bit7 | 忙碌指示 | 1：忙，传感器正在测量，结果未准备好，不执行新指令 0：空闲，最近的一个指令已经执行完毕，数据已经准备 |
| Bit6-0 | 保留 | - |

  - 5.2 IIC写测量命令

湿度或温度的测量是在写模式下发送命令来触发的。主设备（MCU）在写模式下发送从器件地址（RW = ‘0’，地址11110000)，然后发送命令字节最后由停止条件结束处理过程。

图5.2 IIC写测量命令

| S | SlaveAddr | 0 | A | Command | A | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中测量命令为0XAC。

  - 5.3 IIC读测量数据

湿度或温度测量被 4.2 描述的 IIC 命令触发后，芯片开始测量并把测量结果放在输出缓冲区。IIC 命令触发且等待大于对应的测量时间后，IIC 主设备就可以读取湿度和温度的原始数据。主设备也可以通过 IIC 定期检查从设备是在忙还是在闲的状态，若是从设备处于闲的状态，说明测量结果已经准备好，可以读取。

图5.3 IIC读测量命令

| S | SlaveAddr | 1 | A | Byte0 | A | Byte1 | A | Byte2 | A | Byte3 | A | Byte4 | A | Byte5 | N | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Status

HumData[23:0]

TempData[15:0]

| 字节 | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 状态 | HumData [19:12] | HumData [11:4] | HumData[3:0]+ tempData[19:16] | tempData [15:8] | tempData [7:0] |
| 范例 | 0x04 | 0x19 | 0x18 | 0xA1 | 0x57 | 0x94 |
|  | 有效 | 湿度原始数据:0x1918A |  |  | 温度原始输出0x15794 |  |