[image: ]探头式水质色度
传感器
使用说明书
JXBS-SZSD
Ver1.0


第1章 产品概述
1.1 产品简介
色度是对水的感官性指标之一。水原来是一种无色、无臭、无味的透明液体，当水中存在着某些物质时（比如一些可溶性的有机物、部分无机离子和有色悬浮微粒等），都可能会使水变为有色的情况，也就是水会出现一定的颜色即为色度。
水质色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标。天然水经常显示出浅黄，浅褐，黄绿等不同颜色。产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物质造成的。
我司生产的这款探头式水质色度传感器，采用了稀释倍数法，可以测试分析红色、紫色、绿色、蓝色、黄色、橘色这六种不同颜色的色度。方便客户用于多种颜色色度的测试。出厂前已标定好，无需二次标定，稳定性强，方便使用。
1.2 产品特点
· 高精度、高稳定性
· 结构精巧、易于集成
· 无需化学试剂、无二次污染
· 安全可靠、免维护
· IP68防水等级，可长期放在水中使用
1.3 产品用途
· 石油化工
· 生物医药
· 食品饮料
· 水产养殖
· 污水处理
· 环境监测
· 科研实验
第2章 产品指标
2.1 产品外观
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图一 产品外观图
2.2 产品尺寸
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图二 产品结构图
2.3 产品参数
	参数
	内容

	色度测量范围
	0-200

	颜色测量范围
	红色、紫色、绿色、蓝色、黄色、橘色

	分辨率
	0.1  

	准确度
	±2%FS

	工作电压
	12V

	工作电流
	30mA

	输出信号
	RS485

	响应时间
	2.5s

	恢复时间
	40s

	连续测量间隔
	40s

	工作环境温度
	5~35℃

	工作压强
	0~3bar

	水样温度
	25℃

	储存温度
	25℃


2.4 安装说明
探头是非常精密的组件，必须使用正确的安装方式，错误的安装方式会导致探头损坏或者不可逆的受损。探头采用管道安装、浸入式、法兰安装均可。
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图三 产品安装图示
请不要把探头直接投入水中，应选择探头安装支架或流通杯固定。安装前请务必使用生料带（3/4螺纹处）做好防水封闭工作，避免水进入探头中，造成探头电缆线短路。
停水期间，要确保探头浸泡在被测液中或戴上内装保护液的保护帽，冬季温
度低长期停水要加防冻装置或收回室内加水存放。否则会缩短使用寿命。
[bookmark: _Toc488485902]第三章 485接口通信协议
[bookmark: _Toc488485903]3.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


[bookmark: _Toc488485904]3.2 数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：
初始结构>=4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构>=4字节的时间
地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能提示，03读取寄存器，06写入寄存器。
数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前
CRC 码：二字节的校验码。
3.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0001H
	40002
	红色
	只读

	0002H
	40003
	紫色
	只读

	0003H
	40004
	绿色
	只读

	0004H
	40005
	蓝色
	只读

	0005H
	40006
	黄色
	只读

	0006H
	40007
	橘色
	只读

	0007H
	40008
	颜色切换
	读写

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写












3.4 通讯协议示例以及解释
[bookmark: _Toc3715]3.4.1读取设备地址0x01的红色色度值
问询帧:
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA


应答帧:
	地址码
	功能码
	有效字节数
	色度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x4A
	0x39
	0xB3


读到的色度值为0x02 0xBC,则具体计算如下：
004A H(十六进制)=74=> 色度值=7.4
3.4.2读取设备地址0x01的紫色色度值：
问询帧:
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧:
	地址码
	功能码
	有效字节数
	色度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0xF2
	0x39
	0xC1


00F2 H(十六进制)=242=>色度值=24.2
3.4.3读取设备地址0x01的绿色色度值：
问询帧:
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x03
	0x00,0x01
	0x74
	0x0A


应答帧:
	地址码
	功能码
	有效字节数
	色度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0xF2
	0x39
	0xC1


00F2 H(十六进制)=242=>色度值=24.2
3.4.4读取设备地址0x01的蓝色色度值：
问询帧:
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x04
	0x00,0x01
	0xC5
	0xCB


应答帧:
	地址码
	功能码
	有效字节数
	色度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0xF2
	0x39
	0xC1


00F2 H(十六进制)=242=>色度值=24.2
3.4.5读取设备地址0x01的黄色色度值：
问询帧:
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x05
	0x00,0x01
	0x94
	0x0B


应答帧:
	地址码
	功能码
	有效字节数
	色度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0xF2
	0x39
	0xC1


00F2 H(十六进制)=242=>色度值=24.2
3.4.6读取设备地址0x01的橘色色度值：
问询帧:
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B


应答帧:
	地址码
	功能码
	有效字节数
	色度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0xF2
	0x39
	0xC1


00F2 H(十六进制)=242=>色度值=24.2
3.4.7进行色度切换
问询帧:
	地址码
	功能码
	寄存器
	数据值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x07
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧:
	地址码
	功能码
	寄存器
	数据值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x00,0x07
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


问询帧数据值写 1:切换传感器为红色测量状态
2:切换传感器为紫色测量状态
3:切换传感器为绿色测量状态
4:切换传感器为蓝色测量状态
5:切换传感器为黄色测量状态
6:切换传感器为橘色测量状态
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