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民用激光甲烷传感器使用说明书
           JXMY-JGC



第1章 产品简介
1.1 产品概述
   JXMY-JGC型号激光甲烷气体传感器（以下简称传感器）是我公司研制的一款高性能产品，是一个民用方面使用的甲烷传感器，民用激光甲烷传感器是一种基于激光吸收光谱技术的气体检测设备，主要用于监测甲烷气体的浓度。其工作原理是通过激光源发出特定波长的光线，当这些光线通过含有甲烷气体的样品室时，甲烷分子会吸收特定波长的光线，而未被吸收的光线则会被探测器接收。通过测量被吸收的光线强度，可以计算出甲烷的浓度。产品高选择性、无需校准、寿命长，不会受到其他气体、水蒸气或粉尘的干扰。
1.2 产品原理
激光甲烷传感器是基于激光吸收光谱技术原理开发而成，当被调制的激光束穿过带有CH4气体时，特定波长的激光能量被吸收，浓度越大吸收越多，探测器探测到的光功率发生变化，解调光功率衰减便能测得气中CH4的含量。
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1.3 产品特点
· 体积小
· 功耗低
· 响应速度快
· 灵敏度高
· 高稳定性
· 免校准
· 精度高
· 不受其他因素干扰
1.4  产品用途
· 沼气检测
· 小区燃气管道
· 地下管廊
· 家用燃气
· 燃气泄漏监测仪器中
第2章  产品参数
2.1 技术指标
	参数名称
	指标

	技术原理
	TDLAS

	检测量程
	3～100%VOL

	检测精度
	[bookmark: _GoBack]±3%VOL

	供电电压
	DC 5V 

	响应时间
	≤10s

	重复性
	＜2%

	工作温度
	-20～60℃

	工作湿度
	0～99%RH

	通信方式
	TTL串口通信


   表1
2.2 产品外观
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图2

[image: 21712596095_136715877369_图片2]2.3 产品尺寸
[image: 21712596095_136715737735_图片1] 
底部视图3                           侧视图4
尺寸图为手工测量误差为±0.2mm，请以实际尺寸为主准，单位mm。
2.4 接线连接
	1
	5V

	3
	GND

	4
	TX

	    5
	RX


表2
第3章 通讯协议
3.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


表3
3.2 数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：
初始结构≥4字节的时间
地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节
错误校验=16位CRC码
结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。
数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！
CRC码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器
起始地址
	寄存器
长度
	校验码
低位
	校验码
高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


	应答帧
	地址码
	功能码
	有效
字节数
	第一
数据区
	第二
数据区
	第N
数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


表4
3.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0001H
	40002
	甲烷浓度
（0.1%LEL）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率
(2400/4800/9600)
	读写


表5
3.4 通讯协议示例以及解释
[bookmark: _Toc3715]3.4.1读取寄存器地址0x01的浓度值：
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	压力值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01
0x57
	0x78
	0x18


                               表6
假设读到的压力值为0x01 0x57,则具体计算如下
0157 H(十六进制)=343=> 浓度值=34.3%LEL



第4章  使用注意事项
（1）在传感器的焊接、安装、使用等过程中应避免其合金管腔体承受任何方向的压力。
（2）传感器如需放置于狭小空间，避免与其他带电器件接触，防止静电损坏红外探测器。
（3）传感器应远离热源，并避其他热辐射。
（4）传感器应定期校准，校准周期建议不大于 6个月。
（5）通入腔体内的被测量气体必须经过灰尘过滤器。
（6）传感器应该在准确测量甲烷浓度的工作范围内使用，避免超出工作范围造成误差。
（7）传感器需要避免受到强烈的干扰场，例如强光、电磁场等，以保证测量结果的稳定性和准确性。
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