民用激光甲烷传感器使用说明书

JXMY-JGC

- 产品简介

  - 产品概述

- JXMY-JGC型号激光甲烷气体传感器（以下简称传感器）是我公司研制的一款高性能产品，是一个民用方面使用的甲烷传感器，民用激光甲烷传感器是一种基于激光吸收光谱技术的气体检测设备，主要用于监测甲烷气体的浓度。其工作原理是通过激光源发出特定波长的光线，当这些光线通过含有甲烷气体的样品室时，甲烷分子会吸收特定波长的光线，而未被吸收的光线则会被探测器接收。通过测量被吸收的光线强度，可以计算出甲烷的浓度。产品高选择性、无需校准、寿命长，不会受到其他气体、水蒸气或粉尘的干扰。

  - 产品原理

激光甲烷传感器是基于激光吸收光谱技术原理开发而成，当被调制的激光束穿过带有CH4气体时，特定波长的激光能量被吸收，浓度越大吸收越多，探测器探测到的光功率发生变化，解调光功率衰减便能测得气中CH4的含量。

图1

  - 产品特点

- 体积小

- 功耗低

- 响应速度快

- 灵敏度高

- 高稳定性

- 免校准

- 精度高

- 不受其他因素干扰

  - 产品用途

- 沼气检测

- 小区燃气管道

- 地下管廊

- 家用燃气

- 燃气泄漏监测仪器中

- 产品参数

- 2.1 技术指标

| 参数名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 技术原理 | TDLAS |
| 检测量程 | 3～100%VOL |
| 检测精度 | ±3%VOL |
| 供电电压 | DC 5V |
| 响应时间 | ≤10s |
| 重复性 | ＜2% |
| 工作温度 | -20～60℃ |
| 工作湿度 | 0～99%RH |
| 通信方式 | TTL串口通信 |

表1

- 2.2 产品外观

- 图2

- 2.3 产品尺寸

- 底部视图3                           侧视图4

- 尺寸图为手工测量误差为±0.2mm，请以实际尺寸为主准，单位mm。

- 2.4 接线连接

| - 1 | 5V |
| --- | --- |
| - 3 | GND |
| - 4 | TX |
| - 5 | RX |

表2

- 通讯协议

- 3.1 通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps |

表3

- 3.2 数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器 长度 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效 字节数 | 第一 数据区 | 第二 数据区 | 第N 数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

表4

- 3.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001H | 40002 | 甲烷浓度 （0.1%LEL） | 只读 |
| 0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
| 0101H | 40102 | 波特率 (2400/4800/9600) | 读写 |

表5

  - 3.4 通讯协议示例以及解释

3.4.1读取寄存器地址0x01的浓度值：

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x01 | 0x00,0x01 | 0xD5 | 0xCA |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 压力值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x01 0x57 | 0x78 | 0x18 |

表6

假设读到的压力值为0x01 0x57,则具体计算如下

0157 H(十六进制)=343=> 浓度值=34.3%LEL

- 使用注意事项

（1）在传感器的焊接、安装、使用等过程中应避免其合金管腔体承受任何方向的压力。

（2）传感器如需放置于狭小空间，避免与其他带电器件接触，防止静电损坏红外探测器。

（3）传感器应远离热源，并避其他热辐射。

（4）传感器应定期校准，校准周期建议不大于 6个月。

（5）通入腔体内的被测量气体必须经过灰尘过滤器。

（6）传感器应该在准确测量甲烷浓度的工作范围内使用，避免超出工作范围造成误差。

（7）传感器需要避免受到强烈的干扰场，例如强光、电磁场等，以保证测量结果的稳定性和准确性。