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	485型超声波液位计

	使用说明书

	JXBS-3001-CSB-YWJ

	Ver1.0


产品简介

产品概述

超声波液位计，是一款基于超声波原理研发的距离测量仪器，利用发送的声波脉冲，测量接收端的时间来计算距离。整机外壳采用ABS 材质，具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点， 而且不需维护和现场校准，可以与电脑、数据采集器或其它具有 RS485 相符合的采集设备连用。被广泛应用于工业水箱、罐体、市政工程、水利水电、污水处理、石油化工等行业等环境的液位距离测量。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0~5m

	测量精度
	0.5%FS-1%FS

	测量盲区
	0.3m

	通信方式
	RS485

	波特率
	19200/9600/4800/2400

	供电电源
	12VDC

	工作电流
	开启背光：130±10mA
关闭背光：70±10mA

	运行温度
	-20~+60℃

	工作湿度环境
	0~100%RH（15~95%RH）


功能特点
◆ 无移动部件，磨损小，使用寿命长；
◆ 工程塑料外壳，设计轻巧，携带轻便，安装、拆卸容易
◆ 信号接入方便，支持485-RTU；
◆ 不需维护和现场校准。

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	探头固定板
	1个

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


外观展示：
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2.1.1接线方式

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源12V正

	
	黑色
	电源12V负

	通信
	黄色
	485A

	
	蓝色
	485B


出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

设备安装
首先，将设备底部旋转螺母及一层胶圈旋下，然后，将设备固定到探头固定板上，最后，安装上胶圈与旋转螺母。
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探头发射面要低于接管底部，并且传感器轴线尽量与被测量面垂直。在侧壁光滑的情况下，探头与侧壁的距离不应小于量程*tan10，例如5米量程，探头与侧壁的距离应不小于0.9米；在侧壁粗糙不平的情况下，会产生大量虚假回波，此时，探头与侧壁的距离不应小于量程*tan20，例如5米量程，探头与侧壁的距离应不小于1.8米。

避免探头的发射角内有任何其他物体，例如：管道，支架等。

超声波在有粉尘，雾气，液面存在波纹的情况下，会出现衰减，需要适当使用大量程的超声波探头。

探头的测量位置应当避免正下方有剧烈波动的位置。

通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0003H
	40004
	测量数值（物位值或液位值）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的测量值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x03
	0x00,0x01
	0x74
	0x0A



应答帧(例如读到测量值为1.234m)

	地址码
	功能码
	有效字节数
	距离值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x04 0xD2
	0x3A
	0xD9


04D2 H(十六进制)=1234=>距离=1.234m

修改设备地址0x01的设备地址

问询帧(例如修改设备地址为0x02)

	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数据
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7



应答帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	修改数据
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x06
	0x01,0x00
	0x00,0x02
	0x09
	0xF7


功能描述
4.1产品按键使用描述

	按键
	菜单画面
	内容画面

	长按SET键
	返回主界面
	返回主界面

	短按SET键
	进入选项
	确认

	长按UP键
	返回上级菜单
	数值+100

	短按UP键
	上翻
	数值+1

	长按DOWN键
	无
	数值-100

	短按DOWN键
	下翻
	数值-1


4.2主屏幕显示
[image: image4.png]5.000m

™ (.625m





横线上部为客户自行设置的从探头到池子底部的总长，默认为不超过量程的3倍。

横线下部：1标志符号2测量数值。

当标志符号为上部黑时，表示目前测量距离值。

当标志符号为下部黑时，表示目前测量液位值。

4.3模式选择
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模式分为专家模式与简易模式：在专家模式可以进行设置其他功能；在简易模式可以通过2步设置快速完成产品的配置，投入使用。
4.4密码管理
可以根据自己需要打开密码功能，初始密码为0000，可自行开启修改，备用密码为威海地区区号0631无法修改，避免忘记密码。

4.5量程管理
此项出厂前已按照用户所购买的量程，如用户自行恢复出厂设置，需按照购买产品参数自行调整。
4.6测量模式
可切换物位模式与液位模式。

4.7通信设置

可修改设备地址和设备波特率。

4.7背光设置

可选择开关背光，在开背光情况下，可选择背光时间。

复位选择

可选择恢复出厂设置。
注意事项

请检查包装是否完好，并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符；如有问题请尽快与我公司联系。

使用前请确认：电源输出电压是否正确；电源的正负与产品的正、负接线方式；并详细阅读产品说明书或咨询我公司。接线发生任何错误都会使变送器发生不可逆转的损坏。

4.9质保与售后


质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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