电热恒温鼓风干燥箱

使用说明书

JXBS-GZX

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

电热恒温鼓风干燥箱，采用电加热的方式进行鼓风循环干燥试验，通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，使产品在一个很干净的状态下做试验，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的环境温度，广泛应用于粉尘干燥，烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌。对干燥热敏性，易分解、易氧化物质和复杂成分疲进行快速高效的干燥处理。广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研等领域，是高校教学、科研单位进行科学研究的常用仪器。

  - 产品特点

- 热风循环系统，工作室内环境稳定

- 静电喷涂，漆膜牢固美观

- 密封性好，安全可靠

- 自产温控器，控温精准

  - 应用范围

广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研等领域，是高校教学、科研单位进行科学研究的常用仪器。

- 产品参数

- 2.1 技术参数

| 温控范围 | 50℃~300℃ |
| --- | --- |
| 定时范围 | 1-9999分钟 |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 控温精度 | 1℃ |
| 温度均匀度 | ≤1℃（空箱状态下箱内不同区域的温度偏差） |

- 型号参数

| 型号 | 工作室CM （长宽高） | 外形尺寸 （长宽高） | 功率（W） | 容积（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101-0 101-0B | 25*25*25 | 51*39*49 | 500 | 16 |
| 101-00 101-00B | 35*35*35 | 61*49*59 | 800 | 43 |
| 101-1 101-1B | 45*35*45 | 71*49*69 | 2000 | 70 |
| 101-2 101-2B | 55*45*55 | 81*59*79 | 3000 | 136 |
| 101-3 101-3B | 60*50*75 | 86*64*89 | 4500 | 225 |

- 2.2 产品外观

- 2.3 产品尺寸

75cm

50cm

60cm

- 产品使用

- 3.1 面板主界面与按键

图3.1 温控器主视图

| - 标识 | - 面板说明 | - 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| - PV | - 测量值 | - 模式显示当前温度 |
| - SV | - 设定值 | - 模式内容显示设定温度 |
| - MENU | - 菜单键 | - 下按下进入菜单 - 下按下退出菜单 |
| - ESC | - 取消键 | - 可以在“菜单界面”下相关的上下层界面之间返回上层 |
| - ▲ | - 向上键 | - 增加键 |
| - ▼ | - 向下键 | - 减少键 |
| - NET | - 确认键 | - 确认修改 |

- 3.2 功能菜单

在正常显示界面下，使用【菜单】键进入“输入密码”界面，默认密码是四个0。

- 正确输入密码后，再按【确认】键，进入“菜单”界面

图3.2 输入密码界面

“系统设置”：包括背光的设置、密码修改及出厂设置。

“参数设置”： 包括温度回落值设置

“报警设置”：包括温度高低报警（定制功能）。

图3.3 菜单界面

- 使用注意事项

- 干燥箱外壳必须有效接地，以保证使用安全 。

- 干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。

- 干燥箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥 。

- 箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环 。

- 箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩 ，放在干燥的室内。

- 使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！

- 故障处理

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 无电源 | 插座无电源 | 换插座 |
|  | 插头未接好或断线 | 插好插头或接好线 |
|  | 熔断器开路 | 更换熔断器 |
|  | 电源开关未合上 | 合上电源开关 |
| 箱内温度不升 | 设定温度低 | 调整设定温度 |
|  | 电加热器坏 | 更换电加热器 |
|  | 温度控制器坏 | 更换温度控制器 |
|  | 温度传感器连接线松动 | 拧紧传感器连接线螺母 |
| 设定温度与箱内温度误差大 | 温度传感器坏 | 更换温度传感器 |
| 温度失控 | 温度传感器固定脱落 | 固定温度传感器 |
|  | 温度传感器坏，可控硅坏 | 更换温度控制器，可控硅 |