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第1章 产品简介
1.1 产品概述
电热恒温鼓风干燥箱，采用电加热的方式进行鼓风循环干燥试验，通过循环风机吹出热风，保证箱内温度平衡，使产品在一个很干净的状态下做试验，是一种常用的仪器设备，主要用来干燥样品，也可以提供实验所需的环境温度，广泛应用于粉尘干燥，烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌。对干燥热敏性，易分解、易氧化物质和复杂成分疲进行快速高效的干燥处理。广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研等领域，是高校教学、科研单位进行科学研究的常用仪器。
1.2 产品特点
· 热风循环系统，工作室内环境稳定
· 静电喷涂，漆膜牢固美观
· 密封性好，安全可靠
· 自产温控器，控温精准
1.3 应用范围
广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研等领域，是高校教学、科研单位进行科学研究的常用仪器。
第2章 产品参数
2.1 技术参数
	温控范围
	50℃~300℃

	定时范围
	1-9999分钟

	温度波动度
	±1℃

	控温精度
	1℃

	温度均匀度
	≤1℃（空箱状态下箱内不同区域的温度偏差）


型号参数
	型号
	工作室CM
（长宽高）
	外形尺寸
（长宽高）
	功率（W）
	容积（L）

	101-0
101-0B
	25*25*25
	51*39*49
	500
	16

	101-00
101-00B
	35*35*35
	61*49*59
	800
	43

	101-1
101-1B
	45*35*45
	71*49*69
	2000
	70

	101-2
101-2B
	55*45*55
	81*59*79
	3000
	136

	101-3
101-3B
	60*50*75
	86*64*89
	4500
	225


2.2 产品外观
[image: 24363355618_143489558139_透明图]
2.3 产品尺寸
[image: 24363355618_143489558139_透明图]75cm
50cm
60cm


第3章 产品使用
3.1 面板主界面与按键
[image: 1717030781161_7E006B93-65C8-448d-B278-CD0193D7D3A8]
图3.1 温控器主视图
	标识
	面板说明
	内容说明

	PV
	测量值
	模式显示当前温度

	SV
	设定值
	模式内容显示设定温度

	MENU
	菜单键
	下按下进入菜单
下按下退出菜单

	ESC
	取消键
	可以在“菜单界面”下相关的上下层界面之间返回上层

	▲
	向上键
	增加键

	▼
	向下键
	减少键

	NET
	确认键
	确认修改


[image: ]3.2 功能菜单

在正常显示界面下，使用【菜单】键进入“输入密码”界面，默认密码是四个0。
正确输入密码后，再按【确认】键，进入“菜单”界面



图3.2 输入密码界面
[image: ]
“系统设置”：包括背光的设置、密码修改及出厂设置。
“参数设置”： 包括温度回落值设置
“报警设置”：包括温度高低报警（定制功能）。


图3.3 菜单界面
第4章 使用注意事项
干燥箱外壳必须有效接地，以保证使用安全 。 
干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。 
干燥箱无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥 。 
箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环 。 
箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩 ，放在干燥的室内。 
使用中出现异常现象，请切断电源并及时与我公司取得联系！
第5章 故障处理
	故障现象
	故障原因
	处理方式

	无电源
	插座无电源
	换插座

	
	插头未接好或断线
	插好插头或接好线

	
	熔断器开路
	更换熔断器

	
	电源开关未合上
	合上电源开关

	箱内温度不升
	设定温度低
	调整设定温度

	
	电加热器坏
	更换电加热器

	
	温度控制器坏
	更换温度控制器

	
	温度传感器连接线松动
	拧紧传感器连接线螺母

	设定温度与箱内温度误差大
	温度传感器坏
	更换温度传感器

	温度失控
	温度传感器固定脱落
	固定温度传感器

	
	温度传感器坏，可控硅坏
	更换温度控制器，可控硅
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