	485型光合有效辐射

	传感器使用说明书

	JXBS-3001-GHFS

	Ver1.1


 
 
 
 
第1章 产品简介
1.1 产品概述
JXBS-3001-GHFSFPH光合有效辐射表又称光量子数，主要用于测量400～700nm波长范围内的自然光的光合有效辐射，并且使用简单，可直接与数字电压表或数据采集器相连，可在全天候条件下使用。
该表采用硅光探测器，并通过一个400～700nm的光学滤光器。当有光照射时，产生一个与入射辐射强度成正比的电压信号，并且其灵敏度与入射光的直射角度的余弦成正比，每台光合有效辐射表都给出各自的灵敏度，并可以直接读出单位为µmol/ m2·s.该表广泛应用于农业气象，农作物生长的研究。
1.2 主要参数
	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	9-24VDC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	测量范围
	0-2000w/m2

	光谱范围
	400-700nm

	分辨率
	1w/m2

	输出信号
	RS485输出(Mondbus协议)

	工作环境
	-45-85℃0-100%RH

	响应速度
	≤5s

	余弦校正
	上至80°入射角


1.3 系统框架图
本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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第2章 硬件连接
2.1 设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：
	名称
	数量

	光合有效辐射传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


2.2 接口说明
宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。
	 
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。
出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。
注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
2.3 产品尺寸与安装说明
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选择场地：理想的光合有效辐射表的位置应该是其感应元件的上端无任何障碍物，保证日出日落的方位上无高度角超过5°的障碍物，并且应避免出现阴影落在感应面上的现象。
产品安装：建议用户安装前检查一下交货的产品是否有运输造成的损坏，应及时与厂家联系。FPH光合有效辐射表带有2个螺孔，并配有2个不锈钢螺钉。首先将光合有效辐射表牢固地固定在支架上，调整好水平位置，将其固紧，然后将输出导线与数据采集器箱连接，即可观察。
产品维护：连续工作的光合有效辐射表每周至少检查一次，检查的内容主要看余弦修正片是否清洁，如出现冰、雪、灰尘等应设法除去这些沉积物。
第3章 配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。
3.1 传感器接入电脑
将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。
如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
3.2 传感器监控软件的使用
配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。
[image: image5.png]BRI =0

L sse
. Oppm 0T Ombar o9, ans
o=z = o
- o%  o% o —
[ eommsmmnne |
s e s
ot olm - N .

oppm. AREHER
e W
anomes  mm EE
B RS ER———
S cvssess cees  mc me @E





然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。
如果您的设备是气体浓度传感器，则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”，甲醛传感器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压传感器选择“大气压力传感器”，光照度传感器选择“光照度20W”，氧气传感器选择“氧气变送器”，其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。
3.3 修改波特率和设备ID
在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
如果您需要使用modbus指令修改波特率和地址，您可以参见附录“如何使用modbus指令修改波特率和地址”。
第4章 通信协议
4.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


4.2 数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：
初始结构≥4字节的时间
地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节
错误校验=16位CRC码
结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码0x03(读取寄存器数据)。
数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！
CRC码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


4.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	光合有效辐射（1w/ m2）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率（2400/4800/9600）
	读写


4.4 通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的光合有效辐射值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00
0x06
	0x00
0x01
	0x64
	0x0B


应答帧（例如读到光合有效辐射为71µmol/ m2·s）
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	数据区
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x47
	0xD8
	0x15


光合有效辐射计算说明：
0047H(十六进制)=71=>光合有效辐射=71w/ m2
第5章 附录
5.1 产品附加说明书
《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。
《485传感器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。
《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。
《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出传感器信息，并对一些基础知识进行科普。
《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。
《当读传感器通信有问题时如何使用USB转485辅助调试》：描述了当通信有问题时，如何使用辅助工具进行解决和排查。
《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。
 
5.2 质保与售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
