落地式离心机

使用说明书

JXLD-LXJ

Ver1.0

- 产品简介

  - 产品概述

- 我司研发的JXLD-LXJ型号系列产品是一款高端高性能产品，采用变频电机驱动、微机控制，具有门盖保护、不平衡保护，使您的操作更安全、更简便、更可靠。机身采用优质全钢材质，安全耐用。冷冻系统能降低因离心机运行产生的高温，使内部温度保持在指定范围内。可广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。

  - 产品特点

- 可靠性高

- 安装简捷

- 维护方便

- 噪音低、耐高温

- 效率高、运行平稳

- 体积小，重量轻

- 无氟环保剂制冷

- 规格多样化

  - 产品原理

- 离心机工作原理：利用旋转的离心力，将物质分离出来。其本质是利用物理分离原理，将物质按照其密度或分子量的差异，分离开来。在离心机的转速范围内，样品内的物质均受到离心力的作用，从而分散在不同的半径上。最终以分散在不同半径上的物质原理为基础，实现了分离混合物的目的。

  - 应用范围

- 农业科学

- 实验室

- 石化的萃取、分离、浓缩、脱水

- 生物、化学工程

- 食品加工、制药、环保等领域

- 产品参数

- 2.1 技术指标

| 落地式低速离心机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高转速 | 500RPM | 5500RPM | 6500RPM |
| 最大相对离心力 | 4390XG | 5310XG | 6680XG |
| 最大容量 | 4X 750ML | 6X 500ML/4X 750ML | 4X 750ML |
| 定时范围 | 1MIN-99MIN |  | 1MIN-23H59MIN |
| 转速精度 | ±20R/MIN |  |  |
| 支持电源 | AC 220±22V 50HZ 15A |  |  |
| 总功率 | 750W | 800W | 1500W |
| 整机噪声 | ≤65DB(A) |  |  |
| 离心腔直径 | Φ400MM | Φ500MM | Φ600MM |
| 外形尺寸（MM） | 650*580*850 | 820*625*910 | 840*730*1240 |
| 外包装尺寸（MM） | 780*680*950 | 930*730*1010 | 940*830*1340 |
| 净重 | 70KG | 130KG | 190KG |
| 毛重 | 80KG | 150KG | 220KG |

| 落地式低速冷冻离心机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高转速 | 5000RPM | 5500RPM | 6500RPM | 8000RPM |
| 最大相对离心力 | 4390XG | 5310XG | 6680XG | 12166XG |
| 最大容量 | 4X750ML | 4X 750ML | 6X 1000ML | 6X2400ML |
| 定时范围 | 1MIN-99MIN |  | 1MIN-23H59MIN |  |
| 转速精度 | ±20R/MIN |  |  |  |
| 温度设置范围 | -20℃~40℃ |  |  |  |
| 温度精度 | ±2.0℃ |  |  |  |
| 支持电源 | AC 220±22V 50HZ 15A |  |  |  |
| 总功率 | 1300W | 1500W | 4500W | 7500W |
| 离心腔直径 | Φ400MM | Φ500MM | Φ600MM | Φ700MM |
| 外形尺寸（MM） | 650*580*850 | 820*625*910 | 840*730*1240 | 975*860*1180 |
| 外包装尺寸（MM） | 780*680*950 | 930*730*1010 | 940*830*1340 | 1100*980*1400 |
| 净重 | 100KG | 190KG | 260KG | 500KG |

| 落地式高速冷冻离心机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高转速 | 23000RPM | 21000RPM | 25000RPM | 10000RPM |
| 最大相对离心力 | 35500XG | 47580XG | 64800XG | 18300XG |
| 最大容量 | 4X750ML | 4X 750ML | 4X 1000ML | 6X1000ML |
| 定时范围 | 1MIN-23H59MIN |  |  |  |
| 转速精度 | ±20R/MIN |  |  |  |
| 温度设置范围 | -20℃~40℃ |  |  |  |
| 温度精度 | ±2.0℃ |  |  |  |
| 支持电源 | AC 220±22V 50HZ 15A |  |  |  |
| 总功率 | 1300W | 35000W | 4500W | 4500W |
| 离心腔直径 | Φ420MM | Φ500MM | Φ600MM | Φ600MM |
| 外形尺寸（MM） | 570*660*780 | 825*625*910 | 830*720*1240 | 830*720*1250 |
| 外包装尺寸（MM） | 570*720*850 | 930*730*1010 | 940*830*1350 | 930*830*1350 |
| 净重 | 150KG | 310KG | 320KG | 268KG |

- 注：以上规格型号均可定制，请以实物为准。

- 2.2 产品外观

- 图1 产品外观图

- *具体产品请以实物为准

- 产品使用

- 3.1 操作规程

- 打开离心机电源开关，进入待机状态。

- 选择合适的转孔，离心时离心管所盛液体不能超过离心管总体积的 2/3，

- 否则液体容易溢出。

- 使用前应注意转头内无漏出液体残余，应使之保持干燥清洁。

- 严格配平，将平衡好的离心管对称放入转孔内，离心管平衡误差应在 0.1g以内。

- 设置转速、温度、时间。放下离心机盖门，如盖门未盖牢，绝不能启动离心机

- 当转子停转后，打开盖取出离心管

- 在离心过程中如发现异常现象，如不正常噪音及震动，应立即停止检查

- 操作完毕，关闭电源并做好记录

- 3.2使用安全注意事项

- 严禁开盖运转操作

- 严禁运转时打开上盖

- 严禁不平衡运转

- 电源插座必须有可靠接地

- 必须拔掉电源插座后再更换熔断器

- 设备安装

- 4.1环境要求

- 工作室应保持清洁、干燥

- 仪器应放置在平整的地面上

- 不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器

- 不得长时间按在高湿度或高粉尘的环境中使用仪器

- 4.2安装

- 拆箱后，除去一切包装，检查设备在运输过程中是否损坏

- 离心机四周离墙壁的间隙应大于16cm，确保通风良好

- 将电源线接入仪器背后的电源插座内

- 故障分析

| - 故障现象 | - 故障原因 | - 故障处理 |
| --- | --- | --- |
| - 插上电源后显示屏不亮 | - 电源线损坏； - 保险丝熔断； - 通讯信号松动； - 4、外部电源未通入仪器。 | - 1、更换电源线； - 2、更换保险丝； - 3、检查调整通讯信号； 4、检查外部电源。 |
| - 显示屏有显示，按启动 键不运转、无转速显示 | - 按键板运行指示灯不亮； - 转速信号输入端插口松动； - 用手轻轻转动转子，有异常响动，电机故障。 | - 按键板损坏，请更换； 2、重新插紧； - 3、更换电机，或返厂维修。 |
| - 能运转但速度上不去， 机器有怪声或有异味 | - 1、控制系统或电机故障。 | - 1、更换控制系统或电机，或返厂维修。 |
| - 实际转速与设定或显示 转速不同，失控或不稳 | - 1、控制系统故障。 | - 1、联系厂家、商家返厂维修。 |
| - 离心机振动大 | - 地面不平整或仪器脚未均匀受 力； - 转子内离心管未对称放置； - 离心管破裂； - 转子未旋紧； - 减震部分损坏； - 6、电机或驱动轴承损坏。 | - 1、放置于坚固平整的地面上，调 整仪器机脚均匀受力； - 2、检查调整离心管的位置； - 3、更换离心管； - 4、检查并旋紧转子； - 5、检查并更换减震器件； 6、更换电机或驱动轴承，或返厂 维修。 |

- 注意事项

- 请确保只有受过相关训练的人员才能操作使用本仪器。 

- 请遵守安全规范、人身安全和事故预防相关规范。 

- 请将仪器放置于平稳、清洁、防滑、干燥和防火的台面。 

- 实施配线，请务必先关闭系统电源，切勿用湿手去插拔电源插头。 

- 请使用独立的有保护接地的电源插座，并确认保护接地端子已可靠连接。

- 请确保供电电压不高于AC260V 。 

- 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线，亦切勿把重物置于电源线上。 

- 切断交流电源后，在驱动板指示灯未熄灭前，表示电路板上仍有高压，请勿触摸电路板及元器件，否则有触电危险。 

- 请不要在离心机上放置任何无关用品。 

- 离心机使用前，将离心室腔内的异物取出；检查转子体是否正确安装在转子座上，确保连接良好，连接转子与电机轴的螺钉必须拧紧。 

- 严格按转子允许的转速设置，严禁超过转子设计规定的最高转速运行。

- 严禁转子不平衡使用，离心管必须对称放置，不可单数管运行，管内溶液必须均匀一致以 确保平衡运行。 

- 严禁无转子高速运转。 

- 严禁随意拆卸和调整仪器的零部件，若备件损坏，请仅使用原装备件进行更换。 

- 在对本设备进行维修时，请确保电源已切断，并且只能由专业人员完成此类维修。 

- 如果您在使用过程中，发现有异味或有异常噪音时，应立即切断电源，然后在第一时间联系我司售后服务部。