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第1章 产品简介
1.1 产品概述
我司研发的JXLD-LXJ型号系列产品是一款高端高性能产品，采用变频电机驱动、微机控制，具有门盖保护、不平衡保护，使您的操作更安全、更简便、更可靠。机身采用优质全钢材质，安全耐用。冷冻系统能降低因离心机运行产生的高温，使内部温度保持在指定范围内。可广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。
1.2 产品特点
· 可靠性高
· 安装简捷
· 维护方便
· 噪音低、耐高温
· 效率高、运行平稳
· 体积小，重量轻
· 无氟环保剂制冷
· 规格多样化
1.3 产品原理
[bookmark: _GoBack]离心机工作原理：利用旋转的离心力，将物质分离出来。其本质是利用物理分离原理，将物质按照其密度或分子量的差异，分离开来。在离心机的转速范围内，样品内的物质均受到离心力的作用，从而分散在不同的半径上。最终以分散在不同半径上的物质原理为基础，实现了分离混合物的目的。
1.4 应用范围
· 农业科学
· 实验室
· 石化的萃取、分离、浓缩、脱水
· 生物、化学工程
· 食品加工、制药、环保等领域
第2章 产品参数
2.1 技术指标
	落地式低速离心机

	最高转速
	500RPM
	5500RPM
	6500RPM

	最大相对离心力
	4390XG
	5310XG
	6680XG

	最大容量
	4X 750ML
	6X 500ML/4X 750ML
	4X 750ML

	定时范围
	1MIN-99MIN
	1MIN-23H59MIN

	转速精度
	±20R/MIN

	支持电源
	AC 220±22V 50HZ 15A

	总功率
	750W
	800W
	1500W

	整机噪声
	≤65DB(A)

	离心腔直径
	Φ400MM
	Φ500MM
	Φ600MM

	外形尺寸（MM）
	650*580*850
	820*625*910
	840*730*1240

	外包装尺寸（MM）
	780*680*950
	930*730*1010
	940*830*1340

	净重
	70KG
	130KG
	190KG

	毛重
	80KG
	150KG
	220KG




	落地式低速冷冻离心机

	最高转速
	5000RPM
	5500RPM
	6500RPM
	8000RPM

	最大相对离心力
	4390XG
	5310XG
	6680XG
	12166XG

	最大容量
	4X750ML
	4X 750ML
	6X 1000ML
	6X2400ML

	定时范围
	1MIN-99MIN
	1MIN-23H59MIN

	转速精度
	±20R/MIN

	温度设置范围
	-20℃~40℃

	温度精度
	±2.0℃

	支持电源
	AC 220±22V 50HZ 15A

	总功率
	1300W
	1500W
	4500W
	7500W

	离心腔直径
	Φ400MM
	Φ500MM
	Φ600MM
	Φ700MM

	外形尺寸（MM）
	650*580*850
	820*625*910
	840*730*1240
	975*860*1180

	外包装尺寸（MM）
	780*680*950
	930*730*1010
	940*830*1340
	1100*980*1400

	净重
	100KG
	190KG
	260KG
	500KG




	落地式高速冷冻离心机

	最高转速
	23000RPM
	21000RPM
	25000RPM
	10000RPM

	最大相对离心力
	35500XG
	47580XG
	64800XG
	18300XG

	最大容量
	4X750ML
	4X 750ML
	4X 1000ML
	6X1000ML

	定时范围
	1MIN-23H59MIN

	转速精度
	±20R/MIN

	温度设置范围
	-20℃~40℃

	温度精度
	±2.0℃

	支持电源
	AC 220±22V 50HZ 15A

	总功率
	1300W
	35000W
	4500W
	4500W

	离心腔直径
	Φ420MM
	Φ500MM
	Φ600MM
	Φ600MM

	外形尺寸（MM）
	570*660*780
	825*625*910
	830*720*1240
	830*720*1250

	外包装尺寸（MM）
	570*720*850
	930*730*1010
	940*830*1350
	930*830*1350

	净重
	150KG
	310KG
	320KG
	268KG


注：以上规格型号均可定制，请以实物为准。
2.2 产品外观
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图1 产品外观图
*具体产品请以实物为准
第3章 产品使用
3.1 操作规程
· 打开离心机电源开关，进入待机状态。
· 选择合适的转孔，离心时离心管所盛液体不能超过离心管总体积的 2/3，
否则液体容易溢出。 
· 使用前应注意转头内无漏出液体残余，应使之保持干燥清洁。
· 严格配平，将平衡好的离心管对称放入转孔内，离心管平衡误差应在 0.1g以内。
· 设置转速、温度、时间。放下离心机盖门，如盖门未盖牢，绝不能启动离心机
· 当转子停转后，打开盖取出离心管
· 在离心过程中如发现异常现象，如不正常噪音及震动，应立即停止检查
· 操作完毕，关闭电源并做好记录

3.2使用安全注意事项
· 严禁开盖运转操作
· 严禁运转时打开上盖
· 严禁不平衡运转
· 电源插座必须有可靠接地
· 必须拔掉电源插座后再更换熔断器
第4章 设备安装
4.1环境要求
· 工作室应保持清洁、干燥
· 仪器应放置在平整的地面上
· 不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器
· 不得长时间按在高湿度或高粉尘的环境中使用仪器
4.2安装
· 拆箱后，除去一切包装，检查设备在运输过程中是否损坏
· 离心机四周离墙壁的间隙应大于16cm，确保通风良好
· 将电源线接入仪器背后的电源插座内
第5章 故障分析
	故障现象
	故障原因
	故障处理

	插上电源后显示屏不亮
	1、 电源线损坏；
2、 保险丝熔断；
3、 通讯信号松动；
4、外部电源未通入仪器。
	1、更换电源线；
2、更换保险丝；
3、检查调整通讯信号； 4、检查外部电源。

	显示屏有显示，按启动 键不运转、无转速显示
	1、 按键板运行指示灯不亮；
2、  转速信号输入端插口松动； 
3、 用手轻轻转动转子，有异常响动，电机故障。
	1、 按键板损坏，请更换； 2、重新插紧； 
3、更换电机，或返厂维修。

	能运转但速度上不去， 机器有怪声或有异味
	1、控制系统或电机故障。
	1、更换控制系统或电机，或返厂维修。

	实际转速与设定或显示 转速不同，失控或不稳
	1、控制系统故障。
	1、联系厂家、商家返厂维修。

	离心机振动大
	1、 地面不平整或仪器脚未均匀受 力；
2、 转子内离心管未对称放置； 
3、 离心管破裂； 
4、 转子未旋紧； 
5、 减震部分损坏；
6、电机或驱动轴承损坏。
	1、放置于坚固平整的地面上，调 整仪器机脚均匀受力； 
2、检查调整离心管的位置； 
3、更换离心管； 
4、检查并旋紧转子； 
5、检查并更换减震器件； 6、更换电机或驱动轴承，或返厂 维修。



第6章 注意事项
· 请确保只有受过相关训练的人员才能操作使用本仪器。  
· 请遵守安全规范、人身安全和事故预防相关规范。  
· 请将仪器放置于平稳、清洁、防滑、干燥和防火的台面。  
· 实施配线，请务必先关闭系统电源，切勿用湿手去插拔电源插头。  
· 请使用独立的有保护接地的电源插座，并确认保护接地端子已可靠连接。 
· 请确保供电电压不高于AC260V 。  
· 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线，亦切勿把重物置于电源线上。  
· 切断交流电源后，在驱动板指示灯未熄灭前，表示电路板上仍有高压，请勿触摸电路板及元器件，否则有触电危险。 
·  请不要在离心机上放置任何无关用品。  
· 离心机使用前，将离心室腔内的异物取出；检查转子体是否正确安装在转子座上，确保连接良好，连接转子与电机轴的螺钉必须拧紧。  
· 严格按转子允许的转速设置，严禁超过转子设计规定的最高转速运行。  
· 严禁转子不平衡使用，离心管必须对称放置，不可单数管运行，管内溶液必须均匀一致以 确保平衡运行。  
· 严禁无转子高速运转。  
· 严禁随意拆卸和调整仪器的零部件，若备件损坏，请仅使用原装备件进行更换。  
· 在对本设备进行维修时，请确保电源已切断，并且只能由专业人员完成此类维修。  
· 如果您在使用过程中，发现有异味或有异常噪音时，应立即切断电源，然后在第一时间联系我司售后服务部。
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