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第1章 产品简介
1.1 产品概述
JDHT-11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器，采用了自主研发的集成式数字温湿度元件，应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性。JDHT-11传感器内包含一个温湿度测量元件和一个高性能	MCU
1.2 产品特点
· 稳定性好，便于长期使用
· 抗干扰能力强
· 响应速度快
· 数字信号输出，测量精准
· ABS外壳，耐热耐低温耐腐蚀
1.3 产品用途
应用于农业、家电、汽车、气象、医疗等领域，如通暖空调、除湿机、冷链仓储、测试及检测设备、数据记录仪、温度调节系统、医疗等。
第2章 产品参数
2.1湿度性能
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	精度误差
	典型
	
	±2
	
	%RH

	
	最大
	见图2.1
	

	分辨率
	典型
	-
	0.024
	-
	%RH

	重复性
	
	-
	±0.1
	-
	%RH

	迟滞
	
	-
	±1
	-
	%RH

	非线性
	
	-
	<0.1
	-
	%RH

	响应时间
	T63%
	-
	<8
	-
	S

	工作范围
	extended
	0
	=
	100
	%RH

	长时间漂移
	正常
	-
	＜1
	-
	%RH/yr



备注:
本产品的典型参数均在标准25℃与1atm下得出的测试结果。
2.2湿度误差

图2.1不同湿度下典型误差与最大误差


RH%
℃

2.3温度性能
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	精度误差
	典型
	
	±0.3
	
	℃

	
	最大
	见图2.2
	

	分辨率
	典型
	-
	0.01
	-
	℃

	重复性
	
	-
	±0.1
	-
	℃

	迟滞
	
	-
	±.01
	-
	℃

	非线性
	
	-
	<0.1
	-
	℃

	响应时间
	T63%
	5
	-
	30
	S

	工作范围
	extended
	-40
	-
	85
	℃

	长时间漂移
	正常
	-
	0.1
	-
	%℃/yr


备注:响应时间取决于传感器基片的导热率。
2.4温度误差
图2.2不同温度下典型误差与最大误差℃

℃

2.5扩充性能
传感器在所建议工作范围内，性能稳定，见图2.3。长期暴露在正常范围以外的条件下，尤其是在湿度>80%时，可能导致信号暂时性漂移(60小时后漂移+3%RH)。当恢复到正常工作条件后，传感器会缓慢自恢复到校正状态。在非正常条件下的长时间使用，会加速产品的老化。
图2.3工作条件
最大范围          正常范围


同时下图定义了不同温度段的湿度的典型误差情况：
图2.4典型误差
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2.6电气性能与通信性能
	参数
	条件
	最小值
	典型值
	最大值
	单位

	供电电压
	典型
	1.8
	3.3
	3.6
	V

	供电电流
（3.3V供电下）
	典型
	-
	980
	-
	uA

	
	休眠
	-
	-
	0.25
	uA

	ESDRating(HBM)
	
	-
	±4000
	-
	V

	f(SCL)
	SCL clock frequency
	0
	-
	400
	kHz

	Tw(SCLL)
	SCL clock low time
	1.3
	-
	-
	us

	Tw(SCLH)
	SCL clock high time
	0.6
	-
	-
	us

	Tsu(SDA)
	SDA setup time
	100
	-
	-
	ns

	Th(SDA)
	SDA data hold time
	0.2
	-
	0.9
	us


图2.5 IIC时序图
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第3章 产品设计
3.1 产品外观
[image: 4][image: 3]
3.2 产品尺寸
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[bookmark: _GoBack]3.3 引脚说明
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VCC
电源供电
2
SDA
串行数据数据
3
SCL
串行数据时钟
4
GND
电源地


第4章  IIC接口
IIC 从设备接口与飞利浦 IIC 规格兼容，支持标准和快速模式。SDA 和SCL 这两个 PAD 都含有对VDD 和对GND 的ESD 保护二极管电路。由于SCL 不进行IIC 协议中的时钟延展操作(clock stretching)，所以SCL 是高阻输入结构，并没有下拉能力。 
传感器的 7 位地址是 1111000 (0x78)。
4.1 IIC读状态
不管是传感器处在哪种读数据模式（RW = ‘1’，地址11110001），第一个输出的字节是状态字节。为读取传感器的状态，IIC 主设备要在状态字节后发送 NOACK 和stop 条件，如下图。
图5.1  IIC读状态
	A


	S


	S


ACK
Start

From master to slave


	N


	P


	P


NOACK
Stop
From slave to master





状态字节提供传感器的工作状态信息：
	状态位
	含义
	描述

	Bit7
	忙碌指示
	1：忙，传感器正在测量，结果未准备好，不执行新指令
0：空闲，最近的一个指令已经执行完毕，数据已经准备

	Bit6-0
	保留
	-


4.2 IIC写测量命令
湿度或温度的测量是在写模式下发送命令来触发的。主设备（MCU）在写模式下发送从器件地址（RW = ‘0’，地址11110000)，然后发送命令字节最后由停止条件结束处理过程。
图5.2 IIC写测量命令

	S
	SlaveAddr
	0
	A
	Command
	A
	P



其中测量命令为0XAC。
4.3 IIC读测量数据
湿度或温度测量被 4.2 描述的 IIC 命令触发后，芯片开始测量并把测量结果放在输出缓冲区。IIC 命令触发且等待大于对应的测量时间后，IIC 主设备就可以读取湿度和温度的原始数据。主设备也可以通过 IIC 定期检查从设备是在忙还是在闲的状态，若是从设备处于闲的状态，说明测量结果已经准备好，可以读取。 
图5.3 IIC读测量命令
	S
	SlaveAddr
	1
	A
	Byte0
	A
	Byte1
	A
	Byte2
	A
	Byte3
	A
	Byte4
	A
	Byte5
	N
	p


Status
HumData[23:0]
TempData[15:0]



	字节
	Byte0
	Byte1
	Byte2
	Byte3
	Byte4
	Byte5

	定义
	状态
	HumData
[19:12]
	HumData
[11:4]
	HumData[3:0]+
tempData[19:16]
	tempData
[15:8]
	tempData
[7:0]

	范例
	0x04
	0x19
	0x18
	0xA1
	0x57
	0x94

	
	有效
	湿度原始数据:0x1918A
	温度原始输出0x15794
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