平膜压力芯体

使用说明书

JPS-GPX

- 产品简介

  - 产品概述

JPS-GPX系列平膜压力芯体是我司自主研制的高性能产品，采用了食品级油充灌技术，膜片所感受的压力通过油传导至压力芯片上，补偿电路将压力信号修正为线性电信号。采用316L全不锈钢结构进行封装。将芯片封装到316L不锈钢外壳中，外加压力通过不锈钢膜片、内部密封的硅油传递到芯片上，芯片不直接接触被测介质，形成压力测量的全固态结构，可防止结垢，不卫生及粘稠压力堵塞等问题，广泛应用与食品，医药，酿酒等卫生型行业以及测量介质可能结垢的场合。也可以适用于各制造压力传感器及压力变送器的核心部件(OEM)，装配成标准信号输出的变送器。

本产品具备良好的线性、重复性和稳定性，灵敏度高，方便用户针对输出和温漂进行调试和补偿。

  - 应用领域

- 工业过程控制

- 食品加工

- 气体、液体压力

- 压力检测仪表

- 压力校准仪器

- 液压系统及开关

- 制冷设备和空调系统

- 航空航海检测

- 医用氧气压力测量

  - 产品特点

- 卡箍平膜结构

- 高可靠进口压力芯片

- 食品级油隔离充灌技术

- 补偿板灌胶防潮保护

- 全不锈钢材质外壳

- 高精度、高稳定性

- 抗干扰强、长期稳定性好

- 产品参数

- 2.1 技术指标

| - 压力类型 | - 表压、绝压、密封压 |
| --- | --- |
| - 测量范围 | - 0～10Kpa～6Mpa |
| - 激励 | - 恒流推荐1.5mA、恒压推荐10V |
| - 电气连接 | - 镀金柯伐引脚或硅橡胶软导管 |
| - 电桥电阻 | - 3～6KΩ |
| - 响应时间 | - ≤1ms |
| - 工作温度 | - -40～+125℃ |
| - 振动 | - 20G（20～2000）HZ |
| - 冲击 | - 100g,10ms |
| - 非线性 | - ±0.2%FS |
| - 重复性 | - ±0.03%FS |
| - 迟滞 | - ±0.03%FS |
| - 零点输出 | - ±1mV |
| - 满量程 | - 90mV |
| - 温度补偿 | - -10℃～70℃ |
| - 零点温漂 | - ±0.75%FS |
| - 灵敏度温漂 | - ±0.75%FS |
| - 稳定性 | - ±0.2%FS |
| - 膜片材质 | - 316L |
| - 壳体材质 | - 316L |
| - 灌注液体 | - M20 |

- 表1

备注:本表是在基准状态下测试，其中温漂的测试范围为0-60℃，气压传感器产品请用于无腐蚀气体介质中。

压力换算:100kPa=0.1MPa=1Bar≈14.5PS≈750mmHg

- 2.2产品外观

- 图1

- 2.3 产品结构尺寸

- 图2

注：产品规格尺寸均可定制，以实际产品为主，手工测量误差±1mm

- 2.4引脚定义

| 颜色 | 引脚 |
| --- | --- |
| 红 | 电源正 |
| 黑 | 电源负 |
| 蓝 | 输出正 |
| 黄 | 输出负 |

- 表2

- 注意事项

本产品采用一体化成型封装技术，因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变形而造成破损，引起特性变动。请使用非腐蚀性的松香型助焊剂。

请使用烙铁进行手焊接，本品不可以使用波峰焊或者回流焊。

- 请使用头部温度在260～300℃(30W)的电烙铁在5秒以内实施作业。

- 在端子上施加负载进行焊接的情况下，由于输出可能会发生变化，因此请注意。

- 请充分清洗电烙铁头。

请保护压力敏感元件前端的隔离膜片，不要用手触摸，以免造成设备不可逆的损坏；请保护后端的补偿电路板。

- 可以超量程或降量程选用，幅度控制在±30%FS 以内。

- 压力方式分表压、绝压、密封压。

⑴ 表压是指以当前大气压力为基准，一般指大于当前大气压的测量；负压是表压的特殊情况，指工作现场有低于当前大气压的工况。

⑵ 绝压是以真空为基准。

⑶ 密封压是绝压当表压用，但是基准为生产现场气压；6MPa 以上的没有表压，只有密封压。

- 确认系统的最大过载，系统的最大过载应小于传感器的过载保护极限，否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品。

- 产品常用的补偿方式为 1.5mA 恒流补偿，建议优先选择。

- 制造负压芯体的材料、工艺与正压不都相同，不能用表压芯体替代负压芯体。

- 若对产品性能参数和功能上有特殊要求，欢迎与本公司洽谈。

- 产品命名规则与选型

| 名称 |  | 类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精讯畅通压力系列传感器 |  |  |  | JPS |  |  |
| 测量介质 |  | -Q：气压差压 |  |  | -G：液压差压 |  |
| 型号 |  | PX:平膜型压力芯体 LX:平膜型压力芯体 |  |  |  |  |
| 量程 |  | 01:0～10Kpa G、A 02:0～20Kpa G、A 03:0～35KPa G、A 07:0～70Kpa G、A 10:0～100Kpa G、A 16:0～160Kpa G、A 25:0～250Kpa G、A 40:0～400Kpa G、A 60:0～600Kpa G、A 1M0:0～1Mpa G、A 1M6:0～1.6Mpa G、A 2M5:0～2.5Mpa G、A 4M0:0～4MPa G、A、S 6M0:0～6MPa S 、A |  |  |  |  |
| 压力类型 |  | G:表压 A:绝压 S:密封表压 |  |  |  |  |
| 压力连接 | PC1 |  | 齐平膜片，M20×1.5外螺纹压力接口 |  |  | 电气连接M24X1内螺纹(端面密封) |
|  | PC2 |  | 齐平膜片， R1/2外螺纹压力接口 |  |  |  |
|  | PC3 |  | 齐平膜片， G1/2外螺纹压力接口 |  |  |  |
|  | PC4 |  | 齐平膜片， NPT1/2 外螺纹压力接口 |  |  |  |
|  | PD1 |  | DN25卡箍连接 |  |  | M25×1外螺纹 |
|  | PD1S |  | DN25卡箍连接带散热片 |  |  |  |
|  | PD2 |  | DN50卡箍连接 |  |  |  |
|  | PD2S |  | DN50 卡箍连接带散热片 |  |  |  |
| 输出信号 (选填) |  | 不填:原始信号 -M:模拟信号输出 -S:I2C数字信号输出 |  |  |  |  |

示例:JPS-GPX-01GPC1型号代表精讯畅通生产的液压传感器，是平膜型压力芯体，压力范围是0到10KPa，压力型，压力链接为齐平膜片，M20×1.5外螺纹压力接，表压输出信号为原始信号。