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声明
[bookmark: 本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明]本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。
您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。
本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。
请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。



威海精讯畅通电子科技有限公


第一章 产品简介
1.1 产品概述
JPS-GPB系列平膜压力变送器是我公司采用高性能的感压芯片，配合先进的电路处理和温度补偿技术，将压力变化转化为线性的电流或电压信号。该产品采用小巧不锈钢结构设计，过程连接部分均采用整体焊接抛光工艺，无卫生死角，相关卫生设计符合FDA标准。该系列压力变送器敏感元件全部采用进口硅微融芯体，直接测量各种生产过程中的液体、气体和蒸汽压力，性能稳定，测量精度高； 清洗和高温灭菌时无需拆卸，使用方便，操作简单。该压力变送器输出标准4-20mA电流信号、0-10VDC电压信号、RS485信号， 常与PLC、记录仪和调节仪表配套使用。
1.2 产品特点
（1）安装简单，多种测量范围可选
（2）响应速度快 、精确度高
（3）316L 不锈钢隔离膜片结构
（4）防护等级高 
（5）多种无菌过程连接，适用过程温度最 高 150℃ 
（6）抗干扰强，长期稳定性好
（7）多种线性信号可选
（8）长期稳定性好、低能耗、体积小	
（9）形式规格结构多样化
1.3 应用领域
· 液压系统
· 工业气体
· 油气、压缩空气、蒸汽、液体、糊状 体和粉体介质
· 食品饮料行业、医药行业
· 真空压力检测，例如真空传送泵监测
· 生物技术、卫生行业
第2章 产品参数
  2.1 产品参数
	参数名称
	内容

	供电电压
	12-24VDC

	测量范围
	-100kPa…0～50kPa…70MPa

	精度
	0.5%FS

	压力类型
	表压、绝压、密封压

	输出信号
	RS485、4～20mA、0～5V、0～10V

	零点温度漂移
	±0.5%FS

	补偿温度
	-10～70℃

	环境温度
	-20～85℃

	介质温度
	-30℃～125℃

	储存温度
	40℃～125℃

	压力过载
	小于等于1.5倍

	长期稳定性
	±0.2%FS

	绝缘电阻
	≥100MΩ/250VDC

	响应时间
	≤1ms

	介质兼容
	与 316L 不锈钢兼容的各种介质

	防爆等级
	IP65

	规格
	规格型号均可定制


       表1
2.2 产品外观图
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注：产品规格尺寸均可定制，以实际产品为主，手工测量误差±1mm
2.4 接线示意
 485接口传感器接线方式：
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


表2
模拟量接口传感器接线方式：
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负



表3
· 请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。
第三章 安装及注意事项
3.1 压力变送器的安装与连接
· 安装前的准备工作：检查变送器是否完好，确认变送器的型号和规格是否符合要求。
· 选择合适的安装位置：变送器应安装在易于操作、维护和观察的地方。
· 安装变送器：根据安装位置和设备结构，采用适当的安装方式，如螺钉固定或支架安装。
· 连接输入和输出信号：将压力变送器的信号线连接到变送器的输入端，将变送器的输出信号线连接到接收设备。
· 接通电源：根据变送器的电源要求，连接适当的电源。
3.2 安装注意事项
· 选择易于操作、维护的地方进行安装
· 应尽量远离振动源安装
· 应尽量远离热源的地方安装
· 直接安装在管道或设备上，安装时用手如板手夹紧在变送器六方处。
· 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。
· 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。
· 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。
· 安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行。
· 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。
	
第四章 485通信协议
4.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	9600bps

	编码
	8 位二进制


表4
4.2数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：
初始结构≥4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构≥4字节的时间
地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。
数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！
CRC 码：二字节的校验码。
问询帧
	校验码
低位
	地址码
	功能码
	寄存器
起始地址
	寄存器长度
	校验码
高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节


表5
应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	第一
数据区
	第二
数据区
	第N
数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


表6
4.3寄存器地址
	寄存器地址
	功能
	操作

	0x000
	压力值（分辨率见表）
	只读

	0x100
	设备地址(0-252)
	读写

	0x101
	波特率(2400/4800/9600/115200)
	读写


表7
4.4分辨率
	设备总量程
	设备分辨率
	备注

	-100Kpa-0
	0.01Kpa
	

	0-350Kpa
	0.01Kpa
	

	0-3.5Mpa
	0.1Kpa
	不包括0-350Kpa

	0-35Mpa
	1Kpa
	不包括0-3.5Mpa

	0-100Mpa
	10Kpa
	不包括0-35Mpa


                                表8
4.5通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的压力值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码
低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x01
	0x84
	0x0A


表9
应答帧
	地址码
	功能码
	返回
有效字节数
	数据区
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xD1
	0x78
	0x18


表10
[bookmark: _Toc475449644][bookmark: _Toc13912][bookmark: _Toc475103064]假设现在使用的2Mpa量程的压力变送器，查表得知分辨率为0.1Kpa，则可以计算压力值：
 00D1 H(十六进制)=209=> 压力值=20.9Kpa





第五章 模拟量参数含义与换算
[bookmark: _Toc6894][bookmark: _Toc475449645][bookmark: _Toc14144][bookmark: _Toc11893][bookmark: _Toc17046][bookmark: _Toc475449646]5.1模拟量4-20mA电流
	电流值
	温度

	4mA
	最低量程

	20mA
	最高量程


表11
计算公式为P=(I(电流)-4mA)*满量程/16mA.
假设您购买的产品是1Mpa量程，现在测量得到的电流为11.35mA，则此时的压力可以计算：
P=(11.35mA-4mA)*1Mpa/16mA=0.459Mpa
5.2模拟量0-10V电压输出
	电压值值
	温度

	0V
	最低量程

	10V
	最高量程


表12
[bookmark: _Toc475449647][bookmark: _Toc9592][bookmark: _Toc691]计算公式为P=V(电压) *满量程/10000
	其中V的单位为mV,请以0V代表0点，10V代表最大量程线性换算即可。
5.3模拟量0-5V电压输出
	电压值值
	温度

	0V
	最低量程

	5V
	最高量程


[bookmark: _GoBack]表13
计算公式为P()=V(电压) *满量程/5000
	其中V的单位为mV,请以0V代表0点，5V代表最大量程线性换算即可。
第六章 维护与保养
6.1 温度变送器的维护
· 定期检查：定期检查变送器的连接线路、外部零件等，确保其完好无损。
· 清洁维护：定期清洁变送器表面，避免积尘和油污影响设备运行。
· 校准：定期对变送器进行校准，确保测量精度。
· 更换电池：对于内置电池的变送器，定期更换电池以确保设备正常运行。
6.2 赫斯曼温度变送器的故障排除
· 检查连接线路：如发现信号传输异常，首先检查连接线路是否松动、破损。
· 检查变送器内部：如发现设备故障，检查变送器内部零件是否损坏。
· 调整参数：如发现测量误差，调整变送器的零点和增益。
· 校准：如发现测量精度下降，对变送器进行校准
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