平膜型压力变送器使用说明书

JPS-GPB

声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公

- 第一章 产品简介

1.1 产品概述

JPS-GPB系列平膜压力变送器是我公司采用高性能的感压芯片，配合先进的电路处理和温度补偿技术，将压力变化转化为线性的电流或电压信号。该产品采用小巧不锈钢结构设计，过程连接部分均采用整体焊接抛光工艺，无卫生死角，相关卫生设计符合FDA标准。该系列压力变送器敏感元件全部采用进口硅微融芯体，直接测量各种生产过程中的液体、气体和蒸汽压力，性能稳定，测量精度高； 清洗和高温灭菌时无需拆卸，使用方便，操作简单。该压力变送器输出标准4-20mA电流信号、0-10VDC电压信号、RS485信号， 常与PLC、记录仪和调节仪表配套使用。

- 1.2 产品特点

（1）安装简单，多种测量范围可选

（2）响应速度快 、精确度高

（3）316L 不锈钢隔离膜片结构

（4）防护等级高

（5）多种无菌过程连接，适用过程温度最 高 150℃

（6）抗干扰强，长期稳定性好

（7）多种线性信号可选

（8）长期稳定性好、低能耗、体积小

（9）形式规格结构多样化

1.3 应用领域

- 液压系统

- 工业气体

- 油气、压缩空气、蒸汽、液体、糊状 体和粉体介质

- 食品饮料行业、医药行业

- 真空压力检测，例如真空传送泵监测

- 生物技术、卫生行业

- 产品参数

- 2.1 产品参数

| - 参数名称 | - 内容 |
| --- | --- |
| - 供电电压 | - 12-24VDC |
| - 测量范围 | - -100kPa…0～50kPa…70MPa |
| - 精度 | - 0.5%FS |
| - 压力类型 | - 表压、绝压、密封压 |
| - 输出信号 | - RS485、4～20mA、0～5V、0～10V |
| - 零点温度漂移 | - ±0.5%FS |
| - 补偿温度 | - -10～70℃ |
| - 环境温度 | - -20～85℃ |
| - 介质温度 | - -30℃～125℃ |
| - 储存温度 | - 40℃～125℃ |
| - 压力过载 | - 小于等于1.5倍 |
| - 长期稳定性 | - ±0.2%FS |
| - 绝缘电阻 | - ≥100MΩ/250VDC |
| - 响应时间 | - ≤1ms |
| - 介质兼容 | - 与 316L 不锈钢兼容的各种介质 |
| - 防爆等级 | - IP65 |
| - 规格 | - 规格型号均可定制 |

- 表1

- 2.2 产品外观图

- 图1

- 2.3产品结构尺寸

- 图2

注：产品规格尺寸均可定制，以实际产品为主，手工测量误差±1mm

- 2.4 接线示意

485接口传感器接线方式：

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通信 | 黄(灰)色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

- 表2

模拟量接口传感器接线方式：

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通信 | 黄(灰)色 | 电压/电流输出正 |
|  | 蓝色 | 电压/电流输出负 |

- 表3

- 请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。

- 第三章 安装及注意事项

- 3.1 压力变送器的安装与连接

- 安装前的准备工作：检查变送器是否完好，确认变送器的型号和规格是否符合要求。

- 选择合适的安装位置：变送器应安装在易于操作、维护和观察的地方。

- 安装变送器：根据安装位置和设备结构，采用适当的安装方式，如螺钉固定或支架安装。

- 连接输入和输出信号：将压力变送器的信号线连接到变送器的输入端，将变送器的输出信号线连接到接收设备。

- 接通电源：根据变送器的电源要求，连接适当的电源。

- 3.2 安装注意事项

- 选择易于操作、维护的地方进行安装

- 应尽量远离振动源安装

- 应尽量远离热源的地方安装

- 直接安装在管道或设备上，安装时用手如板手夹紧在变送器六方处。

- 搬运与安装变送器时应小心谨慎，避免碰撞而影响电路的性能。

- 变送器进压口内有隔离膜片，切勿人为用异物触碰。

- 变送器外螺纹处一定要注意密封，否则会造成压力不准不稳。

- 安全栅须取得防爆合格证，其安装应按其说明书的要求进行。

- 在产品安装使用中如遇到问题请与我公司联系，在产品发生异常，请不要擅自打开进行修理，应及时与厂家联系。

- 第四章 485通信协议

- 4.1 通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8 位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 9600bps |
| 编码 | 8 位二进制 |

  - 表4

- 4.2数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码= 1字节

功能码= 1字节

数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

| 校验码 低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器 起始地址 | 寄存器长度 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |

表5

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 第一 数据区 | 第二 数据区 | 第N 数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

  - 表6

- 4.3寄存器地址

| 寄存器地址 | 功能 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 0x000 | 压力值（分辨率见表） | 只读 |
| 0x100 | 设备地址(0-252) | 读写 |
| 0x101 | 波特率(2400/4800/9600/115200) | 读写 |

  - 表7

- 4.4分辨率

| 设备总量程 | 设备分辨率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| -100Kpa-0 | 0.01Kpa |  |
| 0-350Kpa | 0.01Kpa |  |
| 0-3.5Mpa | 0.1Kpa | 不包括0-350Kpa |
| 0-35Mpa | 1Kpa | 不包括0-3.5Mpa |
| 0-100Mpa | 10Kpa | 不包括0-35Mpa |

表8

- 4.5通讯协议示例以及解释

    - 读取设备地址0x01的压力值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |

表9

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回 有效字节数 | 数据区 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0xD1 | 0x78 | 0x18 |

表10

假设现在使用的2Mpa量程的压力变送器，查表得知分辨率为0.1Kpa，则可以计算压力值：

00D1 H(十六进制)=209=> 压力值=20.9Kpa

  - 第五章 模拟量参数含义与换算

  - 5.1模拟量4-20mA电流

| 电流值 | 温度 |
| --- | --- |
| 4mA | 最低量程 |
| 20mA | 最高量程 |

表11

计算公式为P=(I(电流)-4mA)*满量程/16mA.

假设您购买的产品是1Mpa量程，现在测量得到的电流为11.35mA，则此时的压力可以计算：

P=(11.35mA-4mA)*1Mpa/16mA=0.459Mpa

  - 5.2模拟量0-10V电压输出

| 电压值值 | 温度 |
| --- | --- |
| 0V | 最低量程 |
| 10V | 最高量程 |

表12

计算公式为P=V(电压) *满量程/10000

其中V的单位为mV,请以0V代表0点，10V代表最大量程线性换算即可。

  - 5.3模拟量0-5V电压输出

| 电压值值 | 温度 |
| --- | --- |
| 0V | 最低量程 |
| 5V | 最高量程 |

表13

计算公式为P()=V(电压) *满量程/5000

其中V的单位为mV,请以0V代表0点，5V代表最大量程线性换算即可。

- 第六章 维护与保养

- 6.1 温度变送器的维护

- 定期检查：定期检查变送器的连接线路、外部零件等，确保其完好无损。

- 清洁维护：定期清洁变送器表面，避免积尘和油污影响设备运行。

- 校准：定期对变送器进行校准，确保测量精度。

- 更换电池：对于内置电池的变送器，定期更换电池以确保设备正常运行。

- 6.2 赫斯曼温度变送器的故障排除

- 检查连接线路：如发现信号传输异常，首先检查连接线路是否松动、破损。

- 检查变送器内部：如发现设备故障，检查变送器内部零件是否损坏。

- 调整参数：如发现测量误差，调整变送器的零点和增益。

- 校准：如发现测量精度下降，对变送器进行校准