
[image: image1.jpg])
BiFE&S 11 110 310 620 1200(mm)
MEEHD 0 100 300 600 1000(mm)
D:SEXEHMWE, HRIEEIMBL HERA/INOLE





	485型红外热成像传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-HWCX 
V1.0
 

	


产品简介

产品概述

红外热成像传感器采用专业测试面阵温度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
功能特点

本产品采用高灵敏度的温度检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远、功耗低等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	像素
	32*32

	测量方式
	热传感器

	供电
	5-12V DC

	测量温度
	10~50摄氏度

	视野
	33°*33°

	工作温度
	-40~85摄氏度

	通讯端口
	RS485

	耗电
	<1W

	运行温度
	-20~50℃

	工作湿度环境
	15-70%RH

	压力范围
	标准大气压±10﹪

	外形尺寸
	110×50×30mm3


光路图

物距比（D：S）1：1.5，指测量距离与被测物体直径的比值。当红外温度传感器和被测物体距离增大时，则要求被测物体表面积更大。
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工作原理

任何物体都向外辐射红外能量，辐射强度随着温度的变化而变化。传感器一般使用波长在 5.5μm－14μm 范围内的红外辐射能量。红外传感器是一种光电子传感器，它接收红外辐射并将其转化成电信号，经电子线路放大器、线性化、信号处理，显示或输出温度

系统框架图
本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

产品清单

安装前请检查设备清单

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图,您可以根据尺寸图合理安装使用传感器，如图所示：
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接口说明

设备电源接口为宽电压电源输入 5-12V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，线序说明如图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（5-12V DC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

使用说明

被测目标的尺寸和传感器的光学特性决定了被测目标和测量头之间的最大距离。为了避免测量误差，被测目标应尽量充满探测头的视场。因此，应保持被测点始终小于被测物体或至少与被测目标相同尺寸
使用注意事项

（1）需将传感器安置在避风避雨的环境中，保持传感器处于干燥的环境下运行，防止进水。

（2）为了保证测量的准度，请将不要直接暴露在阳光下测量因为太阳辐射的红外线也是探头采集的要素。

（3）为了防止电磁方面的干扰，请在安装时尽量使红外温度传感器远离电磁场源（比如电动机、马达、大功率电缆等），如有必要可加金属套管。

（4）仪器的镜头必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭
配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时可以多台设备监控。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后波特率选择115200，点击打开串口即可收到图像。上位机COM如果超过了13那就在电脑上改一下COM口，如图所示：
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选择端口设置，选择高级，左下角可以改端口号，改在13以内就行。然后返回界面选择正确的端口号，波特率选择为115200，打开串口就可以看到热力图像了，如图所示：
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通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	115200bps


数据帧格式定义
采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

上传帧

	帧头
	数据帧
	数据帧结尾
	人体温度

	4字节
	128字节
	3字节
	2字节

	0x5a5a0208
	两个字节为一个像素点温度
	0x0103ff
	


常见问题与质量保证

故障排查

设备无法连接到PLC或电脑可能原因如下：
电脑有COM口，选择的口不正确。

波特率错误。

485总线有断开，或者A、B线接反。

设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

USB转485驱动未安装或者损坏。

设备损坏。

质保与售后


对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳、插头、线缆等）质保三个月。
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