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第1章 产品简介

1.1 产品概述

JXBS-CWM是一款采用非接触式的红外或热成像测温探头，可以不接触目标通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。
测温门为一体化集成式红外温度设备。非接触式传感器探头、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内；易于安装，金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接；同时还有选件 （安装支架、显示屏）以满足各种工况场合要求。同时传感器采用标准的485信号输出，支持标准的Modbus-RTU协议。

1.2 产品优势

（1）温度测量准确、灵敏度高
（2）流量人数的记录、声音报警
（3）抗干扰能力强，采用模拟、数字平衡技术，防止检测误报，测量准确

（4）面板操作，可以通过面板进行温度高低报警数值的设置

（5）配置防水胶套，不仅可以固定门体，还可以起到防水作用

（6）安装方便，系统一体化的设计，仅需要几十分钟，即可安装或者拆卸

1.3 测量原理

任何物体都向外辐射红外能量，辐射强度随着温度的变化而变化。红外测温仪一般使用波长在 5.5μm－14μm 范围内的红外辐射能量。红外温度传感器是一种光电子传感器，它接收红外辐射并将其转化成电信号，经电子线路放大器、线性化、信号处理，显示或输出温度。
1.4 测温门参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	220V AC

	输出信号
	RS485输出

	灵敏度
	±1%Fs或±0.3℃（取较大值）

	探头测量范围
	34-42℃

	探头工作温度
	0-25℃

	探头光谱范围 
	5.5 -14 µm

	探头响应时间
	150 ms

	探头尺寸 
	113mm×ф18mm(长度*直径)

	发射率 
	0.95 (固定)

	探头耗电
	≤0.6W

	测温门外型尺寸
	2200mm*770mm

	测温门通道尺寸
	1950*600mm

	工作环境
	-20~45℃

	报警
	可视可听报警
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1.5 设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	测温探头
	1个

	控制盒
	1个

	测温门
	1个

	保修卡/合格证
	1份


第2章 安装与使用
2.1 安装说明
下图是测温门组装部件的说明，参照图片和安装说明，组装更加快捷、方便。
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（1）在包装箱中取出主机箱、顶部固定板、左右侧门板、左右支撑板以及螺丝配件等，如上图所示
（2）把主机箱放在地面且显示屏幕朝上，然后将左右支撑板对准主机箱的螺丝孔位安插进去。

（3）主机箱预留出两个航空插头和一条三芯的线。其中主机箱内部的航空插接感应器，主机箱外部的航空插接温度探头，三芯线按照颜色对应接到右支撑板插座上即可
（4）使用我司配送的螺丝将顶部固定板固定在主机箱上、左右侧门板固定在对应的支撑板上

（5）上述步骤完成后，将安检门移动到指定位置，连接上电源线，即可进入工作状态。
2.2 温度检测

红外测温门是一种精确、便利的测温设备，不仅可以显示温度、流量人数，还具有报警功能。
当经过测温门时，在门内停留大约1s，感应器监测到人体，同时探头进行温度的采集，主机显示当前温度以及人数。若体温正常，主机上的会亮绿灯；若温度高于37.2℃，就会发出报警声。
2.3 注意事项

（1）温度探头要定期清理，必须保持清洁，避免因粘有灰尘、烟尘等污染物而导致测量误差甚至损坏镜头，若镜头粘有灰尘，可用擦镜纸蘸无水酒精擦拭。
（2）为了防止电磁方面的干扰，请在安装时尽量远离电磁场源（比如电动机、马达、大功率电缆等）。
第3章 附录


3.1 质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。




