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第1章 产品简介
1.1 产品概述
马弗炉是一种常用语高温实验和炉内反应的设备，犹豫期结构简单、使用方便以及能够提供稳定的高温环境，被广泛应用于材料研究、无机化学合成、陶瓷烧结等领域。
1.2 产品特点
· 满门设计，外观美型大方
· 升温速度快，保温效果好
· 加热元件种类多，适合不同需求
· 自产温控系统，控温精准
· 安全性能高，安全系数高，方便使用
1.3 产品应用
广泛应用于实验室、工矿企业、科研单位做小型钢件处理、金属、陶瓷的烧结，溶解分析等及高温加热用
第2章 产品参数
2.1 产品选型
	型号
	最高温度（℃）
	内部尺寸（CM）
	外形尺寸（CM）
	功率（W）
	电压（V）
	加热元件
	测温元件

	JXBS-MFL-2.5-10
	1000
	20*12*8
	57*37*38
	2500
	220
	铁铬铝合金电阻丝
	镍硅热电偶

	JXBS-MFL-4-10
	
	30*20*12
	65*45*41
	4000
	220
	
	

	JXBS-MFL-8-10
	
	40*25*16
	84*56*52
	8000
	380
	
	

	JXBS-MFL-12-10
	
	50*30*20
	90*60*55
	12000
	380
	
	

	JXBS-MFL-2.5-12
	1200
	20*12*8
	57*37*38
	2500
	220
	
	铂铑热电偶

	JXBS-MFL-5-12
	
	30*20*12
	65*45*41
	4000
	220
	
	

	JXBS-MFL-10-12
	
	40*25*16
	84*56*52
	8000
	380
	
	

	JXBS-MFL-12-12
	
	50*30*20
	90*60*55
	12000
	380
	
	

	JXBS-MFL-4-13
	1300
	25*15*12
	57*52*40
	4000
	220
	硅碳棒
	

	JXBS-MFL-8-13
	
	50*20*18
	84*56*61
	8000
	380
	
	

	JXBS-MFL-10-13
	
	40*20*16
	74*68*59
	10000
	380
	
	


2.2 产品外观
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2.3 产品尺寸
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第3章 产品使用
3.1 面板主界面与按键
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	标识
	面板说明
	内容说明

	电流
	电流值
	显示工作电流

	PV
	测量值
	模式显示当前温度

	SV
	设定值
	模式内容显示设定温度

	MENU
	菜单键
	下按下进入菜单
下按下退出菜单

	ESC
	取消键
	可以在“菜单界面”下相关的上下层界面之间返回上层

	▲
	向上键
	增加键

	▼
	向下键
	减少键

	NET
	确认键
	确认修改


3.2 功能菜单
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在正常显示界面下，使用【菜单】键进入“输入密码”界面，默认密码是四个0。
正确输入密码后，再按【确认】键，进入“菜单”界面
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“系统设置”：包括背光的设置、密码修改及出厂设置。
“信号设置”： 包括参数设置温度PID补偿值设置、模式设置（选择定时开启或关闭，只有在关闭定时功能时才可设置任意温度），

定时时间、定时温度
“报警设置”：包括温度高低报警（定制功能）
[bookmark: _GoBack]注意：不同版本功能界面显示有所差异，请以实物为准。
3.3 可编程控温
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可自行设定不同温度段，最多32段，设定好后，此过程自动完成
第一段：升到300℃恒温1小时
第二段：再升到800℃恒温半小时
第三段：再降至600℃恒温2小时
第四段：再升至700℃恒温1小时
时间和温度在范围内自由设定。（每段温度不得小于300℃，每段时间不得大于999分钟）
注：此32段控温为选配，标配为1段控温
第4章 产品注意事项
4.1 使用工作条件
· 海拔不超过1000米
· 环境温度在5℃~40℃范围内
· 适用地区月平均相对湿度不大于90%，同时该月的月平均气温不高于25℃
· 炉子周围没有导电尘埃，爆炸性气体能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体
· 没有明显的震动和颠簸
4.2 使用注意事项
当电炉第一次使用或长时间停用后再次使用，进行烘炉干燥：
	烘炉温度
	时间
	注意事项

	室温-200℃
	4小时
	打开炉门进行

	200℃-600℃
	4小时
	-


电炉使用时，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件，并禁止直接向炉膛内灌注各种液体及溶液金属，经常清除炉膛内的铁屑及氧化物，以保持膛内的清洁
定期检查电炉，温度控制器导电系统各连接部分的接触是否良好
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