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	电子冷凝器

	使用说明书

	JXDZ-LNQ-1


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1产品概述

JXDZ-LNQ-1是我公司研制的一款高品质冷凝机，是过程气体分析成套系统的关键部件,它将气样温度降低到2~3摄氏度露点后再进行准确检，能起到降低气体露点，减少气体对使用器件设备等的带水问题，本产品采用温度的精确控制，温度通过智能模块进行温度调节，使冷腔温度恒定在设定温度，温度精度到±0.1℃.排水装置循环定时工作控制时间0-9999秒。该产品是为工业过程控制、环保在线检测气体成分（CO、CO2、O2、SO2等）中使用的各种分析仪器（如：红外分析器）设计、生产的半导体式电子冷凝器。其利用半导体制冷的原理，通过一个设计的热交换器，将高温湿热的样品气体在热交换器内充分制冷，使其中湿热气体冷凝成液态，同时由蠕动泵（或其他方式）将冷凝液体排出，达到气液分离。
测用应领域：主要用于在线监测系统、气体分析仪系统、热电厂、火电厂、水厂、钢厂、化纤厂、玻璃厂、化肥厂等具有污染排放单位普遍的采用本设备进行取样气体中水分的排除等行业。
1.2功能特点

（1）安装简单，体积小巧，重量轻，可以直接在机柜内固定，外观美观；
（2）采用进口半导体制冷片，体积小而轻
（3）稳定性好、精度高、集成度高。

（4）双通道电子除湿器可以同时对两种样气进行除水，当样气温度较高时可将两个通道串联使用进行二次冷却
（5）数显式可预置无触点开关控制
（6）优良的环境适应性，可靠性高。

    （7）环保无污染，绿色环保技术参数
1.3产品参数

	参数名称
	参数内容

	工作电压
	220VAC 

	额定电流
	0.55A

	额定功率
	120W

	启动时间
	约10min

	温控精度
	＜±0.5℃

	进气温度
	≤60℃

	样气流量
	10L/min

	出口露点
	≤5℃

	额定压力
	≤O.2Bar

	入口温度
	≤60℃

	工作环境温度
	0-40℃

	冷腔温度
	0-10℃(可调)

	排水时间
	0-9999s(可调)

	进气管口径
	Φ6

	出气管口径
	Φ6

	排水管口径
	Φ5

	排水方式
	蠕动泵


表1

第二章 产品硬件   
2.1 产品外观
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2.2 结构尺寸
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                                  俯视图

图2
显示屏：显示冷腔内部的温度值及蠕动泵工作时间。

散热风扇：排除冷凝器热量。

排水口：气管接口。
总电源开关和插座：设备的电源总开关，220V/1A电源输入
高温报警输出：常开。
蠕动泵：冷凝水排除。
第三章 安装与操作使用
3.1冷凝器的安装与注意事项
1、产品的搬运过程中应做好保护，冷凝器冷腔采用耐腐蚀2205双相不锈钢制造，搬运时请做好防震措施，并避免对凸出的冷腔接管的碰撞，以免造成损坏。推荐在搬运时，将本产品放置在包装箱内的珍珠棉上一起搬运。

2、安装环境与通风要保证上下两端及前面散热风扇通风良好，周围不能有热源，在顶端留有100MM的空间高度。冷凝水可能具有腐蚀性，要注意冷凝水的收集。

3、请注意-5℃~+40℃的环境温度的限制，温度过高会使冷凝器性能相对下降。冷凝器需要尽可能靠近采样点。请确认安装设备所对应的本产品散热出风面开有通风孔(本产品为上下进风，前面出风，建议在前面板与右上下板对应位置开散热通风孔)，周围不能有热源，确认安装设备所对应本产品的进风面留有空间进风而不被完全遮挡。

4、设备的电气接线在本产品的侧面电源接口AC220V/1A，产品机壳和电源线插头地已经相连，请将插座地端良好接地。

5、接管本产品附带的冷腔已经安装在产品中，您仅需连接气管和排水管即可。

6、样气连接：本设备冷腔接口请注意不能接反，否则会严重影响样气的除水效果，本产品中冷腔进出口有相对应的标识请注意认准。

7、冷凝水通常是酸性的，在排放点应采取适当的安全措施，遵守酸液排放的相关规程。水、气管连接接口必须无泄漏。蠕动泵出口接头对应的接管为外径4MM、内径2MM。

8、设备开机与调试检查所有气体连接处应无漏气，并确保电源连接正确。接通电源，设备启动。工作几分钟后，显示温度会降低。达到稳定的设定温度，约需20分钟左右(和环境温度有关)。温控器控制冷腔温度，当温控器温度达到样品气体冷却温度(0~5℃)，通入样气。

9、停机：关断样气，让冷凝器继续工作3-5分钟，然后断开电源即可。

3.2面板操作与参数设置

本设备可以在面板上设置控制目标温度以及排水阀工作参数。温度设置：按下 SET，P1蠕动泵工作时间，P2蠕动泵停止时间，P3温度回差P4冷腔温度，P5报警温度，P6实时温度。
P1，P2按上下键调节对应参数时间单位为秒排水设置：0-9999 秒。TEST键手动排水，按一下 TEST 按键则排水阀工作10秒，10秒后继续按循环设定时间工作。

P3是设置温度回差，例：设置温度回差为3°，当冷凝器到达设定工作温度0°后，冷凝器停止制冷 ，当温度升到 3°，冷凝器恢复制冷
P4是设置冷凝器工作温度。
P5是为了在设备散热系统故障时避免出现超高温二次损伤设备，冷腔温度超过P5设定的温度冷腔制冷器将停止工作，温度低于设定温度则恢复制冷，运行时只要温度有超过P5设定温度，显示屏第一行则显示“0000”恢复显示需断电重启。

P6是显示实时温度。
故障分析与排查

4.1 电子制冷器外观检查：

仪器动作不正常时，首先检查仪器的使用是否正确?至少必须检查以下点：

1、交流电源是否加上

2、输入电压是否偏离规定电压的±10%

3、保险丝是否开路

4、温度控制是否有显示

4.2 电子制冷器故障的现象和原因：

1、保险丝屡断：检查固态继电器、开关电源、致冷片是否损坏?

2、不能制冷：检查固态继电器、温控器输出是否损坏开路，致冷片是否损坏或内阻增大。

3、结冰：检查温控器输出是否短路、传感器是否损坏、温度设置值是否偏低、固态继电器是否短路。

4、 漏气：结头处松动或损坏。

5、 水从出气口漏出：排水配管堵塞或过细，排水管吃水太深。

4.3电子制冷器判断故障方法：

1、固态继电器

将温控器传感器输入端断开，电流仍流通时，即可判断固态继电器损坏。

2、感温探头

传感器开路或短路时，温控器显示EEE错误信息，检查温控器输入端是否松动，否则传感器损坏。

3、本产品在设计过程中如有改动，恕不另行通知
设备的保养

1、风扇马达，本仪器风扇属于唯一的消耗品，大约连续使用两年。必须定期检查，并清除其积尘。

2、气体通道的清洗，在气体通路的流量开始明显减少时，便可判断气体通路被灰尘及其它杂物堵塞，此时必须清洗通路，为防止气路受堵，应在通向仪器的管路装过滤器，除去采样气体中的粉尘。

3、定期清除散热器上的灰尘，保持散热良好。




