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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




	恒温油浴锅

	使用说明书

	JXHW-YYG


声明

本说明书版权属威海精讯畅通电子科技有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用精讯畅通科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果您不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。同时，本公司鼓励使用者根据其使用情况，探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

威海精讯畅通电子科技有限公司

第一章 产品简介

1.1 产品概述

JXHW-YYG系列是一款我公司研制的高性能产品，它通过在锅中的油加热来提供均匀、稳定的温度环境，用于加热、恒温反应和溶解等实验操作。恒温油浴锅内油平放置不锈钢管状加热器，槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈，可适应不同口径的烧瓶。恒温油浴锅下侧是电气箱，电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了优质电子元件，控温灵敏、性能可靠、使用方便。

1.2产品特点


箱体采用优质不锈钢钢板，模具冲压，弧形圆角，无焊接，一气呵成。表面烘漆，具有极强的防锈能力。

工作室为不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。

采用因钢和黄铜管为感热元件，装置于箱内室之隔板下，直接浸在油里传热快，灵敏度高。

电热管用U型钢管，烧结氧化镁和电热丝制成，直接浸在油里热能损耗少。

出油管为伸拉式，美观方便且耐用。

温度控制采用微电脑智能数字技术制造，具有工业PID自整定和LED窗指示功能，控温。

精度高，抗干扰能力极强，并且操作也非常方便。

盖子为套圈，可适合不同的大小量杯
组合方式多样化
1.3 油浴锅的原理
原理是利用热传导的方式，通过油的加热来间接加热实验物质。油浴锅一般由加热器、恒温器、油箱和锅体等组成。其中加热器负责加热油箱中的油，恒温器负责控制油的温度，油箱负责储存油，而锅体则是用于放置实验容器的地方。就是将需要加热的实验容器放在锅体内，然后将油浴锅中的油加热至所需的温度。由于油的热容量较大，当油温度上升时，油分子的平均运动速度也会上升，从而传递给实验容器中的实验物质使其温度上升，达到所需的温度。

1.4产品用途

油浴锅主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、油产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。

1.5 产品参数

	参数名称
	水浴
	油浴

	输入电压
	220V/50Hz

	温控范围
	室温～100℃
	室温～300℃

	温控精度
	≤±1℃

	温度显示分辨率
	0.1℃
	1℃

	显示方式
	LCD液晶背光显示

	显示内容
	实际/设置温度

	温度传感器
	PT100

	温控系统
	温度采用PID控制

	内胆材质
	不锈钢一体冲压制作

	外壳材质
	冷轧钢


                                     表1

1.6加热油选择方法：

使用温度<95℃

使用温度<170℃201#甲基硅油

使用温度<250℃苯基硅油
使用温度<300℃350#高温导热油
第二章 产品硬件                     
2.1 产品介绍
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图1

	型号
	JXHW-YYG-1
	JXHW-YYG-2
	JXHW-YYG-4
	JXHW-YYG-6
	JXHW-YYG-8

	规格孔数
	1孔
	2孔
	4孔
	6孔
	8孔

	功率
	300W
	600W
	800W
	1200W
	1500W

	容积
	3.5L
	7L
	14L
	21L
	28L

	规格尺寸
	270*270*232MM
	480*250*212MM
	480*420*212MM
	650*420*212MM
	820*420*212MM


                                    表2

注：规格型号需求均可定制，请以实际产品为主。

2.2 产品外观   
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图2
第三章 油浴锅的使用条件和方法

3.1油浴锅使用条件

为了使油浴锅正常运行并获得最佳性能，请将油浴锅安装在符合下列条件的地点

环境温度10-60°℃，相对湿度70%以下.

不会受到阳光直射的地点.

足够通风的地方.

远离热源的地方.

具有坚实而平整地面或台面的地点.

不易出现高湿度的地点.
不存在可燃或腐蚀气体的地点.
3.2油浴锅的使用方法

1、准备工作，首先，确保油浴锅的工作环境干净整洁，无杂物。然后，根据实验需要，向油浴锅中加入适量的油，注意油的量要能够覆盖待加热容器的底部，但不要过高，以免溢出。避免溢出（加油前不可启动仪器）
2、开机操作，接通电源，轻触“开关”键，使仪器通电，调节温度控制器至所需的温度。等待油温达到设定温度后，即可进行实验操作。（如果初始设置温度大于仪器内温度），加热指示灯变亮，开始加热。

3、放置容器，将待加热的容器放入油浴锅中，确保容器与油充分接触，以保证温度的均匀传导。仪器显示油浴锅内温度和设置温度，轻按“设置”按键，设置温度 ，调整到需要的设定温度，几秒后 设置温度 停止闪烁，设定成功，进入工作状态。达到设定温度后，停止加热，加热指示灯 熄灭，进入恒温状态（温度在精确度范围内浮动）。
4、使用完毕后，先关闭温度控制器，待油温将至安全温度后在切断电源，拔掉电源线。
5、待油浴锅中油冷却后，放掉残油，用软布将仪器内外油渍擦拭干净，将仪器置于干燥通风处，等待下次使用。

第四章 控制器功能介绍使用
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4.1 面板主界面与按键

图3

	NO
	面板说明
	内容说明

	1
	PV
	测量值/模式显示值

	2
	SV
	设定值/模式内容显示值

	3
	OUT1
	输出1指示灯

	4
	OUT2
	输出2指示灯

	5
	AT
	PDI自动演算指示灯

	6
	ALM1
	报警1指示灯

	 7
	ALM2
	报警2指示灯

	8
	
	增加键

	9
	
	减少键

	10
	
	位移键

	11
	SET
	设定/模式键


                            表3
4.2 操作流程

设定模式

在SV/PV正常显示状态下，按一下SET键，使SV显示处于闪烁状态，通过按“<”键，找到所需设定温度位数，再按一下“SET”键使仪表转到SV/PV正常显示状态

参数设定模式：

此模式用于设定报警，PID等参数。正在正常显示状态下，按下“SET”键三秒后，在PV显示器中显示出参数设定状态，在“SV显示器中显示其对应数值，依次按“SET”显示下表参数符号：

注意：本机有显示回复功能，当操作者进行参数的设定修改等操作而忘回到主显示模式时，仪表会在30秒后自动返回主显示模式。改动过的参数不做保存。

	显示符
	名称
	说明
	设定范围
	出厂值

	
	PV/SV
	测量值/设定值
	全量程
	

	AL1
	AL1
	第一组报警设定
	全量程
	

	AL2
	AL2
	第二组报警设定
	全量程
	

	ATU
	ATU
	自整定
	0：关自整定

1：开自整定
	0

	P
	P
	比例带（*1）
	全量程

当设为0时ON/OFF控制
	30

	I
	I
	积分时间
	0-3600秒

当设为0时，无积分作用
	240

	d
	D
	微分时间
	0-3600秒

当设为0时，无微分作用
	60

	Ar
	AR
	参考数值（*2）
	At后自动设定
	25

	r
	R
	工作周期
	时间比例周期1-100秒
	（*3）

	oH
	OH
	主控制不动作带宽
	1-100单位与（PV）相同
	2

	SC
	SC
	PV之修正
	-200-200单位与（PV）单位相同
	0

	LCK
	LCK
	数据锁（*4）
	0000-0111
	0000


                                  表4
*1：当P≠0时仪表为PID控制，此时需合理设置“I、D”各值，在初次使用时可开启“AT”自整定功能，使控制达到最佳状态，当P=0时为ON/OFF控制，此时需设定控制回差“OH”的值

*2此为PID内部参考数值，一般无须人为设置，“AT”自整定后会自动设置此值

*3继电器按点输出20秒，电压脉冲输出/闸流控制管驱动用继电器输出/闸流控制管输出2秒

*4设定数据锁（LCK）功能

设定数据锁功能用于放置对默写不常被设定的参数进行误操作。在三级禁锁状态，参数可被每级状态禁锁，参数上锁后不能被设定或改变但可监视

当LCK=0000时，所有参数都可被修改

当LCK=0001时，除SV、AL1、AL2外所有数据都不可修改
当LCK=0011时，除SV外所有数据都不可修改
当LCK=0111是，所有数据都不可被修改

4.3 故障讯息指示
	讯息
	说明
	排除方法

	oooo
	输入断线 极性接反或超出输入范围
	请检查讯号是否错误


                             表5
4.4 仪表技术参数模式设置

在仪表正常通电后，按参数设定模式进入并找到数据锁参数“LCK”，将其代码置为“1000”，再按“SET”键使仪表确认，将“SET”键“<”键同时按下，约3秒后，在PV显示器内显示“COD”=0000时，依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数：

	显示符
	设定值
	说明
	量程范围

	SL1
	0
	0
	0
	0
	K
	0-1372℃

	
	0
	0
	0
	1
	J
	0-1200℃

	
	0
	0
	1
	0
	R
	0-1769℃

	
	0
	0
	1
	1
	S
	0-1769℃

	
	0
	1
	0
	0
	B
	0-1820℃

	
	0
	1
	0
	1
	E
	0-800℃

	
	0
	1
	1
	0
	N
	0-1300℃

	
	0
	1
	1
	1
	T
	-200-400℃

	
	1
	0
	0
	0
	Pt100
	-200-650℃

	
	1
	0
	0
	1
	Cu50
	-50-150℃

	
	1
	0
	1
	0
	0-400Ω
	-1999-9999℃

	
	1
	0
	1
	1
	0-50mV
	-1999-9999℃

	
	1
	1
	0
	0
	0-20mV
	-1999-9999℃

	
	1
	1
	0
	1
	0-5V（0-10V）
	-1999-9999℃

	SL2
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL3
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL4
	
	0
	0
	0
	未设定第一组报警功能
	

	
	
	0
	0
	1
	上限偏差报警
	第一报警（AL1）类型选择

	
	
	0
	1
	0
	上/下限偏差报警
	

	
	
	0
	1
	1
	过程值上限报警
	

	
	
	1
	0
	1
	下限偏差报警
	

	
	
	1
	1
	0
	带报警（区域报警）
	

	
	
	1
	1
	1
	过程值下限报警
	

	
	0
	
	
	
	无待机报警功能
	第一报警待机类型选择

	
	1
	
	
	
	有待机报警功能
	

	SL5
	0
	0
	0
	0
	第二组报警功能设定
	同上

	SL6
	
	
	
	1
	逆动作控制（加热）
	

	
	
	
	
	0
	主控制时间比例输出
	主控制输出类型选择

	
	
	
	
	1
	主控制连结输出

（4-20mA）
	

	SL7
	
	
	
	0
	激励报警
	激励报警/非激励报警 第一报警

	
	
	
	
	1
	非激励报警
	

	
	
	
	0
	
	激励报警
	激励报警/非激励报警 第二报警

	
	
	
	1
	
	非激励报警
	

	SL8
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL9
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL10
	0
	0
	0
	0
	略
	

	SL11
	0
	0
	0
	0
	略
	


                            表6
在“COD”=0001时，依次按“SET”键可得到并循环显示下列参数：

	显示符
	出厂值
	说明
	设定范围

	SLH
	依定货
	设定值测量范围上限
	见上表

	SLL
	依定货
	设定值测量范围下限
	见上表

	PCdP
	0
	小数点位数
	0-3

	oH
	2或2.0
	At自整定输出不动作带宽
	0-100或0.0-100.0

	AH1
	2或2.0
	第一报警输出不动作带宽
	0-100或0.0-100.0

	AH2
	2或2.0
	第二报警输出不动作带宽
	0-100或0.0-100.0

	dF
	1
	数字滤波常数
	0-100


                           表7
第五章 使用注意事项

（1）油浴锅仪器所接电源电压应为220V，并必须安装地线。

（2）油浴锅加油之前切勿接通电源。

（3）油浴锅在使用过程中油位必须高于不锈钢隔板，否则会损坏加热管。

（4）如恒温控制失灵，可将控制器上的银接点用细砂布擦亮即可工作。

（5）油浴锅注油时不严禁油流入控制箱内，以防发生触电。

（6）油浴锅使用后箱内油应及时放净，并保持清洁，以增长使用寿命。

（7）油浴锅为避免产生油垢，应用纯化油。
第六章 维护与保养
6.1不使用时
将设备应放置在室内、平稳、通风处；
保持恒温油浴锅内外清洁干燥；
禁止放置易燃易爆及酸性腐蚀性物品在油浴锅周围。
6.2使用中及使用后
必须使用与仪器要求相符合的电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须安装地线；

仪器使用时必须先注油后通电，不得缺油和空烧，以防加热管损坏和危险事故发生；

使用前将排油管从仪器中取出，避免进油后，管内压力过大，油管无法取出；

注油或使用过程中，不要将油溅入电器箱内，以防发生危险事故；

仪器工作过程中请不要用手触摸U型加热管或热油，以防烫伤；

使用完毕，待油冷却后再将油放掉，避免烫伤；

排油完毕后，应用软布将油渍擦拭干净，以保护加热管和防止结垢。保持仪器清洁干燥，更利于延长仪器使用寿命。

6.3 定期检查

定期检查仪器内外是否有损伤，保持各电气接点接触良好；

定期检查仪器运作情况、有无损坏、老化、渗漏现象；

定期检查油槽是否有油垢生成，如有需及时清除；

定期检查温控器显示是否准确，如不准确，请调整温控器或更换；

定期检查确保电源插座及恒温油浴锅插头连接或接触良好。

6.4故障处置
油浴锅蜂鸣警报，关闭电源，确认油槽是否缺油，如果是防干烧功能被触发，及时补油完毕后，警报解除；

电源指示灯不亮，请关闭电源，检查插座是否通电，电源线是否连接正确，或联系专业维修人员检查保险丝或指示灯是否损坏；

恒温控制失灵，说明控制器上的传感器失灵，联系厂家售后人员更换后使用；

恒温油浴锅设定和显示正常，无法加热，应关闭电源，联系厂家售后人员进行维修；

恒温油浴锅出现故障显示，关闭电源，排除以上问题后，联系售后人员进行检查维修。



                                                                      


