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产品简介

产品概述

水质悬浮物传感器是一款广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中浊度和温度的连续监测仪器探头。
本产品采用激光散射法，传感器产品寿命长，不用维护，性能优良，连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录，也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联入计算机实现监控与记录。

    本产品配合防水外壳，将水溶液的信号经过数字化整定分析，转换为标准的485信号。产品一次成型无需标定，上手即可使用。

功能特点

本产品探头使用激光散射原理进行对水质的悬浮物测量，激光散射法近年比较活跃，能够克服传统经典测量方法不能在线连续测量的缺点，激光散射法测量稳定，不受磁场干扰，不消耗探头，灵敏度高，检出限低，寿命长，在可持续在线监测等优点获得了广泛的应用。

主要参数

	参数名称
	参数内容

	供电电源
	12-24V DC

	耗电
	≤0.15W（12V DC,25℃）

	测量精度
	±3.0%

	量程范围
	0-20000 mg/L

	分辨率
	0.1℃，0.01mg/L

	输出信号
	RS485

	运行温度
	0-50℃

	响应时间
	≤1s

	工作压力范围
	0-0.6Mpa(水深60米）

	重复性
	±2%，±3℃

	探头尺寸
	φ32×145(mm)

	探头缆线长度
	5米(默认)


系统框架图
（1）本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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（2）本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	水质探头
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	USB转485设备
	1台（选配）

	12V防水电源
	1台（选配）


产品外观尺寸

以下是产品外观尺寸如图所示：
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接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。产品注意信号线正负，不要将信号线的正负接反。
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485接口传感器接线方式：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备无法正常运行或烧毁设备。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂。
出厂默认提供4.8米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。
安装说明

探头是非常精密的组件，必须使用正确的安装方式，错误的安装方式会导致探头损坏或者不可逆的受损。探头采用管道安装、浸入式、法兰安装均可。
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请不要把探头直接投入水中，应选择探头安装支架或流通杯固定。安装前请务必使用生料带（3/4螺纹处）做好防水封闭工作，避免水进入探头中，造成探头电缆线短路。
停水期间，要确保探头浸泡在被测液中或戴上内装保护液的保护帽，冬季温度低长期停水要加防冻装置或收回室内加水存放。否则会缩短使用寿命。

485接口通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	内容
	操作

	0001H
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0002H
	悬浮物(单位0.01mg/L)
	只读

	0100H
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的悬浮物值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据位
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xBD
	0x78
	0x35


悬浮物： 

00BD H(十六进制)=189=>数值=18.9

浊度和悬浮物换算0.13NTU=1mg/L

悬浮物为145.38mg/L
读取设备地址0x01的温度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xAF
	0xDB
	0xBF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

读取设备地址0x01温度、悬浮物浓度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x02
	0x95
	0xCB


	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	数据位
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x01
0x1b
	0x00
0x28
	0xDB
	0xBF


应答帧

温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

悬浮物：

0028 H(十六进制)=40=>数值=4
浊度和悬浮物换算0.13NTU=1mg/L
悬浮物为30.77mg/L
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