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	模拟量型超声波

液位计

	使用说明书

	JXBS-3001-CSB-YWJ

	Ver1.0


产品简介

产品概述

超声波液位计，是一款基于超声波原理研发的距离测量仪器，利用发送的声波脉冲，测量接收端的时间来计算距离。整机外壳采用ABS材质，具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点，而且不需维护和现场校准，可以与电脑、数据采集器或其它具有模拟量相符合的采集设备连用。被广泛应用于工业水箱、罐体、市政工程、水利水电、污水处理、石油化工等行业等环境的液位距离测量。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0~5m/0~10m/0~15m/0~20m/0~25m/0~30m

	测量精度
	0.5%FS-1%FS

	测量盲区
	0.3m

	通信方式
	4-20ma/0-10v/0-5v

	供电电源
	12VDC

	运行温度
	-20~+60℃

	工作湿度环境
	0~100%RH（15~95%RH）


功能特点
◆ 无移动部件，磨损小，使用寿命长；
◆ 工程塑料外壳，设计轻巧，携带轻便，安装、拆卸容易
◆ 不需维护和现场校准。

硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	探头固定板
	1个

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


外观展示

[image: image1.jpg]


[image: image2.png]



接线方式

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源12V正

	
	黑色
	电源12V负

	通信
	蓝色
	信号负

	
	黄色
	信号正


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

设备安装
首先，将设备底部旋转螺母及一层胶圈旋下，然后，将设备固定到探头固定板上，最后，安装上胶圈与旋转螺母。
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探头发射面要低于接管底部，并且传感器轴线尽量与被测量面垂直。在侧壁光滑的情况下，探头与侧壁的距离不应小于量程*tan10，例如5米量程，探头与侧壁的距离应不小于0.9米；在侧壁粗糙不平的情况下，会产生大量虚假回波，此时，探头与侧壁的距离不应小于量程*tan20，例如5米量程，探头与侧壁的距离应不小于1.8米。

避免探头的发射角内有任何其他物体，例如：管道，支架等。

超声波在有粉尘，雾气，液面存在波纹的情况下，会出现衰减，需要适当使用大量程的超声波探头。

探头的测量位置应当避免正下方有剧烈波动的位置。
接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	液位

	4mA
	0m

	20mA
	满量程



计算公式为P(液位)=(I(电流)-4mA)*满量程/16

其中P的单位为m，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算y液位的值为1.289m。


以上为5m量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0 m，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	液位

	0V
	0m

	10V
	满量程



计算公式为P(风速)=V(电压)*满量程/10

其中P的单位为m/s，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算液位的值为1.758m。


以上为5m量程时计算方式，其他量程请以0V代表0 m，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	液位

	0V
	0m

	5V
	满量程



计算公式为P(风速)=V(电压)*满量程/5

其中P的单位为m/s，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算液位的值为4.228m。


以上为5m量程时计算方式，其他量程请以0V代表0 m，5V代表最大量程线性换算即可。
功能描述
产品按键使用描述

	按键
	菜单画面
	内容画面

	长按SET键
	返回主界面
	返回主界面

	短按SET键
	进入选项
	确认

	长按UP键
	返回上级菜单
	数值+100

	短按UP键
	上翻
	数值+1

	长按DOWN键
	无
	数值-100

	短按DOWN键
	下翻
	数值-1


主屏幕显示
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横线上部为客户自行设置的从探头到池子底部的总长，默认为不超过量程的3倍。

横线下部：1标志符号2测量数值。

当标志符号为上部黑时，表示目前测量距离值。

当标志符号为下部黑时，表示目前测量液位值。

模式选择
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模式分为专家模式与简易模式：在专家模式可以进行设置其他功能；在简易模式可以通过2步设置快速完成产品的配置，投入使用。
密码管理
可以根据自己需要打开密码功能，初始密码为0000，可自行开启修改，备用密码为威海地区区号0631无法修改，避免忘记密码。

量程管理
此项出厂前已按照用户所购买的量程，如用户自行恢复出厂设置，需按照购买产品参数自行调整。
测量模式
可切换物位模式与液位模式。

通信设置

可修改设备地址和设备波特率。

背光设置

可选择开关背光，在开背光情况下，可选择背光时间。

复位选择

可选择恢复出厂设置。
注意事项

请检查包装是否完好，并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符；如有问题请尽快与我公司联系。

使用前请确认：电源输出电压是否正确；电源的正负与产品的正、负接线方式；并详细阅读产品说明书或咨询我公司。接线发生任何错误都会使变送器发生不可逆转的损坏。
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