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	4G/GPRS型

液晶氟化氢变送器

	使用说明书

	JXBS-7001-YJ-HF

	Ver1.1


第1章 产品简介

1.1 产品概述

本产品为带大屏幕液晶显示的工业级4G/GPRS型氟化氢传感器，可以实时采集氟化氢信息并通过4G/GPRS方式进行通讯，采用主动定时上传方式，相较于传统的氟化氢布线方式，4G/GPRS型氟化氢变送器可以实现传感+通讯二合一，不再需要网关与通信主机，实现了一个设备即为一个物联网节点的功能。

1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品采用大屏液晶显示，具有氟化氢上下限双重控制，自由设置限制，可以实现高低氟化氢报警实时显示。

1.3 主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	最大功耗
	0.6W

	信号输出
	4G/GPRS型

	氟化氢测量范围
	0-10ppm

	氟化氢分辨率
	0.1ppm

	运行温度
	-10℃-50℃

	工作湿度范围
	15-90%RH

	压力范围
	0.9-1.1atm

	运营商支持
	移动

	DNS动态解析
	支持


1.4 氟化氢探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	100P
	国产半导体探头
	0-10ppm
	1ppm
	2年


以上寿命均为温度23±3℃/湿度40±10%RH/浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。
1.5 系统框架图
主动上报模式指的是设备作为TCP/UDP Client从机主动将数据定时上报到指定的服务器上，这种方式适合作为物理网节点和大数据中心配合。传感器直接接入到有外网连接的网络中，即可将数据定时上传到云平台。
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第2章 硬件连接

2.1 设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	天线
	1根

	电源
	选配

	流量卡
	选配


2.2 外形尺寸与操作面板

如下图所示，设备外形尺寸为115*120*33mm（长*宽*高）。
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 主图标注尺寸
在设备正面有2.88寸液晶屏，同时还有四个操作按键，分别为Menu键、上翻按键、下翻按键、OK键。

在液晶屏上方有链接灯和报警灯两个灯，链接灯代表设备目前处在链接状态，报警灯只有在报警的时候会亮起。
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标注按键和灯
在液晶屏上有若干指示图标，可以指示相关功能，如下表所示。
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液晶屏标示

	序号
	说明

	1
	实时显示氟化氢

	2
	报警显示

	3
	上限报警/下限报警

	4
	实时时间（月-日-时-分）

	5
	设备供电

	6
	锁定状态（锁定状态无法进行设置）

	7
	GPRS/4G信号强度

	8
	WIFI信号强度（此版本没有）

	9
	服务器连接指示（见3.3章节）

	10
	配置状态

	11
	USB连接

	12
	系统状态位（见3.2章）

	13
	设备modbus ID

	14
	距离下次主动上报倒计时


2.3 设备接口说明

如下图所示，设备接口在下方，从左到右依次为氟化氢探头，SIM卡槽，RJ45网口，网络配置复位按键，DC供电接口，USB接口。
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 标注接口

2.4 设备安装说明

设备背面有两组葫芦孔，孔距为96mm，客户只需要在墙面固定位置打入两个间隔为96MM的孔，并安装膨胀螺丝即可完成安装。
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安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量垂直放置

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：
1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成氟化氢测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

第3章 系统菜单与设置

3.1 按键功能说明

	按键
	说明
	操作方式

	Menu键
	用来调出系统配置菜单，或者在系统配置菜单中返回主界面。
	短按

	上翻键
	在菜单中用来向上翻页，或者减小数值。
	短按

	下翻键
	在菜单中用来向下翻页，或者增加数值。
	短按

	OK键
	用来保存修改数值，或者进入下一级配置菜单
	短按
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3.2 系统状态指示
在屏幕上会显示No.XX类似的数字，该数字为系统的状态位，用来表示目前系统的状态，可以用用来进行故障排查，具体的状态含义如下表所示：
	状态指示
	状态含义

	No.00
	系统上电

	No.01
	GRRS系统上电

	No.02
	GPRS初始化完毕

	No.03
	SIM卡寻找完毕

	No.04
	SIM卡检查完毕

	No.05
	GPRS网络接入成功

	No.61
	进入初次设置

	No.62
	设置主副服务器中心

	No.63
	设置心跳参数完毕

	No.64
	保存初次设置完毕

	No.65
	重启成功，初次设置已保存

	No.31
	进入系统升级
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3.3 系统上报状态指示
在屏幕上有云图标来来指示是否进入上报模式，当您看到系统上的云图标亮起，代表系统已经成功连接服务器并定时上报；云图标熄灭代表当前没有连接到服务器，为离线状态。
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3.4 配置功能解锁

为了防止参数被意外改动，设备上电后处于锁定状态，此时锁定图标处于加锁状态，如需使用配置菜单配置，首先需要解锁设备。

首先长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟并松开即可解锁，锁定图标处于解锁状态。

在解锁状态下在主界面长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟后可以变回加锁状态。
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3.5 配置菜单介绍

在显示氟化氢界面下以及解锁状态下，按下Menu键进入配置菜单，此时界面上不再显示氟化氢信息，而是显示ConF 01的字样，此时进入配置菜单，按上翻页或者下翻页键可以选择不同的配置子菜单。
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（配置菜单）

	配置菜单
	介绍
	下设功能

	ConF 01
	时间设置
	修改年月日时分秒

	ConF 02
	上报设置
	修改上报间隔

	ConF 03
	氟化氢报警设置
	修改氟化氢报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 04
	温度报警设置
	修改温度报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 05
	探头微调设置
	修改氟化氢微调值，温度微调值


3.6 时间设置

在配置菜单中，选择ConF 01 时间设置项按下OK键即可进入时间设置，时间设置分为六项，从F1到F6分贝为年、月、日、时、分、秒。每一项可以通过上翻键和下翻键上调或者下调数值，按OK键确认本项配置并进入下一项配置。当F6配置完毕后自动生效并返回主界面。
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 年设置

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 01-F1
	年修改
	2000-2099

	ConF 01-F2
	月修改
	1-12

	ConF 01-F3
	日修改
	1-31

	ConF 01-F4
	时修改
	0-59

	ConF 01-F5
	分修改
	0-59

	ConF 01-F6
	秒修改
	0-59


3.7 上报设置

上报选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 02-F1
	上报间隔
	60-1800秒
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是否主动上报设置

3.8 报警设置

温度选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 03-F1
	是否开启氟化氢报警
	On/Off

	ConF 03-F2
	报警上限
	0-10ppm

	ConF 03-F3
	报警下限
	0-10ppm

	ConF 03-F4
	报警回落
	0-10ppm


温度选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 04-F1
	是否开启温度报警
	On/Off

	ConF 04-F2
	报警上限
	-50-100℃

	ConF 04-F3
	报警下限
	-50-100℃

	ConF 04-F4
	报警回落
	-50-50℃
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氟化氢报警设置

报警的触发逻辑为当氟化氢大于报警上限或者小于报警下限时触发报警，屏幕指示报警图标以及报警原因（超过上限或者超过下限），蜂鸣器报警。

回落值的设置是为了防止频繁触发报警而设置的消警的条件。从报警状态消警需要满足的条件是：当氟化氢小于报警上限减去回落值并且氟化氢大于报警下限加回落值才可以消警。
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3.9 探头微调设置

	探头微调选项可以对氟化氢或温度做线性补偿，用来弥补探头可能存在的个体差异或者环境差异。

配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 05-F1
	氟化氢微调
	0-10ppm

	ConF 05-F2
	温度微调
	-50-50℃
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氟化氢微调
第4章 精讯云平台使用
4.1 精讯云简介

精讯云监控平台（www.sennor.net）是一款通用高可塑性的新型环境监控云平台，云平台可以提供数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，大屏监控，指令下发等功能。同时云平台提供WEB版本和微信小程序，方便客户使用与查看。


第一次使用时，请与我们售前人员沟通获取测试账号或者新建账号。然后使用账号进行登录即可使用。
4.2 
精讯云平台注册和基本使用
4.2.1平台注册

您输入网址（www.sennor.net）进入平台登录界面，如下图所示：
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如果您已和售前人员联系，已帮您注册过账号，您可以直接使用已注册账号登录平台；若您没有和售前人员联系，帮您注册账号，您可以自己注册。

点击登录界面的“注册”会出现，如下图所示界面：
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您再按照界面显示，注意填写每一栏相关的信息。（1）按照提示先填写好“用户名”；

（2） 再根据提示填写好“设置密码”，填写好“密码”

（3） 将刚刚填写的“密码”，在第三栏中，再次确认填写

（4） 在第四栏中填写您的“手机号码或者邮箱”，如果您填写的是手机号码，您的手机会收到一条短信提示，您将短信内的“验证码”填写到第五栏；如果您填写的是邮箱，您需要登录邮箱，将邮箱收到的邮件里的“验证码”填写在第五栏。

您写填完注册信息后，点击“立即注册”，就完成平台账号的注册，可以使用刚刚注册的账号和密码，登录使用平台。

4.2.2平台的基本使用
使用账号和密码登录平台，进入平台主界面，如下图所示：
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左侧为系统导航菜单，右侧为系统相关信息、设备相关信息。
“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意上传时间的数据。
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“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”。如下图所示：
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最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。

“设备中心->分组管理”可以进行设备的分组，将不同类别的传感器绑定到相应的分组中。
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点击左上角的“添加一级分组”，填写需要分组的名称，再点击“确认”即可。

“设备中心->指令下发”可以指定的设备进行指令的修改。如下图所示：
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（1） 点击“设备类型”选择传感器类型，

（2） 在“设备号”输入(例如：16F3F88714BB)设备的ID；
（3） “设备密码”根据您的需求选择是否填写；
（4） “指令”下发根据您的需求使用
（5） “数值”的填写根据需求修改
填写以上信息，再点击“下发”，即可完成设备指令的修改和下发。

注：网络继电器和NB电信设备可以下发指令

“触发器管理->触发器列表”可以通过查看已添加的触发报警和添加触发报警。如下图所示：
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.点击左上角“添加触发”，进入添加触发的界面，如图所示：
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（1） 触发“名称”根据您的需求填写

（2） “节点编号”请看注释

（3） “设备密码”根据您的需求选择是否填写

（4） “推送类型”根据您的需求

（5） “触发表达式”value后填写大于、小于、不大于或者不小于，然后再根据需求填写数值；例如：value>20

填写完以上信息，再点击“添加”即可完成触发报警的添加。

“节点编号”注释：红色标记的是设备的ID，黄色标记的是“节点编号”
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“触发器管理->触发历史”可以查看已添加触发器报警的记录。

“设置->个人设置”可以修改用户密码

“设置->用户管理”可以进行用户密码的修改和添加新用户

“设置->中性管理”可以更换系统名称、公司名称和logo。

第5章 主动上报协议

5.1 主动上报方式

设备可以采用TCP（默认）或者UDP方式主动上报，上报均采用Client方式，其中TCP采用长连接形式，设备具有KeepAlive机制，会主动保持和服务区的连接并且进行无限次的断线重连。

5.2 协议基本组成


协议的基本组成如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



其中帧头2字节，固定为0xfe 0xdc。

设备版本号1字节，在本协议中为0x01。

设备ID为6字节，出厂内部固定，每一个本设备均有一个唯一的设备ID，客户可以使用该ID区分不同的设备。

传输Session为4字节，由设备指定，每次发送自增1，用来标识设备的传输顺序。

命令字节，长度，内容见下文。

校验和1字节，本协议中校验和不使用，此处固定为0。

5.3 主动上报协议

主动上报的命令字节，长度，内容如下文所示。

	命令字节
	长度
	内容

	0x03
	0x30（48）
	见下文数据上报内容


数据上报内容：

	数据1内容(4字节)
	数据2内容(4字节)
	..
	数据12内容(4字节


5.4 主动上报协议实例

如下文是一个设备主动上传的数据：

fe dc 01 33 72 50 C4 7B 48 00 00 00 05 03 00 30 00 00 00 02 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

其中fe dc为固定帧头，01位版本号，设备唯一id为337250C47B48,本条指令的session为00000005，本条数据长度为0030也就是48个字节。

上传的第一个数为氟化氢 00000002代表0.2ppm，第二个数据位温度00000096代表15℃，剩下10组数据均为00000000不用，最后一个00位校验和。

帧头(2)+版本 (1)+设备ID(6)+传输Session(4)+命令字节(1)+长度(2)+内容(n)+校验和(1)
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