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	NB液晶甲醛变器

	使用说明书

	JXLS-3001-YJ-CH2O

	Ver1.1


产品简介

产品概述

JXLS-3001-YJ-NB系列传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了液晶显示+感知+传输三合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。
NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。配合传JXLS-3001-YJ-NB独特的低功耗技术，本传感器可以实现一节电池1年以上的持续使用时间。

功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有良好的重复性，工作稳定可靠，初期稳定时间短，响应速度快，功耗低，微型化设计。适用于民用、工业现场的便携式酒精探测器和汽车点火控制系统等。
采用内置电池供电，一节电池可以使用三年以上，1年内免维护免充电，方便野外部署。电池到期可直接更换也可充电续用。

产品自带大尺寸液晶屏幕，可以实时显示甲醛浓度并通过按键进行非常方便的设置。

主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	USB5V或锂电池

	电池寿命
	≥3年

	上报间隔
	≥6H

	采样间隔
	1-1000分钟可设置

	通信制式
	移动NB-IoT网络

	测量方式
	电化学

	甲醛精度
	≤读数的±2%(25℃)

	甲醛测量范围
	0-2ppm/0-5ppm

	甲醛分辨率
	0.001ppm/0.01ppm

	响应时间
	≤15s

	运行温度
	-10℃~50℃


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	5P
	国产
	5ppm
	10ppb
	>2年

	5PJ
	进口达特探头
	2ppm
	1ppb
	>3年



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程并无其他腐蚀干扰气体的情况下的参考数值。

硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	NB液晶变送器
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	电池（已装入）
	1块

	USB充电线
	1条


外形尺寸与操作面板

如下图所示，设备外形尺寸为115*120*33mm（长*宽*高）。
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在设备正面有2.88寸液晶屏，同时还有四个操作按键，分别为Menu键、上翻按键、下翻按键、OK键。
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在液晶屏上有若干指示图标，可以指示相关功能，如下表所示。
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 液晶屏标示
	序号
	说明

	1
	实时显示甲醛浓度

	2
	报警显示

	3
	上限报警/下限报警

	4
	实时时间（月-日-时-分）

	5
	设备电量

	6
	锁定状态（锁定状态无法进行设置）

	7
	配置状态

	8
	信号质量

	9
	设备状态


设备状态图标说明：

	设备状态
	未注册
	已注册
	网络注册中
	拒绝网络
	注册漫游
	未知

	
	000
	001或012
	002
	003
	005
	004


信号质量说明：

	信号范围
	0-15
	15-20
	20-31

	信号状态
	数据不上传
	数据上传不稳定
	数据正常上传


信号质量范围0-31，设备上电初始化信号为99，上传一次数据后，会更新信号质量。

设备安装说明

设备背面有两组葫芦孔，孔距为96mm，客户只需要在墙面固定位置打入两个间隔为96MM的孔，并安装膨胀螺丝即可完成安装。
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2.4安装位置需要注意以下事项：
（1）变送器应尽量垂直放置

（2）安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。

2.5同时请注意以下防范事项：

（1）避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成甲醛测量不准确。

（2）安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

（3）尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

系统菜单与设置
按键功能说明

	按键
	说明
	操作方式

	Menu键
	用来调出系统配置菜单，或者在系统配置菜单中返回主界面。
	短按

	上翻键
	在菜单中用来向上翻页，或者减小数值。
	短按

	下翻键
	在菜单中用来向下翻页，或者增加数值。
	短按

	OK键
	用来保存修改数值，或者进入下一级配置菜单
	短按


开关机

长按Menu按键3秒钟。

配置功能解锁

为了防止参数被意外改动，设备上电后处于锁定状态，此时锁定图标处于加锁状态，如需使用配置菜单配置，首先需要解锁设备。

首先长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟并松开即可解锁，锁定图标处于解锁状态。

在解锁状态下在主界面长按上翻键3秒钟后松开，再长按下翻键3秒钟后可以变回加锁状态。
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报警消音

在主界面短按OK按键。

打开背光

长按OK按键亮屏3秒钟。

配置菜单介绍

在甲醛显示界面下以及解锁状态下，按下Menu键进入配置菜单，此时界面上不再显示甲醛浓度信息，而是显示ConF 01的字样，此时进入配置菜单，按上翻页或者下翻页键可以选择不同的配置子菜单。
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（配置菜单）

	配置菜单
	介绍
	下设功能

	ConF 01
	时间查看
	查看年月日时分秒

	ConF 02
	上传设置
	修改采集间隔、修改上传间隔

	ConF 03
	甲醛浓度报警设置
	修改报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 04
	温度报警设置
	修改温度报警开关、报警上限、报警下限、回落值

	ConF 05
	探头微调设置
	修改甲醛微调值，温度微调值


时间设置

JXLS-3001-YJ-NB自动获取网络时间，在配置菜单中，选择ConF 01 时间设置项按下OK键即可进入时间查看界面，界面分为六项，从F1到F6分别为年、月、日、时、分、秒。按OK键确认即可查看下一项。当F6查看完毕后自动返回主界面。
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 年设置





表

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 01-F1
	年
	2000-2099

	ConF 01-F2
	月
	1-12

	ConF 01-F3
	日
	1-31

	ConF 01-F4
	时
	0-59

	ConF 01-F5
	分
	0-59

	ConF 01-F6
	秒
	0-59


上报设置

上报选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 02-F1
	采集间隔修改
	1-9999min

	ConF 02-F2
	上传间隔修改
	1-9999min
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采集间隔设置

报警设置

甲醛选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 03-F1
	是否开启甲醛报警
	On/Off

	ConF 03-F2
	报警上限
	0-5ppm

	ConF 03-F3                                      
	报警下限
	0-5ppm

	ConF 03-F4
	报警回落
	0-5ppm

	ConF 03-F5
	是否开启声音报警
	On/Off


温度选项参数如下表所示：

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 04-F1
	是否开启温度报警
	On/Off

	ConF 04-F2
	报警上限
	-50~100℃

	ConF 04-F3
	报警下限
	-50~100℃

	ConF 04-F4
	报警回落
	-50-50℃

	ConF 04-F5
	是否开启声音报警
	On/Off
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甲醛报警设置
报警的触发逻辑为当甲醛大于报警上限或者小于报警下限时触发报警，屏幕指示报警图标以及报警原因（超过上限或者超过下限），蜂鸣器报警。

回落值的设置是为了防止频繁触发报警而设置的消警的条件。从报警状态消警需要满足的条件是：当甲醛小于报警上限减去回落值并且甲醛大于报警下限加回落值才可以消警。
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探头微调设置

探头微调选项可以对甲醛或温度做线性补偿，用来弥补探头可能存在的个体差异或者环境差异。

	配置子菜单
	介绍
	范围

	ConF 05-F1
	甲醛微调
	0-5ppm

	ConF 05-F2
	温度微调
	0-100℃
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甲醛微调 
精讯云平台使用
精讯云简介

精讯云监控平台（www.sennor.net）是一款通用高可塑性的新型环境监控云平台，云平台可以提供数据查询，地图显示，实时监控，报警提示，大屏监控，指令下发等功能。同时云平台提供WEB版本和微信小程序，方便客户使用与查看。


第一次使用时，请与我们售前人员沟通获取测试账号或者新建账号。然后使用账号进行登录即可使用。

精讯云平台注册和基本使用
4.2.1平台注册
您输入网址（www.sennor.net）进入平台登录界面，如下图所示：
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如果您已和售前人员联系，已帮您注册过账号，您可以直接使用已注册账号登录平台；若您没有和售前人员联系，帮您注册账号，您可以自己注册。

点击登录界面的“注册”会出现，如下图所示界面：
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您再按照界面显示，注意填写每一栏相关的信息。（1）按照提示先填写好“用户名”；

再根据提示填写好“设置密码”，填写好“密码”

将刚刚填写的“密码”，在第三栏中，再次确认填写

在第四栏中填写您的“手机号码或者邮箱”，如果您填写的是手机号码，您的手机会收到一条短信提示，您将短信内的“验证码”填写到第五栏；如果您填写的是邮箱，您需要登录邮箱，将邮箱收到的邮件里的“验证码”填写在第五栏。

您写填完注册信息后，点击“立即注册”，就完成平台账号的注册，可以使用刚刚注册的账号和密码，登录使用平台。

4.2.2平台的基本使用
使用账号和密码登录平台，进入平台主界面，如下图所示：
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左侧为系统导航菜单，右侧为系统相关信息、设备相关信息。
“数据中心->地图显示”可通过地图形式查看设备绑定的地点以及设备的名称，此种方式可以一次性观察绑定的设备数量，非常直观，适合向政府机构展示使用。

“数据中心->列表显示”可查看绑定设备的数量以及设备的名称，适合统计使用。

“数据中心->图形化显示”可以通过所搜设备的ID，查看数据。

“数据中心->历史数据”可以输入设备的ID，可以查看设备任意上传时间的数据。
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“设备中心->设备管理”可以通过搜索设备ID，查看设备数据；点击左上角“添加设备”，可以进行设备的添加，如下图所示：
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根据界面的提示，进行设备的添加。

（1）“名称”可填写您自己需要的；

（2）“设备号”即设备的ID，例如：16F3F88714BB,将这组数值填写到“设备号”一栏即可；

（3）“初始密码”一栏，可以填写，也可以不填写，具体根据您自己的需求；

（4）“设备分组”是把设备添加到您分好的组别中，具体的分组根据您的需求；

（5）“设备地址”点击右侧的蓝色坐标箭头，进入地图里，然后拖动地图内部的一个蓝色箭头，进行坐标的定位，确定好坐标后，点击“确认”。如下图所示：
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最后再点击“添加”，即可完成设备的添加。

“设备中心->分组管理”可以进行设备的分组，将不同类别的传感器绑定到相应的分组中。
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点击左上角的“添加一级分组”，填写需要分组的名称，再点击“确认”即可。

“设备中心->指令下发”可以指定的设备进行指令的修改。如下图所示：
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点击“设备类型”选择传感器类型；

在“设备号”输入(例如：16F3F88714BB)设备的ID；
“设备密码”根据您的需求选择是否填写；
“指令”下发根据您的需求使用
“数值”的填写根据需求修改
填写以上信息，再点击“下发”，即可完成设备指令的修改和下发。

注：网络继电器和NB电信设备可以下发指令

“触发器管理->触发器列表”可以通过查看已添加的触发报警和添加触发报警。如下图所示：
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.点击左上角“添加触发”，进入添加触发的界面，如图所示：
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触发“名称”根据您的需求填写

“节点编号”请看注释

“设备密码”根据您的需求选择是否填写

“推送类型”根据您的需求

“触发表达式”value后填写大于、小于、不大于或者不小于，然后再根据需求填写数值；例如：value>20

填写完以上信息，再点击“添加”即可完成触发报警的添加。

“节点编号”注释：红色标记的是设备的ID，黄色标记的是“节点编号”
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“触发器管理->触发历史”可以查看已添加触发器报警的记录。

“设置->个人设置”可以修改用户密码

“设置->用户管理”可以进行用户密码的修改和添加新用户

“设置->中性管理”可以更换系统名称、公司名称和logo。
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