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	脉冲风速传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-FS

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXBS-3001-FS系列风速传感器，外型小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得外部环境信息，壳体采用优质聚碳和铝合金两种材质可供选择，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。
功能特点

本产品采用霍尔元件（铝合金）和光耦元件（聚碳），输出波形清晰，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。耐震动，不怕灰尘、油污、水汽、盐酸等污染或腐蚀，能够适应各类恶劣环境。
主要参数

铝合金风速
	参数
	技术指标

	风速测量范围
	0-30m/s

	风速测量精度
	±1m/s

	响应时间
	小于5秒

	输出信号
	脉冲（高电平5V，低电平0V）

	供电电源
	3.3V DC

	运行温度
	-20-80℃

	工作湿度环境
	0-95%RH（相对湿度、无凝结）


聚碳风速
	参数
	技术指标

	风速测量范围
	0-30m/s

	风速测量精度
	±1m/s

	响应时间
	小于5秒

	输出信号
	脉冲（高电平920mV，低电平0V）

	供电电源
	12-24V DC

	运行温度
	-20-80℃

	工作湿度环境
	0-95%RH（相对湿度、无凝结）


计算公式
铝合金风速（高电平920mV，低电平0V）

W=0.31*7*F；

W：风速值m/s；F：1秒内脉冲个数。

聚碳风速（高电平920mV，低电平0V）

W=0.31*7*F；

W：风速值m/s；F：1秒内脉冲个数。
硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	保修卡/合格证
	1份


产品外观

下图是产品的尺寸图，可根据尺寸进行合理的安装，如图所示：
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图 1铝合金风速
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图 2聚碳风速
接口说明

铝合金风速电源接口为3.3V输入，聚碳风速电源接口为电压电源输入12-24V均可。线序说明如下图（表）所示：

铝合金风速
[image: image3.jpg]AR

sE W
o @EHID ©EE (33vitE)
RRA

WE WD WHESHE





	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（3.3VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	脉冲信号线


聚碳风速
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24V）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	脉冲信号线

	
	绿色
	脉冲接地线


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。
注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装方式
采用法兰安装，螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上，底盘的圆周上开四个的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整套仪器保持在最佳水平度，保证风速数据的准确性，法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。
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图 3铝合金风速详细尺寸图
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图 4聚碳风速详细尺寸图
注意事项

（1）请检查包装是否完好，并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符；如有问题请尽快与我公司售后联系。

（2）使用传感器之前，请详细阅读产品说明书或咨询我公司售后工作人员。

（3）确认电源输出电压是否正确，电源的正、负与产品的正、负接线方式是否和说明书一致，错误的接线会导致设备烧毁。



