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产品简介

产品概述

PM2.5/10传感器采用专业测试PM2.5/10浓度传感器的激光探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

系统采用泵吸式探头，空气由风扇泵入传感器，相较于普通的扩散式传感器具有更好的响应速度和更高的精度。
功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	PM2.5/10测量范围
	0-1000ug/m3

	测量方式
	双路激光对射测量

	PM2.5/10测量精度
	≤读数的±10%(25℃)

	响应时间
	一般小于15秒

	质保期
	主机质保2年，气体探头质保1年

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤1.35W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-30-50℃(-20-40℃持续)

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH)

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


系统框架图

当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	PM2.5/10变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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PM2.5接线说明：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


PM10接线说明：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


PM2.5+PM10接线说明

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	PM2.5电压/电流输出正

	
	蓝色
	PM10电压/电流输出正


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的状况，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。
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传感器背部通过限位孔壁挂安装，两个限位孔之间的间距为66.6MM，客户可使用3MM的自攻螺丝将壁挂支架安装到墙上然后将设备挂上即可。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

当选择模式为PM2.5时

	电流值
	PM2.5

	4mA
	0ug/m3

	20mA
	1000ug/m3



计算公式为P(PM2.5)=(I(电流)-4mA)*62.5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算PM2.5的值为257.8ug/m3。

当选择模式为PM10时

	电流值
	PM10

	4mA
	0ug/m3

	20mA
	1000ug/m3



计算公式为P(PM10)=(I(电流)-4mA)*62.5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算PM10的值为257.8ug/m3。

模拟量0-10V电压输出

当选择模式为PM2.5时

	电压值
	PM2.5

	0V
	0ug/m3

	10V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM2.5)=V(电压)/10ug/m3


其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM2.5的值为351.5ug/m3。

当选择模式为PM10时

	电压值
	PM10

	0V
	0ug/m3

	10V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM10)=V(电压)/10ug/m3

其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM10的值为351.5ug/m3。

模拟量0-5V电压输出

当选择模式为PM2.5时

	电压值
	PM2.5

	0V
	0 ug/m3

	5V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM2.5)=V(电压)/5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM2.5的值为703ug/m3。

当选择模式为PM10时

	电压值
	PM10

	0V
	0 ug/m3

	5V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM10)=V(电压)/5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM10的值为703ug/m3。

附录

产品附加说明书

《如何使用万用表辅助调试》：万用表是非常重要辅助调试工具，一旦您发现读数和自己预期有误差时，使用万用表辅助调试是非常有必要的。
《模拟量产品量化精度与分辨率说明》：模拟量产品的量化精度和分辨率的概念，如何计算，如何正确的选择量程。
《模拟量产品的偏差来源与偏差消除》：模拟量产品当读数有误差时，误差产生的原因，误差的种类以及误差如何消除。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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