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  模拟量型氟气 传感器
使用说明书
	JXBS-3001-F2

	Ver1.0

	Ver1.0


产品简介

产品概述

氟气传感器采用专业测试氟气浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数
	参数
	技术指标

	测量范围
	0-1ppm

	测量方式
	电化学传感器

	测量精度
	≤5%F.S(25℃)

	重复性
	≤2%F.S(25℃)

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯方式
	0-5V，0-10V，4-20mA

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤1W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-10℃-40℃

	工作湿度环境
	0-100%RH（15-95%RH）

	外形尺寸
	110×85×44mm3


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	1P
	进口CITY探头
	1ppm
	0.01ppm
	>2年



以上寿命均为温度23±3℃/湿度40±10%RH/浓度<5%最大量程的情况下的参考数值。

交叉气体抗干扰特性
	气体
	浓度（ppm）
	读数（ppm）

	砷化氢
	0.2
	-0.03

	臭氧
	10
	0.5

	磷化氢
	0.3
	-0.1

	二氧化硫
	20
	-0.2

	氯气
	1
	1.4

	乙硼烷
	0.25
	-0.01

	氯化氢
	5
	-7

	氰化氢
	1
	-0.05

	硫化氢
	1
	-2 

	二氧化氮
	10
	8


硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反，否则会烧毁设备。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装


本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	F2

	4mA
	0ppm

	20mA
	1ppm



计算公式为P(F2)=(I(电流)-4mA)*0.0625ppm

其中P的单位为ppm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8mA，此时计算F2的值为0.25ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	F2

	0V
	0ppm

	10V
	1ppm



计算公式为P(F2)=V（电压）*10-4ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3500mV，此时计算F2的值为0.35ppm。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	F2

	0V
	0ppm

	5V
	1ppm



计算公式为P(F2)=V（电压）*10-4*2ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4200mV，此时计算F2的值为0.84ppm。
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