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	485型微压差变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-FY

	Ver1.0


产品简介

产品概述

我司设计研发的微压差传感器可以测量低至100pa的微小压力，产品采用进口传感器芯片，经过精细组装而成，采用先进的电路设计和温度补偿技术，使变送器性能更加优越、测量更加稳定、准确，增强抗干扰能力，延长使用寿命长。

传感器可运用于测量各种无腐蚀性、气体环境干燥的压力或压差；同时也可广泛用于医疗仪器仪表、大气压测量、气体流量测量等领域。
功能特点

实时监测环境压力或压差
提供Modbus RS485和模拟量通讯接口
12-24V DC供电
产品优势
采用高精度的扩散硅，精度高、稳定可靠
零点漂移小，重复性好

灵敏度高、响应速度快

体积小、重量轻，安装调试方便

采用不锈钢的外壳坚固耐用

产品经过多种测试，抗干扰能力强

有反向保护电路，限流保护电路

产品参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC

	测量介质
	干燥气体（无腐蚀）

	微压差量程
	±100Pa到±1KPa

	分辨率
	低至0.1Pa

	精度等级
	0.25%Fs/0.5%Fs

	输出信号
	485信号

	介质温度
	-20到85摄氏度

	补偿温度
	0到60℃

	工作湿度
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	稳定性
	±0.1%Fs/年

	过载能力
	10KPa

	爆破压力
	30KPa


硬件连接
产品清单

安装前请检查设备清单

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
以下是产品的外观尺寸图，根据外观尺寸图使您安装固定传感器方便、快捷，如图所示：
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接口说明
电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，线序说明如图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供0.6米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

注意事项

产品出厂均带有产品合格证和使用说明指导书
接线应严格按照使用说明进行
产品是精密仪表，禁止拆卸、碰撞、跌落传感器
使用过程中若发现异常，先关闭电源，停止使用，检查接线或者直接联系我司售后工作人员
传感器需存放在干燥、阴凉和通风的地方
配置软件安装及使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑
将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

传感器监控软件的使用
软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

修改波特率和设备地址
在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率
通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。

数据区：数据区是具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧
	校验码低位
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码高位

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数1
	第一数据区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	压力值（单位0.1Pa）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址（0-252）
	读写

	0101H
	40102
	波特率（2400/4800/9600）
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的正压值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	压力值
	校验码

低位
	校验码

低位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x09

0x2a
	0x3F
	0xCB


压力值：

092A(十六进制)=2346=>压力=234.6Pa

读取设备地址0x01的负压值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	压力值
	校验码

低位
	校验码

低位

	0x01
	0x03
	0x02
	0xFF
0x2A
	0x78
	0x6B


压力值：

FF2A(十六进制)转换成65322（十进制）

FFFF(十六进制)转换成65535（十进制）

65322-65535=-213=>压力=-21.3Pa
常见气压单位的转换

本文大气压单位均使用mbar(毫巴)来描述，与kPa换算关系如下：

1kPa=10mbar

标准大气压为101.325kPa，换算为1013.25mbar。

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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