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叶绿素传感器

使用说明书
	JXSZ-1001-Chlorophyll

	Ver1.0


产品简介

产品概述
叶绿素探头传感器是一款标准工业输出型检测叶绿素浓度的仪器；精度高、稳定性好、使用简单，广泛应用于需要测定叶绿素的场合。

叶绿素传感器具有高效率的电源管理、坚固的结构、稳定的传感器性能，免于维护和频繁校准，可长期在线使用。可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。
功能特点


本产品输出信号稳定，精度高。具有测量范围宽、稳定性高、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数

	参数
	参数内容

	测量范围
	0-400ug/L

	测量精度
	0.5%F.s

	分辨率
	1ug/L

	响应时间（T90，秒）
	≤1s

	质保期
	2年

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/115200bps

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤0.15W（12V DC , 25℃）

	运行温度
	-40℃ 至+85℃

	工作湿度环境
	0%-90%RH(相对湿度)、非凝结

	工作压力范围
	标准大气压 ±10%

	探头尺寸
	201mm*32mm（长度*直径）

	探头缆线尺寸
	5米（默认）


系统框架图
485接口框架图
本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	清洁端
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是产品外观尺寸如图所示：
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接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反。

485接口传感器接线方式：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂
出厂默认提供4.8米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线


注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	校验码
	CRC循环冗余校验码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/115200bps可设,出厂默认为 9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为设备的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本设备用到功能码 0X03（读取数据）、0X06(修改波特率等参数)。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	内容
	操作

	0001H
	温度(单位：℃)
	只读

	0002H
	叶绿素(单位：ug/L)
	只读

	0100H
	设备地址(0-255)
	读写

	0101H
	波特率(2400/4800/9600/19200/115200)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的叶绿素数值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧(例如读到叶绿素值为237mg/L)
	地址码
	功能码
	有效字数
	数据位
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xED
	0x78
	0x09


叶绿素： 

00ED H(十六进制)=237=>叶绿素=237mg/L

读取设备地址0x01的温度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xd5
	0xca


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0xAF
	0xDB
	0xBF


温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

读取设备地址0x01温度、叶绿素浓度值

问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x02
	0x95
	0xCB


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	温度值
	叶绿素值
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x01
0x1b
	0x00
0x28
	0xDB
	0xBF


温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

叶绿素：

0028 H(十六进制)=40=>叶绿素=40ug/L
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