紫外吸收法臭氧传感器模组使用说明

JX-O3-103

V2.0

第1章 产品简介

  - 产品概述

紫外法臭氧传感器模组拥有寿命长、精度高、无氧气依赖等特点，已被美国等国家作为臭氧分析的标准方法，但是紫外吸收法的臭氧检测仪价格昂贵，因此我司针对市场，造福用户，降级研发出了一款紫外法的臭氧传感器模组，该紫外法臭氧传感器模组价格低，应用领域广，可在医院，药厂、工厂等多种场合应用。

  - 产品特点

- 性能稳定，持续监测：低功耗、高灵敏、稳定性、抗干扰、准确性

- 无氧气依赖性

- 无惧恶劣环境：即使在恶劣的温度和环境条件下，也能获得稳定可靠的测量结果。

- 不锈钢抛光工艺：产品采用不锈钢抛光工艺制作，性能稳定，可针对多种环境进行使用

- 使用范围广泛：本产品可广泛应用于臭氧消毒设备、空气检测和化工气体生产过程监控，可安装于养殖厂房、通风系统、冷藏存储等应用场合。

  - 产品参数

| 参数 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 检测气体 | 臭氧（O3） |
| 测量范围 | 0-200ppm（默认）/0-1000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 测量精度 | 0.1ppm（默认）/0.5ppm |
| 响应时间 | ＜25s（25℃） |
| 预热时间 | ＜5min（25℃） |
| 达到精度 | ＜10min（25℃） |
| 工作电压 | 9-25v |
| 平均耗电 | ＜50mA |
| 检测原理 | 电化学 |
| 波特率 | 2400/4800/9600 |
| 通讯方式 | TTL/Modbus RTU |
| 工作湿度环境 | 0-95%RH(无凝结) |
| 工作温度 | -10-60℃ |
| 存储温度 | -20-70℃ |

  - 产品尺寸

下图是模组的尺寸图，根据尺寸合理进行安装使用，如图所示：

- 通讯协议

  - 2.1通讯基本参数

| 参数 | 内容 |
| --- | --- |
| 编码 | 8位二进制 |
| 数据位 | 8位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1位 |
| 错误校准 | CRC冗长循环码 |
| 波特率 | 2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps |

  - 2.2数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03(读取存器数据)。

数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 | 1字节 |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第N数据区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |

  - 2.3寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 40001 | 湿度(单位0.1%RH) | 只读 |
| 0001H | 40002 | 温度(单位0.1℃) | 只读 |
| 0006H | 40007 | 臭氧浓度(单位0.01ppm) | 只读 |
| 0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
| 0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |

  - 2.4通讯协议示例以及解释

    - 2.4.1读取设备地址 0x01的O3值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x06 | 0x00 0x01 | 0x64 | 0x0B |

应答帧(例如读到O3值为1.89ppm)

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | O3值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0xBD | 0x78 | 0x35 |

O3:

00BDH(十六进制)=189=>O3=1.89ppm

    - 2.4.2读取设备地址0x01的温湿度值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC4 | 0x0B |

应答帧(例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH)

| 地址码 | 功能码 | 有效字数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x02 0x92 | 0xFF 0x9B | 0x5A | 0x3D |

温度：

当温度低于0℃时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃

湿度：

0292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH

    - 2.4.3读取设备地址 0x01的温湿度、O3值

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x07 | 0x04 | 0x08 |

应答帧(例如读到O3值为0.4ppm)

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 湿度值 | 温度值 | 8个无用字节 | O3值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x0E | 0x03 0x14 | 0x01 0x1B | 0x00 | 0x00 0x28 | 0x50 | 0x3B |

温度：

011BH(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH

O3：

0028H(十六进制)=40=>O3=0.4ppm

  - 2.4.4 O3测量单位ppm与ug/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于O3有效：

1ppm=48/22.4=2.143mg/m3=2143ug/m3

1ppb=48/22.4=2.143ug/m3

第3章 附录

3.1 注意事项

（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。

（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。

（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。

（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可逆损坏。

（5）模组不可经受撞击或震动。

（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。

（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。

（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用

  - 3.2产品附加说明书

《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。

《如何对气敏类传感器做零点校准》：描述了当气敏传感器出现了零点不准的情况，如何进行校准。

《485传感器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。

《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。

《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出传感器信息，并对一些基础知识进行科普。

《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。

《当读传感器通信有问题时如何使用USB转485辅助调试》：描述了当通信有问题时，如何使用辅助工具进行解决和排查。

《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。

第3章 附录

3.1 注意事项

（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。

（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。

（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。

（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可逆损坏。

（5）模组不可经受撞击或震动。

（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。

（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。

（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用

3.2 质保和售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。