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紫外吸收法臭氧传感器模组使用说明
            JX-O3-103
               V2.0
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第1章 产品简介
1.1 产品概述
紫外法臭氧传感器模组拥有寿命长、精度高、无氧气依赖等特点，已被美国等国家作为臭氧分析的标准方法，但是紫外吸收法的臭氧检测仪价格昂贵，因此我司针对市场，造福用户，降级研发出了一款紫外法的臭氧传感器模组，该紫外法臭氧传感器模组价格低，应用领域广，可在医院，药厂、工厂等多种场合应用。
1.2 产品特点
· 性能稳定，持续监测：低功耗、高灵敏、稳定性、抗干扰、准确性
· 无氧气依赖性
· 无惧恶劣环境：即使在恶劣的温度和环境条件下，也能获得稳定可靠的测量结果。
· 不锈钢抛光工艺：产品采用不锈钢抛光工艺制作，性能稳定，可针对多种环境进行使用
· 使用范围广泛：本产品可广泛应用于臭氧消毒设备、空气检测和化工气体生产过程监控，可安装于养殖厂房、通风系统、冷藏存储等应用场合。
1.3 产品参数
	参数
	技术指标

	检测气体
	臭氧（O3）

	测量范围
	0-200ppm（默认）/0-1000ppm

	分辨率
	1ppm

	测量精度
	0.1ppm（默认）/0.5ppm

	响应时间
	＜25s（25℃）

	预热时间
	＜5min（25℃）

	达到精度
	＜10min（25℃）

	工作电压
	9-25v

	平均耗电
	＜50mA

	检测原理
	电化学

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯方式
	TTL/Modbus RTU

	工作湿度环境
	0-95%RH(无凝结)

	工作温度
	-10-60℃

	存储温度
	-20-70℃



1.4 产品尺寸
下图是模组的尺寸图，根据尺寸合理进行安装使用，如图所示：
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第2章 通讯协议
[bookmark: _Toc27068]2.1通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps
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采用 Modbus-RTU通讯规约，格式如下：
初始结构>=4字节的时间
地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节
错误校验=16位CRC码
结束结构>=4字节的时间
地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的(出厂默认0x01)。
功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03(读取存器数据)。
数据区：数据区是具体通讯数区，注意16bits数据高字节在前
CRC码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
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	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0000H
	40001
	湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0001H
	40002
	温度(单位0.1℃)
	只读

	0006H
	40007
	臭氧浓度(单位0.01ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写
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2.4.1读取设备地址 0x01的O3值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x06
	0x00 0x01
	0x64
	0x0B


应答帧(例如读到O3值为1.89ppm)
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	O3值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0xBD
	0x78
	0x35


O3:
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问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x00
	0x00,0x02
	0xC4
	0x0B


应答帧(例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH)
	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码
低位
	校验码
高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02
0x92
	0xFF
0x9B
	0x5A
	0x3D


温度：
当温度低于0℃时以补码形式上传
FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃
湿度：
0292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
[bookmark: _Toc489263271]2.4.3读取设备地址 0x01的温湿度、O3值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x00
	0x00 0x07
	0x04
	0x08


应答帧(例如读到O3值为0.4ppm)
	地址码
	功能码
	返回有效字节数
	湿度值
	温度值
	8个无用字节
	O3值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x0E
	0x03
0x14
	0x01
0x1B
	0x00
	0x00
0x28
	0x50
	0x3B


温度：
011BH(十六进制)=283=>温度=28.3℃
湿度：
0314H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH
O3：
0028H(十六进制)=40=>O3=0.4ppm
2.4.4 O3测量单位ppm与ug/m3换算
根据计算可以得一下换算关系，仅对于O3有效：
1ppm=48/22.4=2.143mg/m3=2143ug/m3
1ppb=48/22.4=2.143ug/m3
第3章 附录
3.1 注意事项
（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。
（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。 
（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。
（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可逆损坏。 
（5）模组不可经受撞击或震动。 
（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。 
（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。 
（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用
3.2产品附加说明书
    《485设备现场接线手册》：描述了485产品接线准则，请查看并遵循准则，否则可能导致通信不稳定等情况。
    《如何对气敏类传感器做零点校准》：描述了当气敏传感器出现了零点不准的情况，如何进行校准。
    《485传感器温湿度偏差的修订》：描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。
    《使用modbus修改设备波特率与地址》：描述了如果不使用软件，使用modbus指令修改波特率和从站号。
    《如何使用单片机进行485通讯》：描述了如何使用51单片机读出传感器信息，并对一些基础知识进行科普。
    《如何计算CRC16》：描述了modbus RTU协议中的CRC16如何进行计算以及实例C语言程序。
    《当读传感器通信有问题时如何使用USB转485辅助调试》：描述了当通信有问题时，如何使用辅助工具进行解决和排查。
《如何使用和设置产品报警功能》：描述了针对选配的产品报警功能，如何使用，如何接线等问题。
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3.2 质保和售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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