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	模拟量型二氯甲烷气体流通池

	使用说明书

	JXM-LT-CH2CL2

	Ver1.0


产品简介

产品概述

模拟量型二氯甲烷气体流通池是精讯畅通公司新开发的一款气体检测型传感器，该传感器广泛适用于空气质量检测设备、新风换气系统等需要二氯甲烷监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

传感器使用更为先进的电化学探头，相较于传统的半导体探头具有更高的精确度和稳定性。
功能特点


本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，自带温度补偿。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品无需二次标定，即插即用，支持二次开发。
主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-100ppm/0-2000ppm

	测量方式
	电化学传感器

	测量精度
	≤读数的±3%(25℃)

	重现性
	1%输出信号

	最大零点漂移
	0.5ppm/5ppm(20-40℃)

	输出线性度
	直线性，回归系数R2=0.999

	长期漂移
	＜±3%损失/年

	响应时间
	一般小于15秒

	质保期
	主机质保2年，气体探头质保1年

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	<0.3W（@12V DC 25℃）

	运行温度
	-30-50℃(-20-40℃持续)

	工作湿度环境
	0-95%RH（15-95%RH）

	外形尺寸
	29.5×23.5mm3(高精度传感器)

67×33mm2(模拟量扩展板)

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆


产品外观
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硬件连接及使用
设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	模拟量扩展板
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

观察模拟电压/电流扩展板背面，4个插点组成电压/电流输出口和供电口；后测英文OUT,GND,GND,VCC依次代表电压/电流输出正;电压/电流输出负;电源负;电源正。

安装时电源电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意接口正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	
	
	说明

	电源
	VCC
	电源正(12-24VDC)

	
	GND
	电源负

	输出
	OUT
	电压/电流输出正

	
	GND
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

使用方法
将流通池安装在集成电路板上

将左侧气管安装在流通池上

将右侧气管安装在流通池上
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	CH2CL2

	4mA
	0ppm

	20mA
	100/2000ppm


计算公式为P（CH2CL2）=（I（电流）-4mA）*6.25/125ppm

其中P的单位为ppm，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是8mA，此时计算CH2CL2的值为25/500ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	CH2CL2

	0V
	0ppm

	10V
	100 /2000ppm


计算公式为P（CH2CL2）=V（电压）÷0.05/1ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3500mV，此时计算CH2CL2的值为35.0/700ppm。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	CH2CL2

	0V
	0ppm

	5V
	100/2000ppm


计算公式为P（CH2CL2）=V（电压）÷0.025/0.5ppm

其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3500mV，此时计算CH2CL2的值为70.0/1400ppm。

CH2CL2测量单位ppm与ug/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于CH2CL2有效：

1ppm = 84/22.4=3.75mg/m3=3750ug/m3

1ppb = 84/22.4=3.75ug/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。

附录

注意事项
（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。
（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。 

（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。
（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可以损坏。 

（5）模组不可经受过度的撞击或震动。 

（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。 

（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。 

（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用

抗干扰特性
	气体类型
	浓度（ppm）
	传感器响应（ppm）

	一氧化碳
	10
	0

	氢气
	1000
	0

	氯化氢
	10
	50

	一氧化氮
	10
	45

	二氧化碳
	5000
	0

	甲烷
	50000
	0


注意事项：提供抗干扰数据的目的是了解该传感器对某些其它气体的交叉响应特性,因此如果长期使用在以上混合气体环境下，我司不能保证检测设备的准确性

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。




10                    

9


