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第1章 产品简介
1.1 产品概述
JXM系列是智能型气体检测模组，模组内置高精度电化学传感器，通过专利电路将气体浓度信号输出为客户需要的数字信号。
    传感器内部带有高精度放大、去噪声处理、温度补偿处理，同时出厂前每个传感器都经过标准气体标定处理，保证客户拿到手的传感器模组直接输出可用和准确的气体浓度信息。
1.2 产品特点
· 专利可变增益放大电路，高灵敏度、高分辨率
· 出厂已标定，无需二次标定，直接使用
· 体积小，易安装，本安设计
· 支持包括数字量和模拟量在内的多种接口
1.3 产品参数
	参数
	技术指标

	检测气体
	氟气（F2）

	测量范围
	0-1ppm

	分辨率
	0.1ppm

	精度
	≤读数的±3%(25℃)

	响应时间
	一般小于15秒

	检测原理
	电化学

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯方式
	TTL/Modbus RTU

	供电方式
	5V±2%

	耗电
	≤0.2W

	运行温度
	-10至50℃

	工作湿度环境
	0-95%RH(无凝结)

	外形尺寸
	高：29.5mm（±0.25mm）

	材质
	铝合金 重量：10g


1.4 引脚说明
下图（表）是模组的引脚说明，如图（表）所示：
	序号
	定义

	1
	VO

	2
	VCC

	3
	GND

	4
	485A/RXD

	5
	485B/TXD
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[bookmark: _GoBack]         485通讯引脚图                     TTL通讯引脚图
1.5 产品尺寸
下图是模组的尺寸图，根据尺寸合理进行安装使用，如图所示：
[image: ]
第2章 通讯协议
我司研发的模组通讯分为TTL和Modbus RTU两种通讯方式。其中，模组有两种工作方式，分别为主动上报模式和问询模式，默认工作模式为主动上报模式；如需改成问询模式，需要输入如下问询指令：
发送: FF 01 03 02 00 00 00 00 05可以切换为问询模式	
发送: FF 01 03 01 00 00 00 00 04可以切换为主动上报模式
其中通讯模式0x01代表主动上报，0x02代表问询式
2.1 TTL通讯方式
2.1.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


2.1.2 通讯命令
（1）主动上报模式-07
	
	接受（RX）

	起始位
	地址
	命令字
	分辨率位
	气体浓度
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0X07
	0x01
	高字节
	低字节
	0
	0
	0
	0x3A


其中分辨率代表小数点位数：如下表所示
	分辨率位
	分辨率系数

	0x00
	1

	0x01
	0.1

	0x02
	0.01

	0x03
	0.001


其中气体浓度值=(气体浓度高位*256+气体浓度低位)*分辨率系数。
例如：读出的通讯字节为 FF 01 07 01 01 35 00 00 00 3F
	其中气体浓度值读出来为0x01 0x35，转换为10进制为1和53；分辨率位位0x01，查表分辨率系数位0.1，则计算：
	气体浓度=（1*256+53）*0.1=30.9 ppm	
（2）问询模式-07
	发送（TX）

	起始位
	地址
	命令字
	--
	--
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x07
	0
	0
	0
	0
	0
	0x07


实例发送: FF 01 07 00 00 00 00 00 07问询一次数值
	
	接受（RX）

	起始位
	地址
	命令字
	分辨率位
	传感器浓度
	--
	--
	--
	校验和

	0xFF
	0x01
	0x07
	0x01
	高字节
	低字节
	0
	0
	0
	0x3A


例如：读出的通讯字节为 FF 01 07 01 01 35 00 00 00 3F
	代表气体浓度=（1*256+53）*0.1=30.9ppm	（具体含义见前文）
2.2 Modbus RTU通讯方式
2.2.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


2.2.2 数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：
初始结构>=4字节的时间
地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节
错误校验= 16位 CRC 码
结束结构>=4字节的时间
地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。
数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前
CRC 码：二字节的校验码。
问询帧
	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节



2.2.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	气体浓度（单位ppm）
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


2.2.4 通讯协议示例以及解释
（1）读取设备地址0x01的气体值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	气体浓度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0x10
	0x78
	0x35


气体浓度:
0x00 0x10（16进制）=16（10进制）=>气体浓度=1.6ppm
第3章 附录
3.1 注意事项
（1）禁止插拔模组上的传感器,错误的使用方式会造成不可逆损坏。
（2）禁止直接焊接模组的插针，可对插针的管座进行焊接。 
（3）模组避免接触有机溶剂（包括硅胶及其它胶粘剂）、涂料、药剂、油类。
（4）切勿通过超量程高浓度气体，会造成不可以损坏。 
（5）模组不可经受过度的撞击或震动。 
（6）模组初次上电使用需预热 3 分钟以上。 
（7）请勿将该模组应用于涉及人身安全的系统中。 
（8）请勿将模组安装在强空气对流环境下使用
3.2 质保和售后
质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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