[image: image8.png]B &if7E



一站式物联网供应平台
[image: image9.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.






485型甲硫醚变送器使用说明书
	  JXBS-3001- C2H6S

	Ver1.0

	Ver1.0


第1章 产品简介

1.1 产品概述
甲硫醚传感器采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的气敏检测技术设计；探头选择行业内知名品牌的厂商探头，依托于数年气体变送器研发经验，使用成熟稳定长寿命的探头方案。

外壳采用工业专用的高强度复合塑料，强度高手感好，兼具有防水防尘防爆等功能。
1.2 功能特点


本产品采用高灵敏度的、信号稳定，精度高的气体检测探头，同时具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装等优点。
1.3 主要参数

	参数
	技术指标

	供电方式
	12-24V DC

	测量范围
	0-100ppm（默认）/0-10ppm

	测量方式
	电化学传感器

	测量精度
	3%F.s

	响应时间（T90，秒）
	小于30

	波特率
	2400/4800/9600

	通讯端口
	RS485

	工作温度温度
	-20℃ ~ 50℃

	工作湿度环境
	15% ~90%RH（相对湿度）、非凝结

	工作压力范围
	标准大气压 ± 10%

	外形尺寸
	110×85×44mm3


1.4 探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程

(ppm）
	分辨率

(ppm）
	寿命



	4H
	进口
	10
	0.01
	2年

	4G
	进口
	100
	0.1
	2年



以上探头使用寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH的空气环境中。


默认使用探头为4G型探头。

1.5 探头交叉气体抗干扰特性
	气体类型
	浓度(ppm）
	C2H6S响应(ppm）

	一氧化碳
	100
	0

	硫化氢
	10
	20

	一氧化氮
	35
	0

	二氧化氮
	5
	-5

	氨气
	100
	0

	二氧化硫
	10
	15


交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
1.6 系统框架图

本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，在进行485总线组合时请遵守“485总线现场接线守则”（见附录）。理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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第2章 硬件连接
2.1 设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


2.2 接口说明

传感器采用宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，线序说明路图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

（1） 请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。


（2） 传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂
（3） 传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中，腐蚀性气体会损害传感器
（4） 不建议用不标准的方法试验传感器，如：直接将传感器放到浓氨水上、朝传感器喷香烟、打火机 点燃后靠近传感器、朝传感器呼气、将传感器靠近酒精，等等
（5） 
出厂默认提供0.6米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。


注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

2.3 气体检测孔


气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。
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2.4 安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90垂直于地面度壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

[image: image5.png]




壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装


本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

第3章 配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

3.1 传感器接入电脑
将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。

3.2 传感器监控软件的使用
软件界面如图所示：
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打开软件后，首先选择软件顶端“传感器类型”，再根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击“自动获取当前波特率和地址”即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击“连接设备”后即可实时获取传感器数据信息。

3.3 修改波特率和设备地址
在断开“设备连接”的情况下，点击“配置传感器通信参数”中“修改波特率和修改从站号”即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率
第4章 通信协议

4.1 通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校准
	CRC冗长循环码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps

	编码
	8 位二进制


4.2 数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通询网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本变送器只用到功能码 0x03（读取存器数据）。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节


4.3 寄存器地址
	寄存器地址
	PLC组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007
	C2H6S浓度(单位0.1ppm)
	只读

	0100H
	40101
	设备地址(0-252)
	读写

	0101H
	40102
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


4.4 通讯协议示例以及解释
4.4.1 
读取设备地址0x01的C2H6S值


问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x06
	0x00,0x01
	0x64
	0x0B



应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	C2H6S值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00,0x10
	0x78
	0x35


C2H6S： 
         0010H(十六进制)=16=>甲硫醚=1.6ppm
4.5 C2H6S测量单位ppm与mg/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于C2H6S有效：

1ppm = 62/22.4=2.77mg/m3=2770ug/m3

1ppb = 62/22.4=0.00277mg/m3 =2,77ug/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。

4.6 质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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