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产品简介

产品概述
该传感器是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

4G传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
该变送器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要CO2、光照度及温湿度监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

功能特点

本产品采用高灵敏度的感光探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
主要参数

光照度参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电（默认）
	12-24V DC

	耗电
	≤0.15W（@12V DC , 25℃）

	光照强度精度
	±5%(25℃)

	光照强度
	0-65535Lux/0-20万Lux

	长期稳定性（光照强度）
	≤5%/y

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


温湿度参数

	参数名称
	参数内容

	湿度精度
	±3%RH (0%RH-100%RH,25°C)

	温度精度
	±0.5°C (25°C)

	湿度量程
	0%RH-100%RH

	温度量程
	-40°C-80°C(可定制)

	温度长期稳定性
	≤0.1°C/y

	湿度长期稳定性
	≤1%/y


CO2参数

	参数名称
	参数内容

	CO2测量范围
	5000ppm/1%/3%/65%/100%可选

	CO2精度
	±(50ppm+3%读数) (25℃)

	非线性
	<1%F·S

	预热时间
	2min（可用）10min(最大精度)


4G版本产品参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	12V-24V DC

	产品功耗
	<0.4W

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通


探头参数与选型
光照度探头选型如下：

	型号
	量程
	适用范围
	分辨率

	20W
	200000Lux
	室外日光强测量
	1Lux

	6W
	65535Lux
	室内光强度测量
	1Lux


CO2探头选型如下：

	型号
	量程
	精度
	是否抗高湿
	预热时间
	响应时间

	5KN
	5000ppm
	±(50ppm+5%)
	×
	<120S
	<30S

	5KW
	5000ppm
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	1BW
	1%
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	3BW
	3%
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	65B
	65%
	±(50ppm+5%)
	×
	<30S
	<15S

	100B
	100%
	±(50ppm+5%)
	×
	<30S
	<15S


注：受限于四合一产品的外壳，对于四合一变送器仅可以选择外置探头（5KW、1BW、3BW）。

自动校准功能


本传感器使用的NDIR红外测量方式来测量CO2传感器，由于该方式测量比较精密，因此本传感器具有独特的自动校准功能，自动校准功能的工作原理为自动统计24小时内气体变化，以CO2浓度最低点认为近似是400ppm辅助进行自动校准。


可以用于自动校准的环境：具有气体流通性的环境：室外、办公室、工厂、仓库，养殖场等环境。


不可以使用自动校准的环境：密闭长时间高浓度二氧化碳且没有空气流通的环境：大棚、菌菇房等种植环境。


对于5KW、1BW、3BW三种具有抗高湿的探头内部出厂已经关闭自动校准功能，其他版本探头出厂默认开启自动校准功能。在条件允许的情况下开启自动校准有助于维护长时间产品稳定性。自动校准的关闭与打开可以通过modbus指令控制，详情见附录文档“CO2传感器自动校准功能”。

硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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设备接口说明

产品根据需要会选择使用内置天线或者外置天线，使用内置天线时，天线装在外壳内部，客户无需操作上电即可使用；若使用外部天线，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
当设备是直流供电时，设备外延一条10cm的电源线，使用的圆口电源接口，如图所示：[image: image2.png]<
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安装说明

光照度变送器受入射角度影响比较大，因此建议如下两种安装形式：

1、与地平面水平安装，使感光位置正对天空。可以作为固定位置进行全天测量。

2、如需测量当前实时光强度，则可使感光位置正对太阳光入射位置即可。
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壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装


本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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