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产品简介

产品概述
水质COD探头传感器是一款标准工业输出型检测COD浓度测量仪器；精度高、稳定性好、使用简单，能够广泛的应用于各种行业（工业废水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水）废水的检测。

产品无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的提升。可适合不同用户的多种需求，多项功能并获国家专利，可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业排污废水及各种生活排污废水监测应用。

功能特点


本产品输出信号稳定，精度高。具有测量范围宽、稳定性高、使用方便、便于安装、传输距离远、并增加浊度补偿功能可对水中浊度进行自动补偿等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0-400mg/L（默认）

0-1000mg/L

	测量精度
	0.5%

	测量方式
	光学法测量

	分辨率
	1mg/L

	响应时间（T90，秒）
	1s

	质保期
	2年

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/115200bps

	通讯端口
	RS485

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤0.15W（12V DC , 25℃）

	运行温度
	-40℃至+85℃

	工作湿度环境
	0%-90%RH(相对湿度)、非凝结

	工作压力范围
	标准大气压 ±10%

	探头尺寸
	φ32×201(mm)

	探头缆线尺寸
	5米（默认）


产品使用拓扑图
典型的水溶液控制系统如下图所示，包括以控制盒为核心的一套整体系统，其中控制盒连接浊度探头，并将输出采集处理显示出来，同时设备可以输出RS-485信号或者模拟量信号给电脑、PLC、单片机等，同时后端的继电器可以继电器可做多种控制及报警用，可以控制泵或阀等设备。
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硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	保修卡/合格证
	1份

	清洁端
	1台（选配）

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）


接口说明（首要功能）
在仪表的背面留有14个接线端子，在每个端子旁边有印字表示这个端子是几号端子，接线端子具有不同的功能，具体功能如下表所示
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端子首要功能：

	端子
	首要功能
	端子
	首要功能

	8
	电源输入正
	1
	继电器1-COM

	9
	电源输入负
	2
	继电器1-OC

	10
	电极输入1
	3
	继电器2-COM

	11
	电极公共端
	4
	继电器2-OC

	12
	温补输入正
	5
	-

	13
	模拟量输出正
	6
	485-A

	14
	温补输入负
	7
	485-B


使用时，探头线上会有标签标示，请按照标签标示，将温补线接入12与14端子（不分极性），同时将电极正接入到6号端子，电极负接入到7号端子，电极接线带有极性，所以请不要接反，如有屏蔽线，只需要将屏蔽线连接到14端子即可。
请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。
接口功能（第二功能）
由于控制盒用途广泛，功能多种多样，因此部分接口存在第二功能定义，请注意第二功能是特定情况的选装，如果您选购的产品没有第二功能接口，您可以略过此章节。
端子第二功能：

	端子
	第二功能
	端子
	首要功能

	8
	无
	1
	无

	9
	无
	2
	无

	10
	无
	3
	无

	11
	无
	4
	无

	12
	无
	5
	电极输入2

	13
	模拟量输出
	6
	无

	14
	无
	7
	电极公共端


控制盒安装
控制盒式传感器的安装方式为嵌入式安装方式，产品尺寸如下图所示。
变送器正面尺寸

[image: image12.png]



  变送器侧面尺寸
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安装时在仪表柜或安装面板上开出一个矩形切口，如下图所示。将仪表插入仪表柜，并用背面使用仪器的安装架固定住即可完成安装。
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本仪表是盘装式。请安装在室内，避开风雨和太阳直射。为了防止本仪表内部温度上升，请安装在通风良好的地方。安装本仪表时请不要左右倾斜，尽量水平安装。

特别注意：此仪表功能以检测与变送功能为主，非专门用于控制的仪表，本仪表配有继电器开关输出，一般用于报警提示为主，若用户将此功能用于参与回路控制，若仪表的故障可能导致重大事故或损坏其它设备，必需设置紧急停止电路和保护回路相辅，否则造成的后果，本公司概不负责。

电极安装
电极是非常精密的组件，必须使用正确的安装方式，错误的安装方式会导致电极损坏或者不可逆的受损。电极采用管道安装.浸入式.法兰安装均可。
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请不要把电极直接投入水中，应选择电极安装支架或流通杯固定。安装前请务必使用生料带（3/4螺纹处）做好防水封闭工作，避免水进入电极中，造成电极电缆线短路。
停水期间，要确保电极浸泡在被测液中或戴上内装保护液的保护帽，冬季温度低长期停水要加防冻装置或收回室内加水存放。否则会缩短使用寿命。

仪表功能与使用
产品主界面与按键

第一行显示的是当前温度与模拟量电流，
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	标识
	按键名
	功能描述

	MENU
	菜单键
	“监控界面”下按下进入菜单

“菜单界面”下按下退出菜单

	ESC
	取消键
	可以在“菜单界面”下相关的上下层界面之间返回上层

	↑
	向上键
	“监控界面”下滚动数据显示

“菜单界面”下选择相关菜单

“设置状态”下修改相关数值

	↓
	向下键
	“监控界面”下滚动数据显示

“菜单界面”下选择相关菜单

“设置状态”下修改相关数值

	NET
	确认键
	“监控界面”下锁定数据显示

“菜单界面”下进入子菜单或确认修改


设置菜单
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在正常显示界面下，使用【菜单】键进入“输入密码”界面，默认密码是四个0。

正确输入密码后，再按【确认】键，进入“菜单”界面，
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“系统设置”：包括 蜂鸣器和背光的设置、密码修改及出厂设置。

“信号设置”： 包括信号一、信号二 ；信号包括：电极类型和温度补偿。

“远程设置”包括RS485和电流变送 ；

“报警设置”包括COD高低报警

“信息查询”包括软硬件版本。
3.3系统设置
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“蜂鸣器设置”:设置报警时蜂鸣器的开关。

“背光设置”:可以设置背景亮度和亮屏时间。

“密码修改”:可以开启或关闭密码以及修改密码。

“出厂设置”是否恢复出厂之前的设置
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3.4信号设置
电极类型:设置电极的类型，COD电极。

温度补偿:设置自动温补或者手动温补，温度范围-20-80℃

3.5远传设置
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“远程设置”：包含485和模拟量两种通讯方式。 RS485:设置485通讯的地址和波特率。

电流变送:设置4-20mA输出的4mA对应值和20mA对应值。

3.6报警设置    
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COD高报:当测量值大于高报吸合值时，高报继电器吸合，当测量值小于高报断开值时，高报继电器断开。

COD低报:当测量值小于低报吸合值时，低报继电器吸合，当测量值大于低报断开值时，低报继电器断开。
3.7信息查询


版本信息:查询当前的硬软件版本，可追溯性强。

3.8探头外观尺寸

以下是产品外观尺寸如图所示：
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3.9接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突，如表所示：
	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：

请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备无法正常运行或烧毁设备。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体，也包括硅胶及其它胶粘剂。
出厂默认提供4.8米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。
测量COD水体的浊度浓度不能超过100NTU，若超过则会显示满量程＋1，若水体浊度未超过100NTU，COD满量程时只会显示满量程。
设备刚启动时需要有半分钟的相应时间（需要进行COD和浊度的数值采集）
产品使用过程中应安置在阴暗环境处，避免阳光直射。
产品探头的测量窗口应朝北放置，已确保设备更准确的测量水体cod浓度。
在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

通信协议

通讯基本参数
	参数
	内容

	编码
	8 位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	校验码
	CRC循环冗余校验码

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps/115200bps可设,出厂默认为 9600bps


数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构>=4字节的时间

地址码= 1字节
功能码= 1字节
数据区= N字节

错误校验= 16位 CRC 码

结束结构>=4字节的时间

地址码：为设备的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。

功能码：主机所发指令功能提示，本设备用到功能码 0x03（读取数据）、0x06(修改波特率设备地址等参数)。

数据区：数据区是具体通询数区，注意 16bits 数据高字节在前

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址
	寄存器地址
	内容
	操作

	0001H
	温度(单位：℃)
	只读

	0002H
	COD(单位：mg/L)
	只读

	0100H
	设备地址(0-255)
	读写

	0101H
	波特率(2400/4800/9600/19200/115200)
	读写


通讯协议示例以及解释
读取设备地址0x01的温度数值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x01
	0xD5
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	数据位
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xED
	0x78
	0x09


读取设备地址0x01的COD数值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x02
	0x00,0x01
	0x25
	0xCA


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	数据位
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00 0xED
	0x78
	0x09


读取设备地址0x01的温度和COD数值
问询帧

	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00,0x01
	0x00,0x02
	0x95
	0xCB


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	数据位
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x00 0xED
	0x78
	0x09


模拟量接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。

[image: image7.png]i Jn
HL R R (0-5V/0-10V) Lo

—ERi TR

F—b

F12V~-24 VI rJEIE R 25
TR RS

L

IEffpkide 7 R BAEEGE
BRI 5 RE S
=2

XA HE





模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	COD

	4mA
	0

	20mA
	满量程



计算公式为P(COD)=(I(电流)-4mA)*满量程/16mA

其中I的单位为mA。以4mA代表0点，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	COD

	0V
	0

	10V
	满量程



计算公式为P(COD)=V(电压) *满量程/5000mV

其中V的单位为mV,请以0V代表0点，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	COD

	0V
	0

	5V
	满量程



计算公式为P(COD)=V(电压) *满量程/10000mV

其中V的单位为mV,请以0V代表0点，10V代表最大量程线性换算即可。

附录

质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机享有保修服务（具体保修有效期见保修卡）。
1.本公司对所有产品在出厂前，都进行了严格的产品检验，并对所有制造和质量上的问题，自出厂之日起保修期间内进行维护。

2.如在产品质保期内，因不规范的操作、不符合要求的使用环境、人为过失、意外事件、不当的存储或运输原因造成的问题，我公司仍负责维修，但需根据设备故障程度收取适当的成本费用。

3.对于超过质保期的设备，本公司将采取有偿保修和服务。

4.当发生以下情况之一时，该产品将不再受到我公司的保修及服务：

（1）一切将产品分解、再组装、拆机或改造的行为；

（2）非我公司直属机构及授权的人员，擅自维修过的设备；

（3）产品防拆机易碎膜破裂的设备；

（4）未使用厂家原装耗材而造成设备测定故障的设备；（5）通过非正常渠道购买到的我公司产品。
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