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产品简介

产品概述

JXBS-3001-YL系列雨量传感器，是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器，分为ABS材质和不锈钢材质两种。

我司研发的传感器外型小巧轻便，便于携带和组装，用于测量自然界降雨量，同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出，以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。

广泛适用于气象台（站）、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门，可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。

功能特点

JXBS-3001-YL系列传感器，具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点，可长期在野外观测并记录雨量数据；同时还具备24小时数据自动清零、手动清零、历史数据记录等功能。

产品优势

（1）成本低，实用性极强，可长期在野外使用。

（2）体积小，操作简单，性能可靠。 

（3）采用ABS工程塑料制成，不起锈。

（4）承水口采用ABS塑料注塑和铝合金材质，光洁度高，滞水产生的误差小。

（5）内部翻斗制造精良，产生的摩阻力小，因而反应灵敏，产生误差小。

（6）内部底盘设有水平调节气泡，可以辅助底角将设备调整到最佳水平度。

（7）底部采用铁片和膨胀螺丝固定，保证产品性能稳定和工作可靠。

主要参数

	参数
	技术指标

	测量范围
	0.1mm～300mm

	分辨率
	0.2mm

	精度
	0.2mm

	测量误差
	±3%

	响应时间
	小于1秒

	通讯方式
	4-20ma

	供电方式
	12V-24V DC

	耗电
	<1W

	工作温度环境
	-10-50℃

	工作湿度环境
	0-95%（相对湿度）、无凝结

	外观材质
	ABS材质/不锈钢材质


硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	膨胀螺丝
	4个

	铁片
	2个

	螺帽螺丝
	4个

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸和内部结构

外观尺寸

下图是传感器的外观尺寸图，根据尺寸进行合理安装，如图所示：
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内部结构

下图是产品内部结构说明，如图所示：
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接口说明

电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可线序说明如下表所示：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源12V正

	
	黑色
	电源12V负

	通信
	蓝色
	信号负

	
	黄色
	信号正


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明

（1）首先使用我司配送的螺丝将贴片固定在传感器底部，同时将膨胀螺丝安装在铁片对应的位置。

（2）确定好安装位置，再根据传感器底部膨胀螺丝之间的距离，进行打孔或者安装。

（3）将传感器固定到需要安装的位置，并观察水平泡（黄色的）维持在中间的位置；使传感器保持在最佳水平度，确保雨量数据的准确性。

（4）传感器发货前，内部的翻斗使用扎带捆绑，使用前需剪掉捆绑翻斗的扎带。

（5）上述步骤完成后，设备上电设备即可工作。 
注意事项

（1）请检查包装是否完好，并核对变送器型号与规格是否与您选购的产品相符；如有问题请尽快与我公司售后联系。

（2）使用传感器之前，请详细阅读产品说明书或咨询我公司售后工作人员。

（3）确认电源输出电压是否正确，电源的正、负与产品的正、负接线方式是否和说明书一致，错误的接线会导致设备烧毁。

（4）设备的固定，必须使用我司配送或者尺寸相对应的膨胀螺丝。
接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	液位

	4mA
	0m

	20mA
	满量程



计算公式为P(雨量值)=(I(电流)-4mA)*满量程/16

其中P的单位为mm，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算雨量的值为77.3mm。
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