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一站式物联网供应平台
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二氧化碳

四合一变送器

使用说明书
	JXBS-3001-CO2_lora

	Ver1.0



产品简介

产品概述
该传感器是一款一款基于lora网络进行数据传输的传感器；通过lora方式进行通讯，采用主动定时上传方式，相较于传统的布线方式，此变送器可以实现传感+通讯二合一，不再需要网关与通信主机，实现了一个设备即为一个物联网节点的功能。

我司自主研发的lora设备体积小、一体化集成的特点，运输、携带和安装方便、可随时动态调整位置方便，设备外观、工作条件、安全要求、功能要求及通讯要求均可适应不同的测量环境。
该变送器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要CO2、光照度及温湿度监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

LoRa特性
传输距离：城镇可达1 Km ，郊区可达3Km

工作频率：ISM 频段 包括470-510 MHZ等

标准：IEEE 802.15.4g

调制方式：基于扩频技术，semtech公司私有专利技术

容量：一个网关可以连接上千上万个LoRa节点

安全：AES128加密

传输速率：几百到几十Kbps，速率越低传输距离越长
LoRa产品优势
成本低、覆盖广、低功耗、寿命长

一致、稳定、可靠

传输距离远、信号强
部署服务灵活性
电池续航、使用寿命长
一种物理层的调制技术，可将其用于不同的协议中

安全性、保密性好
主要参数

光照度参数
	参数名称
	参数内容

	光照强度精度
	±5%(25℃)

	光照强度
	0-65535Lux/0-20万Lux

	长期稳定性（光照强度）
	≤5%/y

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


温湿度参数

	参数名称
	参数内容

	湿度精度
	±3%RH (0%RH-100%RH,25°C)

	温度精度
	±0.5°C (25°C)

	湿度量程
	0%RH-100%RH

	温度量程
	-40°C-80°C(可定制)

	温度长期稳定性
	≤0.1°C/y

	湿度长期稳定性
	≤1%/y


CO2参数

	参数名称
	参数内容

	CO2测量范围
	5000ppm/1%/3%/65%/100%可选

	CO2精度
	±(50ppm+3%读数) (25℃)

	非线性
	<1%F·S

	预热时间
	2min（可用）10min(最大精度)


Lora版本产品参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	电池供电

	工作频段
	433/470/868/915MHz频段

	传输距离
	800米（默认）~4500米（理论极限）

	信号协议
	Lora-Wan或私有协议


探头参数与选型
光照度探头选型如下：

	型号
	量程
	适用范围
	分辨率

	20W
	200000Lux
	室外日光强测量
	1Lux

	6W
	65535Lux
	室内光强度测量
	1Lux


CO2探头选型如下：

	型号
	量程
	精度
	是否抗高湿
	预热时间
	响应时间

	5KN
	5000ppm
	±(50ppm+5%)
	×
	<120S
	<30S

	5KW
	5000ppm
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	1BW
	1%
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	3BW
	3%
	±(50ppm+5%)
	√
	<60S
	<15S

	65B
	65%
	±(50ppm+5%)
	×
	<30S
	<15S

	100B
	100%
	±(50ppm+5%)
	×
	<30S
	<15S


注：受限于四合一产品的外壳，对于四合一变送器仅可以选择外置探头（5KW、1BW、3BW）。

自动校准功能


本传感器使用的NDIR红外测量方式来测量CO2传感器，由于该方式测量比较精密，因此本传感器具有独特的自动校准功能，自动校准功能的工作原理为自动统计24小时内气体变化，以CO2浓度最低点认为近似是400ppm辅助进行自动校准。


可以用于自动校准的环境：具有气体流通性的环境：室外、办公室、工厂、仓库，养殖场等环境。


不可以使用自动校准的环境：密闭长时间高浓度二氧化碳且没有空气流通的环境：大棚、菌菇房等种植环境。


对于5KW、1BW、3BW三种具有抗高湿的探头内部出厂已经关闭自动校准功能，其他版本探头出厂默认开启自动校准功能。在条件允许的情况下开启自动校准有助于维护长时间产品稳定性。自动校准的关闭与打开可以通过modbus指令控制，详情见附录文档“CO2传感器自动校准功能”。

硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	Lora贯桥云盒
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

Lora电池供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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Lora电源供电版本

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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设备接口说明

产品根据需要会选择使用内置天线或者外置天线，使用内置天线时，天线装在外壳内部，客户无需操作上电即可使用；若使用外部天线，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
安装说明

光照度变送器受入射角度影响比较大，因此建议如下两种安装形式：

1、与地平面水平安装，使感光位置正对天空。可以作为固定位置进行全天测量。

2、如需测量当前实时光强度，则可使感光位置正对太阳光入射位置即可。

本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。

使用注意事项
LoRa传感器
在室外使用，不能放置在低洼、密闭环境

设备放置在较高位置，增强信号的接收

在室外使用需做好防潮、高温处理

避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过  高。野外使用注意防雷击
勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器
由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态
LoRa贯桥云盒
设备在室外使用，需要放置在比较空旷、无遮挡位置

放置在高4-5米的位置，以增强信号强度和覆盖范围

在室外使用需做好防水处理
注：传感器使用需要搭配lora贯桥云盒，lora贯桥云盒使用请查看《lora贯桥云盒使用说明书》，传感器和贯桥云盒连接的建立时间和信号、距离以及传感器默认的上报时间相关，如果您等待时间超过10分钟，请联系我司售后工作人员。

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能


                                            2                 


1


