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	模拟量型风速

传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-FS

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXBS-3001-FS系列风速传感器，外型小巧轻便，便于携带和组装，三杯设计理念可以有效获得外部环境信息，壳体采用优质聚碳材质，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、养殖等环境的风速测量。

主要参数

	参数
	技术指标

	风速测量范围
	0-30m/s

	风速测量精度
	0.1m/s

	响应时间
	小于5秒

	波特率
	9600

	供电电源
	12V-24V DC

	运行温度
	-30-80℃

	工作湿度环境
	0-100%RH（15-95%RH）

	风速测量范围
	0-30m/s

	风速测量精度
	±3m/s

	输出类型
	4-20mA/0-10v/0-5v

	电流输出负载
	≤600欧姆

	耗电
	<1W


系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

传感器尺寸如下图所示：
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主图标注尺寸
[image: image4.png]



底座标注尺寸

您可以根据传感器尺寸，把传感器安装到合适的位置。
接线方式
	
	线序
	线色
	说明

	电源
	1
	棕色
	电源正

	
	2
	黑色
	电源负

	通信
	3
	蓝色
	信号负

	
	4
	黄色
	信号正


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。
出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装方式
采用法兰安装，螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上，底盘的圆周上开四个的安装孔，使用螺栓将其紧紧固定在支架上，使整套仪器保持在最佳水平度，保证风向数据的准确性，法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	风速

	4mA
	0m/s

	20mA
	30m/s



计算公式为P(风速)=(I(电流)-4mA)*1.875

其中P的单位为m/s，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算风速的值为7.7m/s。


以上为30m/s量程时计算方式，其他量程请以4mA代表0 m/s，20mA代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	风速

	0V
	0m/s

	10V
	30m/s



计算公式为P(风速)=V(电压)*0.003

其中P的单位为m/s，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算风速的值为10.6m/s。


以上为30m/s量程时计算方式，其他量程请以0V代表0 m/s，10V代表最大量程线性换算即可。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	风速

	0V
	0m/s

	5V
	30m/s



计算公式为P(风速)=V(电压)*0.006

其中P的单位为m/s，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算风速的值为25.4m/s。
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