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产品简介

产品概述

超声波液位计传感器是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

4G传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
超声波液位计，是一款基于超声波原理研发的距离测量仪器，利用发送的声波脉冲，测量接收端的时间来计算距离。整机外壳采用ABS 材质，具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点， 而且不需维护和现场校准，可以与电脑、数据采集器或其它具有 RS485 相符合的采集设备连用。
适用范围
广泛应用于工业水箱、罐体、市政工程、水利水电、污水处理、石油化工等行业等环境的液位距离测量。

产品优势
无移动部件，磨损小，使用寿命长；
工程塑料外壳，设计轻巧，携带轻便，安装、拆卸容易
不需维护和现场校准。

采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
产品参数

4G通讯参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信的4G、3G、2G全网通

	工作温度
	-20~50℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


探头参数
	参数
	技术指标

	测量范围
	0~5m/0~10m/0~20m

	测量精度
	0.5%FS-1%FS

	测量盲区
	0.4m/0.5m/0.8m

	工作电流
	开启背光：130±10mA
关闭背光：70±10mA

	运行温度
	-20~+60℃

	工作湿度环境
	0~100%RH（15~95%RH）


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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设备接口说明

产品根据需要会选择使用内置天线或者外置天线，使用内置天线时，天线装在外壳内部，客户无需操作上电即可使用；若使用外部天线，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
当设备是直流供电时，设备外延一条10cm的电源线，使用的圆口电源接口，如图所示：
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设备安装
首先，将设备底部旋转螺母及一层胶圈旋下，然后，将设备固定到探头固定板上，最后，安装上胶圈与旋转螺母。
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探头发射面要低于接管底部，并且传感器轴线尽量与被测量面垂直。在侧壁光滑的情况下，探头与侧壁的距离不应小于量程*tan10，例如5米量程，探头与侧壁的距离应不小于0.9米；在侧壁粗糙不平的情况下，会产生大量虚假回波，此时，探头与侧壁的距离不应小于量程*tan20，例如5米量程，探头与侧壁的距离应不小于1.8米。

避免探头的发射角内有任何其他物体，例如：管道，支架等。

超声波在有粉尘，雾气，液面存在波纹的情况下，会出现衰减，需要适当使用大量程的超声波探头。

探头的测量位置应当避免正下方有剧烈波动的位置。

功能描述
产品按键使用描述
	按键
	菜单画面
	内容画面

	长按SET键
	返回主界面
	返回主界面

	短按SET键
	进入选项
	确认

	长按UP键
	返回上级菜单
	数值+100

	短按UP键
	上翻
	数值+1

	长按DOWN键
	无
	数值-100

	短按DOWN键
	下翻
	数值-1


主屏幕显示
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横线上部为客户自行设置的从探头到池子底部的总长，默认为不超过量程的3倍。

横线下部：1标志符号2测量数值。

当标志符号为上部黑时，表示目前测量距离值。

当标志符号为下部黑时，表示目前测量液位值。

主屏幕显示
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模式分为专家模式与简易模式：在专家模式可以进行设置其他功能；在简易模式可以通过2步设置快速完成产品的配置，投入使用。

密码管理
可以根据自己需要打开密码功能，初始密码为0000，可自行开启修改，备用密码为威海地区区号0631无法修改，避免忘记密码。

量程管理
此项出厂前已按照用户所购买的量程，如用户自行恢复出厂设置，需按照购买产品参数自行调整。
精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G网络和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能。
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