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	JXBS-3001-H2_4G

	Ver1.0


产品简介

产品概述

4G型氢气温湿度传感器是一款基于4G移动网络进行数据传输的传感器，无需专门的通信线路，依托无处不在的手机信号网络可实现物联网检测。

4G传感器采用稳定可靠的运营商网络，具有技术成熟、传输稳定，信号强且覆盖范围广等特点。同时设备支持定时采集数据并主动上传服务器平台。
本产品采用进口高灵敏度数字探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

本产品广泛用于机房监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居等系统。

产品优势
采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

设备稳定、可靠，探测准确
参数指标
4G参数
	参数名称
	参数内容

	供电方式
	12-24V DC

	传输接口
	4G无线信号传输

	频段制式
	FDD-LTE、TDD-LTD、TD-SCDMA、UMTS、EV-DO、CDMA、GSM

	工作温度
	-20~60℃

	工作湿度
	0~95%（相对湿度）、无凝结


H2参数

	参数名称
	参数内容

	H2测量范围
	0-1000ppm/0-40000ppm

	测量方式
	电化学探头

	H2测量精度
	≤读数的±3%(25℃)

	响应时间
	一般小于1秒


温湿度参数
	参数名称
	参数内容

	温度范围
	-40℃-80℃（可定制）

	湿度范围
	0-100%RH

	温度分辨率
	0.1℃

	湿度分辨率
	0.1%RH

	湿度精度
	±3%RH (0%RH-100%RH,25°C)

	温度精度
	±0.5°C (25°C)

	温度长期稳定性
	≤0.1°C/y

	湿度长期稳定性
	≤1%/y


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率


	寿命

	4G
	进口
	1000ppm
	1ppm
	2年

	4L
	进口
	40000ppm
	10ppm
	2年



以上探头使用寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH的空气环境中。

    默认使用探头为4G型探头。
交叉干扰气体
	气体
	浓度（ppm）
	H2响应（ppm）

	一氧化碳
	100
	200

	硫化氢
	100
	0

	二氧化硫
	20
	0

	一氧化氮（NO）
	25
	5

	二氧化氮
	5
	0

	氯气
	10
	0

	乙醇
	500
	0

	氨气
	500
	0

	甲烷
	1000
	0

	乙烯
	100
	75

	环己烷
	1000
	0

	丙酮
	1000
	0


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。

交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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设备接口说明

产品根据需要会选择使用内置天线或者外置天线，使用内置天线时，天线装在外壳内部，客户无需操作上电即可使用；若使用外部天线，在运输过程中天线与设备是分离的，请将天线拧到设备上安装使用。
当设备是直流供电时，设备外延一条10cm的电源线，使用的圆口电源接口，如图所示：
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安装事宜

安装位置需要注意以下事项：

1、传感器应尽量垂直放置，保证安装墙面时，传感器在传感器的下方（传感器上的字体为正方向）；

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。

3、本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，请将产品安置在通风良好位置，不要安装在角落中，这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器/电机等。

传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过4G/NB-IOT网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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