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产品简介

产品概述

防爆式甲醛传感器专门为某些苛刻的环境而研发的。铸铝式防爆外壳，探头放置专门的金属探头仓中，电气部分与探头隔离。

甲醛传感器采用专业测试甲醛浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。
功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

产品参数

	参数
	技术指标

	CH2O测量范围
	0-2ppm/0-5ppm

	测量方式
	电化学传感器

	响应时间
	小于15秒

	测量精度
	3%F.s

	接口形式
	模拟量(电压/电流)

	供电电源
	12V-24VDC

	耗电
	<1.5W

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH(无凝结)

	外形尺寸
	如下图所示

	防爆等级
	Exd ⅡCT6


探头参数与选型
	编号
	探头类型
	量程
	分辨率

/可检测下限
	寿命

	5P
	国产
	5ppm
	10ppb
	>2年

	5PJ
	进口达特探头
	2ppm
	1ppb
	>3年



以上寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH、浓度<5%最大量程并无其他腐蚀干扰气体的情况下的参考数值。

交叉干扰气体
	气体
	浓度（ppm）
	输出信号（相当于ppm H2S）

	硫化氢
	100
	3.7

	乙醇
	2000
	76.3

	氯气
	10
	0.1

	二氧化硫
	20
	0.8

	氢气
	500
	5.5

	氨气
	50
	0

	一氯甲烷
	5
	0.1

	环氧乙烷
	10
	0.5

	苯
	100
	0.1

	丙酮
	100
	0.2

	甲醇
	100
	23.9


表中仅列举部分气体，未在表中列举的气体亦可能有交叉灵敏度。


交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	防爆式传感器
	1台

	12V防水电源
	1台(选配)

	USB转485设备
	1台(选配)

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

宽电压电源输入12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


出厂默认提供0.85米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

安装说明


防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个8.5MM固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：


安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装
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图1.非数显声光款传感器尺寸[image: image2.jpg]122mm





图2.数显款传感器尺寸
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图3.声光款传感器尺寸

[image: image4.jpg]180mm

wuwige

122mm





图4.声光数显款传感器尺寸

接线说明
模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量传感器参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	CH2O

	4mA
	0ppm

	20mA
	5.00ppm


计算公式为P（CH2O）=（I（电流）-4mA）*0.3125ppm
    其中P的单位为ppm，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的电流数据是8.125mA，此时计算CH2O的值为1.29ppm。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	CH2O

	0V
	0ppm

	10V
	5.00ppm


计算公式为P（CH2O）=V（电压）*0.0005ppm
    其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算CH2O的值为1.76ppm。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	CH2O

	0V
	0ppm

	5V
	5.00ppm


计算公式为P（CH2O）=V（电压）*0.001ppm
    其中P的单位为ppm，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算CH2O的值为4.23ppm。
CH2O测量单位ppm与ug/m3换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于CH2O有效：

1PPM×1.25 = 1.25mg/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。
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