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产品简介

负氧离子介绍
医学资料显示，空气负氧离子被誉为空气中的维生素，能降解中和空气中的有害气体；调节人体生理机能、消除疲劳、改善睡眠、预防呼吸道疾病、改善心脑血管疾病、降血压、增进人的食欲、增强皮肤弹性。
产品概述
为改善生活环境，提高生活水平质量，我司自主研发了一款实时检测环境中负氧离子、颗粒物、温湿度等因素的液晶大屏传感器，可以在传感器液晶显示屏查看数据。

设备可用于检测产品面料、负离子瓷砖、板材、涂料油漆、负离子粉以及公园景区等负离子的含量。

功能特点

自动调零、采集准确
采用高灵敏度探头，信号稳定，精度高
测量范围宽、线形度好、防水性能好
圆筒式离子收集单元、使用方便、便于安装
读数方便、显示清晰、电荷采集稳定
产品优势
一致、稳定、可靠
零点漂移小，重复性好
低功耗、续航能力好
灵敏度高、响应速度快
抗干扰能力强、适应能力强
数据持续稳定、计算测量精确
采用圆筒式空气收集器：具有稳定的气流、先进的除尘机构、长时间稳定运行
主要参数

	参数名称
	参数内容

	直流供电
	锂电池

	测量范围
	0-500w/0-5000w/0-1亿/2亿  个/cm3（可选量程）

	测试方式
	圆筒式电极吸入

	波特率
	2400/4800/9600

	温度参数（选配）
	0-50℃

	湿度参数（选配）
	0-100%

	甲醛（选配）
	0-2ppm（默认）/0-5ppm

	颗粒物（选配）
	0-1000ug/m3

	工作温度环境
	0-50℃

	工作湿度环境
	0-90%（相对湿度）、无凝结

	响应时间
	≤15s

	重复性
	＜2%输出值

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


硬件连接

产品清单

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	负氧离子传感器
	1台

	大容量可充电池（内置）
	1块

	电源适配器
	1个

	支架（选配）
	1个

	保修卡/合格证
	1份


产品外观
以下是产品不同角度的外观结构图，如图所示：
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注：负氧离子检测仪背面留有可以使用三角支架的螺孔，螺孔的是M6、长度是7-8mm的大小。
产品界面和功能说明
产品界面说明，如图所示：
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检测仪上端的口是负氧离子吸入口，通过内置风扇将检测仪附近一定范围的的空气吸入进行负离子检测；

屏幕界面下方有4个按键，依次对应“电源-模式-设定-归零”；

屏幕右上角显示设备的电量情况，一共显示4格电量，随着使用电池格数会减少。设备处于充电状态，电池颜色会变绿，并且会逐格充电，当电池充电完成时，就会一直显示4格电量；设备电量即将耗尽时，电池颜色会变红。

屏幕采用**寸液晶显示屏，可以显示检测环境中的各项数值；屏幕显示最下方显示的通过负氧离子数反应的空气质量状况。
按键功能说明

电源：开启和关闭设备（长按开机，短按关机）。
模式：三种模式选择，负氧离子、PM颗粒物或者甲醛检测
设定：确认选择测量模式
归零：设备重新校准（盖上胶塞）
充电说明

检测仪右上角电池电量显示红色时，说明需要及时充电，使用我司配送的电源适配器充电即可。

当检测仪电量完全耗尽，使用电源适配器进行充电时，检测仪会开机，此时按下“电源”键，检测仪处于待机状态，开始进行充电，并且屏幕会显示充电状态；充电完成后，屏幕界面显示4格电池电量。

充电完成后，为保证检测准确性，须盖上胶塞，再次进行校准即可正常使用。
校准说明
当使用过程中检测仪出现数据跳变或者数据不准确，盖上“胶塞”，按下检测仪下方的“归零”按键，检测仪会开始再次校准。

如果“按键”校准后，数据还是异常，拿出检测仪的外层包装箱，即负氧离子检测箱，箱内部喷有负氧离子粉，按照附带的手册进行操作即可。

若使用负氧离子粉箱检测设备数据是否明显变化，若设备数据不变化，将胶塞盖上，关机重启校准。

使用说明

检测仪放在需要监测的环境中，按下开机“电源”键后，会处于自动校零模式，此模式会持续60s，此时务必将“胶塞”盖上，待开机校准完成后，再将“胶塞”打开。

校准模式完成后，打开“胶塞”，检测仪会处于测量模式，此时屏幕会显示所有实时数据。

若想只查看某项数据，按下“模式”按键进入检测项界面；再次按下“模式”键，光标会下移，选择好检测项后，按下“设定”键，屏幕界面只有显示当前选择的监测数据。

若出现数据跳变或者不准确，按照“校准说明”进行操作即可。

使用注意事项
（1）测量时，人员尽量远离风口，且不要在检测仪附近走动，流速也会影响数据的检测

（2）空气中的负氧离子是浮动的，数据上下浮动为正常现象，数据实时监测不会固定
（3）切勿用手拿着检测仪走动监测数据，人体有静电，会造成数据跳动

（4）检测仪在使用过程中，要更换监测位置，放在新的监测位置后，需要等待几分钟，数据才能稳定，若数据不稳定，须开机校准
(5)设备进行校准时，请将负氧离子发生器等设备关闭并且远离设备，以免影响设备校零

（6）使用负氧离子发生器进行浓度测试时，需要在密闭较小环境中进行测试，否则会影响测试浓度的准确性
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