[image: image7.png]B &if7E




[image: image4.png]S intsia°



[image: image5.png]S intsia°





[image: image5.png]
	磷化氢变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-PH3_NB

	Ver1.0


产品简介

产品概述

JXBS-3001-PH3_NB磷化氢传感器是一款基于NB-IoT网络的电池供电的新型一体化传感器，传感器集合了感知+传输二合一功能，不需要其他任何外部设备与供电，仅仅部署一台传感器即可实现物联网检测。

NB-IoT网络是目前新型的一种基于蜂窝的窄带物联网，功耗非常低，同时具有更高的连接质量。
磷化氢传感器采用专业测试磷化氢浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

产品优势
采用高精度的GPS定位芯片，定位准确

采用进口的探测芯片，响应速度快
零点漂移小，重复性好

低功耗、寿命长

产品经过EMC和EMI测试，抗干扰能力强

设备稳定、可靠，探测准确
远程云端报警监测
主要参数

基本参数

	参数名称
	参数内容

	供电方式
	内置锂电池/12V DC

	电池工作时长
	≥3年

	上报间隔
	≥10min

	采样间隔
	10-720分钟可设置

	通信制式
	移动/电信/联通NB-IOT网络

	响应时间
	一般小于15秒


传感器参数

	参数名称
	参数内容

	PH3测量范围
	0-20ppm/2000ppm

	测量方式
	电化学传感器

	测量精度
	3%F.s

	GPS定位时间
	≥1min

	GPS定位误差
	≤10-15m

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	运行温度
	0-50℃

	工作湿度环境
	15-90%RH(无凝结)


NB参数
	参数名称
	参数内容

	传输接口
	NB-Iot

	频段制式
	B3/B5/B8

	输出功率
	23dBm±2dB

	灵敏度
	-114dBm（无重传）

	
	-130dBm（开启重传）

	天线
	Pads

	运营支持
	中国移动、中国联通、中国电信NB-Iot


探头参数与选型

	编号
	探头类型
	量程
	分辨率
	寿命

	4G
	进口
	20ppm
	0.01ppm
	2年

	7XL
	进口
	2000ppm
	0.1ppm
	2年


以上探头使用寿命均为温度23±3℃、湿度40±10%RH的空气环境中。

默认使用探头为4G型探头
交叉气体抗干扰特性
	气体
	浓度（ppm）
	 PH3（ppm）

	氨气
	50
	0

	硫化氢
	10
	20

	一氧化碳
	100
	0

	二氧化硫
	10
	5

	一氧化氮
	20
	0

	二氧化氮
	5
	-2


交叉灵敏度会有±30%的浮动，并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化，因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
硬件连接
设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	天线（内置）
	1只

	电源适配器（选配）
	1个

	SIM物联卡
	1张

	保修卡/合格证
	1份


产品外观尺寸
NB电池供电版本
以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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NB电源供电版本

以下是传感器的外观尺寸图，可根据尺寸和结构合理进行传感器的安装，如图所示：
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气体检测孔

气体探测孔处使用高分子气体膜隔离，此膜透气不透水，可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用，请勿破坏此膜，否则影响产品的寿命。
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安装说明

需将传感器安置在避风避雨的环境中，90度垂直于地面壁挂，保持将传感器透气孔朝向正下方，防止进水。

壁挂王子壳为壁挂式安装，安装孔位于设备两侧中部位置，安装孔径小于4mm，孔距105mm，可使用3mm的自攻螺丝安装。
本产品为点型扩散性气体检测装置，顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度，如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意，环境中的气体浓度受扩散影响，随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化，泄漏点的浓度最高，距离越远浓度越低，因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。

设备定位属于卫星定位，故定位需在空旷无遮挡的室外才能定位准确。
传感器连接精讯云

精讯云介绍
精讯云，精讯畅通研发的一款通用性物联网云平台，以行业解决方案为基础，解决传统云平台重链接轻体验的问题，在链接基础上升级前段显示效果与风格，集成十余行业界面模板，是一套集合解决方案、数据采集、预警发布、远程控制、数据分析等为一体的物联网系统。精讯云提供数据记录、查询、导出、比较等功能，主要是在应用层为客户提供一站式的加入服务。

精讯云优势
（1）稳定性：高稳定性，系统总体可用率大于99.7%，数据库应用可用率大于99.8%，并且会定期维护。
（2）易操作性：提供友好的用户管理和使用界
（3）可靠性：，在系统设计时，通过选择优秀的产品和采用必要的技术手段确保系统的可靠性
（4）兼容性：其他公司产品按照我司服务器协议，数据也可在我司平台产看
（5）“千人千面”：具有私有化部署，同时提供正常入口和中性入口两个入口，从中性入口进入后，客户看到的界面信息为客户自行设定的信息

（6）微信小程序：可以手机微信简单、方便查看设备状态、数据、设备绑定地点等。
传感器数据查询

当您购买的传感器带有上报功能，您可以通过精讯云服务器远程查看数据，方便快捷。

传感器设备通过NB-Iot网络模块和精讯云服务器建立连接，按照默认的频率（频率可调）将数据上报到云端服务器。

您只需使用已注册的精讯云账号登录服务器后，通过使用每台主机专有的“身份ID”即可查询设备的数据。

同时平台还具有报警功能，您只需通过平台设置报警数值，监测数据超过报警数值，平台会通过短信或者QQ邮箱通知您，让您更加方便、快捷的监测数据。

注：您可联系我司售后工作人员，了解平台的具体功能
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Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.
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